成都市新津区中医医院

2025年第一批次医疗设备采购项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购2025年第一批次医疗设备项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- 公司情况介绍：

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

- 报名要求：

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院篮球场旁，两层板房第一间）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（U盘密封递交，本项目需电子报价）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 其他事项

1、报名资料接收时间：（2025年5月12日-2025年5月15日工作时间9:00-16:00；文件接收截止日期：2025年5月19日16：00）递交资料人员须提供法人和授权委托人证明文件（盖鲜章）查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：刘老师，17761196062

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- 附件1：

- ★一、采购清单

| - 2025年第一批次医疗设备采购项目（包一）双能X射线骨密度仪等一批医疗设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 数 量 |
| - 1 | 控压灌注泵 | 1 |
| - 2 | 泌尿电切镜 | 1 |
| - 3 | 输液泵 | 1 |
| - 4 | 内镜用二氧化碳送气装置 | 1 |
| - 5 | 双能X射线骨密度仪 | 1 |
| - 6 | 磁振热治疗仪 | 2 |
| - 7 | 胰岛素泵 | 2 |
| - 8 | 麻醉可视喉镜 | 1 |
| - 9 | 麻醉机回路消毒机 | 1 |

- ★二、包一采购需求

- 控压灌注泵（1台）：

- 连接水泵与输尿管镜用于输尿管手术使用。

- 压力可调节，可控制压力，连续出水。

- 能与多品牌（沈大、和维克、好克等）输尿管镜连接。

- 泌尿电切镜（1台）：

- 能与现有奥林巴斯电切镜主机相连。

- 电切镜能兼容钬激光；兼容奥林巴斯或美创等离子手术系统。

- 外鞘F25.6，内鞘F24，内鞘可单独使用，可循环进出水。

- 取除外鞘后内鞘可单独使用在尿道较细的患者（只进水不出水）。

- 配置：标准配置+激光操作器一套

- 输液泵（1台）：

- 采用触摸电阻屏+按键设计，亮度多档可调，方便操作。

- 0.1毫升/小时≦输液速度≦2000毫升/小时，最小步进0.01ml/h。

- 0ml≦预制量范围≦9999.99ml。

- 输液精度：流速≧1ml/h：精度误差≦±3%（经过校准），流速<1ml/h：精度误差≦±5%（经过校准）。

- KVO 可设置为关闭，并且有手动和自动模式，0.01ml/h≦KVO 设定范围应为≦30.00ml/h。

- 输液模式：简易定速模式、简易滴数模式、时间容量模式、体重剂量模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA 模式、微量推注模式、间断给药模式。

- 功能包含：自动快进、手动快进、药物库、历史记录、双重气泡检测报警、开机自检、声光报警等。

- 内镜用二氧化碳送气装置（1台）：

- CO2气体杂质的过滤。

- CO2气体温度的显示，超温的报警。

- CO2气源压力的提示，低气压的报警。

- CO2气源输出流量的提示，低流量的报警。

- 具备电磁阀开通状态提示，运行和停止的操作控制。

- 具备定时模式选择和提示，运行时间计时显示。

- 具备脚踏开关控制。

- 可进行软件升级功能。

- 兼容主流内镜主机接口。

- 双能X射线骨密度仪（1台）：

- 设备功能：骨密度测量，检测部位腰椎、股骨、前臂，T值Z值分析。 还可测量全身人体成分，提供精确的骨量评估以及预防及诊断。

- X 射线系统： X 射线管电压恒定：76 KV，最大输出功率≤76W；球管最大管电流：≤2mA；球管冷却方式：具备油冷+风冷。

- 探测器部分：探测器通道数≥30个，有效成像区域≥101mm×115mm×67mm

- 校准系统:每次校准时间≤20分钟，准确度≤5%。

- 辐射剂量:腰椎扫描放射剂量≤11μGy/s；散射剂量（外溢剂量）距扫描床1米处外溢剂量≤0.4μSv/hr。

- 软件功能满足： 人体扫描、腰椎骨密度分析、股骨骨密度分析、前臂股骨密度分析、全身肌肉、脂肪体成分分析、人工髋关节术后置换评估 等。

- 配置清单:组合式发生器（含球管）1套，检查床 1台，限束扫描装置 1台，探测器 1台，图像采集软件 1台，工作站 1台，校准模块1台。

- 报价包含能满足设备能正常使用的场地改造费用。

- 磁振热治疗仪（2）台

- 独立双通道输出，参数可独立调节。

- 磁场强度： 磁感应强度可调；振动频率：单一振动模式、多频振动模式可调。

- 治疗温度可调，治疗时间可调。

- 具备无热模式，软件含有内置处方。

- 具有多种安全保护装置： 输入、输出过流保护装置；双重过温度保护装置。

- 胰岛素泵（2台）

- 体积：80mmX50mmX20mm（±2mm），重量：≤60g。

- 支持手机APP管理，可添加血糖记录；支持蓝牙联接 ； 支持数据共享；数据管理可生成多形式治疗报告；支持数据下载。

- 输注方式 基础输注、临基输注、大剂量输注、方波输注、双波输注。

- 基础率分段：24段和48段；基础率设置步进量：0.1U/h和0.05U/h；基础率快设：24段法和6段法数据库。

- 具备临时基础率功能、三餐模式功能、大剂量预设功能、大剂量向导计算器、震动功能、用餐提示、测血糖提示。

- 适用范围 产品适用于有必要进行胰岛素输注治疗的糖尿病患者。

- 大剂量输注速度：可调整。

- 麻醉可视喉镜（1根）

- 喉镜与显示屏一体化结构，便携易用。

- 视频喉镜的全铝合金框架，机械强度高。

- 一键拍照/录制功能。

- 低电量屏幕显示功能。

- 显示器灵活翻转180°。

- 麻醉机回路消毒机（1台）

- 消毒机理：采用醇类复合消毒剂或3%过氧化氢消毒，两者不能混合使用，不含臭氧装置。

- 消毒级别：满足《消毒技术规范》最高要求。必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求,枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值＞3.0。（提供国家政府机构监测报告为准）龟分枝杆菌脓肿亚种的杀灭对数值＞4.0，对脊髓灰质炎病毒≥4.0，白色念珠菌＞4.0，大肠杆菌＞5.0，金黄色葡萄球菌＞5.0，铜绿假单菌＞5.0。人类冠状病毒灭杀对数值≥4.0。

- 消毒腐蚀：消毒完成后回路内无任何腐蚀。

打印消毒记录：消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方查验。

- 附件2：

- ★一、采购清单

| - 2025年第一批次医疗设备采购项目（包二）电子胸腔内窥镜镜等一批医疗设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 数 量 |
| - 1 | 人体成分析仪 | 1 |
| - 2 | 中医经络检测仪 | 1 |
| - 3 | 体外冲击波治疗仪 | 1 |
| - 4 | 壁挂式消毒机 | 2 |
| - 5 | 移动式消毒机 | 1 |
| - 6 | 超声骨组织手术设备（口腔用超声骨刀） | 1 |
| - 7 | 牙科微动力系统 | 1 |
| - 8 | 口腔综合治疗椅 | 2 |
| - 9 | 电子胸腔内窥镜 | 1 |
| - 10 | 等离子体手术系统（眼耳鼻喉用） | 1 |

- ★二、包二采购需求

- 人体成分分析仪（1台）

- 测量方法：8 点接触式电极，生物电阻抗测量方法。

- 测量特点：健康评估、体型判定、体型控制、慢病预防、肌肉分析、营养指导、成长曲线、信息集成。

- 具备数据存储功能，具备有线打印和无线打印功能，具备数据无线传输功能

- 具备对身体的上肢、下肢和躯干分别进行测试，准确检测和分析人体成分的功能。

- 具备对体重、去脂体重、体脂肪、肌肉量、骨骼肌、无机盐、蛋白质、身体水分等进行分析评估的功能。

- 中医经络检测仪（1台）

- 可进行上肢腕关节和下肢踝关节附近各原穴和四个经脉穴位的生物电阻值检测，并显示下一穴位名称和方位。

- 可将取到的穴位点生物电值组合规律上传至数据库进行分析比对，并生成报告。

- 报告包含经络能量指标、新陈代谢指标、精神状态指数、筋骨气血指数、甲状腺指数、自律神经指数等。

- 可准确反映受测者各大系统功能状态。

- 可以数值的形式反映12经络的虚实状况，每条经络有经络值数值标准。

- 以阴阳分析图，反映12经脉阴阳状况。

- 生成对应症状及12经脉虚实状况；可提供健康报告，具有自定义修改功能。

- 可提供对应足疗按摩建议、针灸穴位建议、经络按摩建议等。

- 体外冲击波治疗仪（1台）

- 触摸屏幕控制。

- 内置适应证和智能治疗处方，内置患者管理系统。

- 多个治疗途径选择。

- 设备提供绝对禁忌症、相对禁忌症及副作用的相关指导。

- 内置适应证处方，处方可按身体部位选择，处方支持自定义和保存功能，内置解剖学电子书指导，操作模式具有单次冲击模式和连续冲击模式；内置痛觉评估系统。

- 双通道输出，治疗输出，1路按摩输出（需提供样机验证）。

- 低质量冲击波手柄，回弹冲击力小，手柄可与所有的治疗头匹配。

- 提供不低于2种冲击波治疗头可供选择，每种治疗头都有不同的作用、治疗强度和治疗深度。

- 治疗头可伸缩，按摩枪手柄最大频率35Hz，脚踏开关控制设计。

- 壁挂式消毒机（2台）

- 消毒因子：253.7nm紫外线，紫外线辐射强度≥1.4x104（㎼/㎡）。

- 适用空间体积不小于100m3。

- 安装方式：壁挂安装。

- 循环风量≥850m3/h，至少2档风速可调。

- 紫外线灯管寿命≥5000h。

- 运行60min臭氧泄漏量＜0.003mg/m3，运行60min紫外线泄露量＜0.003㎼/㎡。

- 设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的杀灭率≥99.99%，菌落数≤15（cfu/m3），设备对100m3空间作业120Min后，该空间中自然菌的平均消亡率＞95%，设备对毒株A/PR8/34进行60min消毒作业后去除率≥99.9%。

- 移动式空气消毒机（1台）

- 消毒因子：253.7nm紫外线，紫外线辐射强度≥1.4x104（㎼/㎡）。

- 适用空间体积不小于100m3。

- 安装方式：移动式，无需安装。

- 循环风量≥850m3/h，至少2档风速可调。

- 紫外线灯管寿命≥5000h。

- 运行120min臭氧泄漏量≤0.003mg/m3，紫外线泄露量≤0.003㎼/㎡。

- 负离子发生量≥6×106个/m3。

- 设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的杀灭率≥99.99%，菌落数≤15（cfu/m3），设备对100m3空间作业120Min后，该空间中自然菌的平均消亡率＞94%，设备对毒株A/PR8/34进行60min消毒作业后去除率≥99.9%。

- 超声骨组织手术设备（口腔用超声骨刀）1台

- 触摸按键进行调整设置。

- 选择性切割硬骨组织不损伤软组织，切割精度达到微米级。

- 系统自动搜频技术，匹配最佳工作频率，主机性能更稳定。

- 微电脑处理器结合操作系统控制和反馈。

- 设置有故障报警系统，提高操作安全性。

- 手柄可进行高温高压蒸汽灭菌。

- 多功能脚踏开关，可以在脚踏式调节功率，调节水量，切换模式。

- 配备硅胶手柄支架，方便拿取手柄，以及给硅胶支架消毒。

- 配备工作尖14枚，手柄2个，消毒盒2个，2号限力扳手2个，输液袋支架1个，手柄支架1个，硅胶支架2个，手柄LED灯 2个，移动式台车 1辆。

- 牙科微动力系统（1台）

- 双水路选择：水箱可装蒸馏水或纯净水，配合内水道弯机使用；也可以直供灭菌冷却生理盐水，对应外水道弯机。

- 插电即用，无需连接牙椅水、气。

- 可通过脚踏进行水量控制、程序切换、正反转切换、无极变速控制，防水等级IPX6，满足手术室专用的防水等级要求。

- 配置扳手式蠕动泵、冷却系统。

- 采用触摸屏，可通过进行控制，可擦拭消毒。

- 适配多种转速比手机，覆盖高低速手机功能。

- 有外水道拔牙模式和内水道修复模式，拔牙模式还有专门的“冲洗”程序。

- 马达可承受高温高压灭菌。

- 口腔综合治疗椅（2台）

- 医生位：按压快换高速四孔手机 2支；气动低速手机  1套；内置式超声波洁牙机 （与现有洁牙机头匹配）1套；三用喷枪  1支；医生位多功能程序控制盘 1个；45°阻生手机 2支。

- 助手位(3把)：1支三用喷枪；1支强吸/1支弱吸；助手位内置式LED观片灯。

- 其它配置：LED口腔灯 1套；多功能脚控开关；一体式无缝旋转陶瓷漱口盆；纯净水/蒸馏水系统 1套；医生座椅  1套。

- 性能参数：牙科椅连体式设计，400mm≦座椅高度≦720mm,范围可调节，承重≧150KG，多关节折叠式头枕，可多角度调节，可锁定。

- 医生治疗台：三个医生设置，故障显示，水温显示；电脑控制面板具备操作控制功能；一键式智能控制工作体位、一键式漱口体位、复位；器械盘采用气压锁定装置，配有透明整体防污罩。

- 具有医师位防脱整体五联器械枪架，具备旋转功能，内置式手机净化水系统，配置冲盂漱口定量给水自动控制系统；痰位冲盂联动设置、漱口冲盂联动设置。

- 助手治疗台：助手臂可旋转；助手位配有电脑触摸式按键；配置多功能三用枪、强吸、弱吸；配有内置式LED观片灯。

- 多功能脚控：超薄，可移动，患者椅位可控制，可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态。

- 卫生及消毒系统：牙椅表面采用无缝设计和镜面处理，医生治疗台器械盘防护罩可拆卸更换，具备管路消毒功能。

- 漱口盆：一体式陶瓷漱口盆，可旋转。

- 安全保护系统：机椅互锁、具有角度传感系统、具有开机自检功能、恢复出厂键、锁屏功能。

- 口腔灯：可调LED口腔灯，手柄可拆卸消毒，可以通过灯头开关、医生位、助手位控制面板及脚控开关实现手术灯关闭，口腔灯和椅位智能联动功能。

- 医生椅：座椅高度可调节，使用年限≧12年，水，气管线示用周期≧10年。

- 电子胸腔内窥镜（1套）

- 适用范围：通过视频监视器提供图像，用于对胸腔进行观察、诊断、摄影和治疗。

- 操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照。

- 吸引量≥1000mL/min。

- 内置LED冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。

- 电子放大功能：可对图像进行放大，1~3倍可调。

可兼容同品牌支气管镜、鼻咽喉镜、上消化道镜使用。

- 等离子体手术系统（眼耳鼻用）（1套）

- 主机系统要求

- 1.1 可配套鼻咽喉镜、纤支镜及通过内镜钳道进行手术

- 1.2 具备自动检测附件及刀头功能：能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；

- 1.3 40℃≦工作温度为≦70℃，创面无碳化，对周边组织损伤小；

- 1.4 消融作用在靶组织表面，离子作用≦130微米

- 刀头系统要求

- 2.1 用于软组织切割、消融、凝血和干燥。

- 2.2 部分刀头含有吸引软管和滴注生理盐水功能

- 2.3 同一支刀头、同一个输出接口输出，能同时实现消融、凝固、止血、切割功能。

- 附件3：

- ★一、采购清单

| - 2025年第一批次医疗设备采购项目（包三）质谱仪等一批医疗设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 数 量 |
| - 1 | 质谱仪 | 1 |
| - 2 | 全自动血液分析流水线 | 1 |
| - 3 | 全自动药敏分析仪 | 1 |
| - 4 | 血培养 | 1 |

- ★二、包三采购需求

第一批次包三:

- 质谱仪（1套）

- 用于（细菌，丝状真菌，酵母，分枝杆菌等）样品的快速鉴定。

- 使用期限≥8年。

- 激光器：在1-60Hz范围内任意连续可调；激光发射次数≥3x108；检测范围：分子量范围1-500kDa。

- 软件功能：自动化数据采集，图谱实时刷新；软件具备数据处理与统计功能，支持用户自建库；软件有混合菌的提示功能；可以与LIS/HIS系统连接。

- 数据库：菌种数量≥5000种； 丝状真菌数据库≥200种。

- 消耗品：可提供质谱样品处理基质溶液、质谱样本预处理试剂、质谱鉴定校准品等试剂耗材。

- 全自动血液分析流水线（1套）

- 全自动血液分析流水线基本功能及要求

1.1全自动血液分析流水线由全自动五分类血液细胞分析仪、推片染色机模块通过轨道连接组成。

1.2全自动血液分析流水线需包含血细胞分析及计数、白细胞分类、有核红细胞检测、网织红细胞检测、体液细胞检测、C-反应蛋白、淀粉样蛋白（SAA）等检测项目。

1.3 全自动血液分析流水线检测速度要求：全血细胞计数+五分类检测速度≥220个样本/小时；流水线上模块可同时开展CRP以及SAA检测并且CRP或SAA检测速度≥200个样本/小时，流水线上自动推片染色速度≥120个样本/小时。

- 全自动血液体液细胞分析仪参数要求

2.1流水线上血液分析仪任一单机一次进样即可实现血常规、CRP、SAA项目检测

2.2 检测速度需满足：CBC＋DIFF＋NRBC≥110样本/小时。

2.3 检测方法及原理：半导体激光法、鞘流阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。

2.4流水线上至少每一台血细胞分析仪需满足：血液报告参数≥37个。

2.5具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能，并能出具报告参数且体液模式报告检测参数≥6项。

2.6 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量，无需额外消耗试剂

2.7血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L。

2.8具备同品牌具备同品牌经过NMPA注册的三个不同浓度水平的体液质控品，提供原厂校准品及校准品溯源报告。

2.9血液分析仪器需具备CRP、SAA项目检测功能，并能出具报告参数，其中CRP报告参数≥2个。

2.10用血量：末梢全血模式（非预稀释）检测CD+CRP用血量≤40μl。

2.11 CRP线性范围：0.2~320mg/L，SAA线性范围：5~320mg/L。

- 推片染色机

3.1流水线上单台自动推片染色速度≥120个样本/小时。

3.2微量用血量≤38μL。

3.3推片刀：无需更换，终身免维护。

3.4染液全开放，染色时间可调。

3.5单台仪器对玻片的最大装载量≥140片，支持一次吸样多次推片，推片次数≥5次推片。

- 全自动药敏分析仪（1套）

- 药敏检测方法：以微量肉汤稀释法为基础，测定抗生素最低抑菌浓度（MIC）。

- 检测能力

2.1能够对常见的革兰阳性菌、革兰阴性菌、真菌等均具备较好的药敏检测能力。

2.2鉴定/药敏卡，检测过程中无需添加试剂。

2.3有完善的专家系统，可检测常见耐药表型，包括ESBL、MRSA、HLAR等，可对常结果可给予警告；专家系统依据最新CLSI标准或EUCAST标准对药物的敏感性进行判断或修正。

- 中英文界面全覆盖，人性化设计，随意切换，自由选择。

- 与LIS系统无缝对接，双向识别，可实现准确溯源。

- 配备仪器使用需要的比浊仪。

- 血培养（1套）

- 用于临床血液和其他（如：胸腔积液、脑脊液等）样本中细菌的培养和检测，为败血症、菌血症的临床诊断提供依据。

- 检测原理：光反射吸收原理（比色法）进行检测。

- 培养方式：固体加热。

- 模块化设计，可拓展至300瓶位以上。

- 检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、真菌。

- 检测时间：每隔十分钟仪器自动对每份标本检测一次并记录，同时形成曲线，对阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示。

- 仪器外置醒目的颜色提示，指示不同的培养状态。

- 使用条形码置瓶或取瓶，避免错置错取培养瓶。

- 附件4：

- ★一、采购清单

| - 2025年第一批次医疗设备采购项目（包四）手术动力装置等一批医疗设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 数 量 |
| - 1 | 手术动力装置 | 1 |
| - 2 | 自动气压止血仪 | 1 |
| - 3 | 输血输液加温仪 | 2 |
| - 4 | 手术动力系统 | 1 |
| - 5 | 体外膈肌起搏器 | 10 |
| - 6 | 超声雾化熏洗仪 | 2 |
| - 7 | 超声波清洗机 | 1 |
| - 8 | 医用干燥柜 | 1 |
| - 9 | 医用封口机 | 1 |

- ★二、包四采购需求

- 第一批次包四:

- 手术动力装置（1台）

- 主机控制单元。集成控制系统，屏幕操作界面，多种动力模式选择（钻、铣、磨），转速调节功能。

- 动力手柄。高速气动或电动手柄，可高温高压灭菌。

- 手术附件。开颅钻头（可匹配多种直径），铣刀头，磨钻头、保护套件各一个。

- 冲洗系统，集成冲洗功能。

- 脚踏控制。无级变速踏板。

- 过载保护，自动控制系统，过热保护。

- 自动气压止血仪（1台）

- 可快速充气，阶梯放气。

- 开机自动检测漏气功能，确保使用安全性。

- 国际流行带自锁的快速插拔式接口，极大降低工作强度。

- 声光报警真人语音提醒功能。

- 微型 CPU 处理器控制系统，高亮度彩色数码显示。

- 失电压力保持功能，术末延时功能。

- 内置自动故障诊断，直观判断故障所在。

- 主机兼容单管、双管(一次性袖带/可重复性袖带)。

- 可选配带置物盒专用推车支架。

- 语音提醒、声光报警功能，操作更方便。

- 可选择 kPa 或 mmHg 两种计量单位;静音功能，出色不出声工作。

- 内置充电锂电池，续航4小时以上。

- 国际流行快速插拔式接口，安全可靠，极大降低护士劳动强度。

- 输血输液加温仪（2台）

- 直接加温常规输血输液管路，无需专用耗材。

- 包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体。

- 具有高温报警保护，超温报警保护，传感器故障报警，低温报警功能、过流报警等报警及关断功能。

- 3.0℃≦温度调节范围≦41.0℃，具备多种调节方式。

- 输血输液加温器双通道可独立同时工作，分别控制，互不影响。

- 手术动力系统（耳鼻喉）（1台）

- 1.手术动力装置适用于耳鼻咽喉头颈外科或其它外科手术中对人体骨组织和(或)软组织的钻削、铣削、锯切、磨削、刨削处理。

- 2.主机：恒速驱动控制系统，故障自诊断和保护技术；主机面板可进行功能、转向的切换。

- 3.手柄连接自动激活，刨削（吸切）刀具自动识别。

- 4.脚踏开关：具备无级调速功能，可进行功能、转向切换及注水控制，防水、防滑、防侧翻。

- 5.刨削手柄：手柄为直排式。

- 6.具有自动识别刨刀的功能：双面齿直刨刀：1支；双面齿弯刨刀：1支；双面齿弯刨刀：1支； 球形切削刃直鼻钻头，1支。

- 7.配置标准：标配一套，能完全满足所有耳科、鼻科手术所需的器械。

- 体外膈肌起搏器（10台）

- 脉冲频率：30hz——50hz可调节。

- 刺激强度及频率可调节。

- 电源：锂电。

- 具有贴片位置提示功能。

- 治疗时间可调节并计时提示。

- 能连续运行8小时以上。

- 整机免费2年维保，终身保修，报修后24小时响应并到达现场有效处理。

- 超声雾化熏洗仪（2台）

- 1.具备超声雾化，中药熏洗功能。

- 2.具备中药坐浴功能。

- 3.结构合理可移动，无需上下水配置。

- 4.使用专人专用隔离透声膜，无交叉感染。

- 超声波清洗机（1台）

- 1.容积：≥90L。

- 2.超声频率：三频，功率可调。

- 3.灌流口≥8个，管腔对接口可以实现3-8mm直径管腔的对接。

- 4.多级水位控制:自动模式下有高低两种水位选择；循环加热，溶液内部温差＜1℃；自动进酶：设备可根据进水量的液位自动加注相应量的酶液。

- 5.配备单独的精密器械承载篮筐，细小精密器械可以得到良好的清洗效果，不会掉落到篮筐外部。

- 6.程序设置：设备设有轻洗、重洗、精密器械清洗、管腔器械清洗四个程序。

- 7.安全保护：水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水；加热管干烧保护。

- 医用干燥柜（1台）

- 1.容积≥500L，装载量满载一次可处理≥18个标准器械托盘或≥64根导管或≥38个湿化瓶。

- 2.门结构及材质：双扉门结构，门密封要求：采用电磁锁。

- 3.舱体保温：腔体外壁包覆保温层。

- 4.风机要求：风机风量≥1900m³/h，顶风机与出风口联接。

- 5.加热系统要求：内循环加热系统。顶部风机将舱内空气循环，侧部PTC加热器将舱内空气加热，舱内空气内循环。

- 6.内置程序：内置≥10套程序，其中默认程序≥4套。

- 7.舱体净高度：≥1600mm。

- 8.安装要求：无排气烟囱，无需预留排气管道。

- 医用封口机（1台）

- 1.工作温度：60-220℃可任意调节设置。

- 2.升温速度：室温到180℃用时≤40秒。

- 3.温控精度：±1％。

- 4.封口速度：10m/min。

- 5.封口宽度：≥12mm

- 6.功率≤500w

- 7.封口留边：0-35mm可调

- 8.设备尺寸：600mm*300mm*250mm以内。

- 9.带打印功能:封口同时能同步打印灭菌日期、失效日期、锅次、锅号。

- 10.需要配置至少两个滚动传输条作为配套使用的设备。

★二、商务及其他要求

1.产品售后要求（本条针对本次所有询价产品）

1.1、所有设备具备医疗器械产品相关资质如：生产经营许可证、备案凭证、合格证、注册证等，以及产品中文说明书。

1.2、本项目报价包含新设备的采购安装、调试；中标供应商必须同时满足国家或行业技术标准，以及医院实际使用需求。

1.3、所有产品质保期≧1年，质保期内无条件响应医院售后服务要求，响应时间≦1小时。如需到场解决的响应时间≦24小时。特殊故障情况由双方协商解决。如涉及质保期内需医院另行支付费用的易损件更换，供应商应单独列出。凡未列出需医院另行支付费用的易损件清单则默认为质保期内所有零配件故障免费故障。

# 附件2：报价格式（按分包报价）

| 项目名称：成都市新津区中医医院 2025年第一批次医疗设备采购项目询预算价（包xx） （按分包整体报价，否则视为无效报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单位单价（元） | 数量 | 总价（元） | 注册证名称 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。

## 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | 成都市新津区中医医院 2025年第一批次医疗设备采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照副本复印件（3）法人和授权委托人证明文件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。