成都市新津区中医医院

康复护理“城医联动”医疗设备采购项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购康复护理“城医联动”医疗设备项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- 一、公司情况介绍

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

- 二、报名要求

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院行政办公区二楼）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（本项目无需电子报价）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 三、本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 四、其他事项

1、报名资料接收时间：（2025年9月15日-2025年9月18日工作时间9:00-16:00；文件接收截止日期：2025年9月22日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：刘老师，17761196062。

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- 附件1：

一、项目基本情况

- 由于医院发展需要，我院拟采购以下医疗设备。

- ★二、采购需求及参数要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体外膈肌起搏器 | 台 | 4 |
| 2 | 排痰器 | 台 | 1 |
| 3 | 膀胱测压仪 | 台 | 1 |
| 4 | 数字OT训练与评估系统 | 套 | 1 |
| 5 | 上肢综合训练器 | 台 | 1 |
| 6 | 认知能力测试与训练仪 | 套 | 1 |
| 7 | 下肢康复运动器 | 台 | 1 |
| 8 | 心肺运动测试系统 | 套 | 1 |
| 9 | 经颅磁刺激仪 | 台 | 1 |
| 10 | 冲击波治疗仪 | 台 | 1 |
| 11 | 步态训练与评估系统 | 台 | 1 |
| 12 | 多关节主被动训练仪 | 台 | 1 |
| 13 | 悬吊系统（成人款） | 套 | 1 |
| 14 | 红外偏振光治疗仪 | 台 | 1 |
| 15 | 高压氧舱 | 套 | 1 |

- 体外膈肌起搏器（4台）

- 脉冲频率：30hz——50hz可调节。

- 刺激强度及频率可调节。

- 电源：锂电。

- 具有贴片位置提示功能。

- 治疗时间可调节并计时提示。

- 能连续运行8小时以上。

- 整机2年质保相关费用包含在报价内，终身保修，报修后24小时响应并到达现场有效处理。

- 排痰器（1台）

- 1.频率范围：20CPS-35CPS可调节，治疗时间可调节。

- 2.功能特点：具备多种叩击头可选。

- 3.安全性能：设备应能确保叩击头远离患处10cm以上。

- 4.适用范围：适用于痰液黏稠排出不畅的患者。

- 5.设备应便于移动和存放，以满足不同病房和患者的需求。

- 膀胱测压仪（1台）

- 可进行膀胱内微小的压力变化，以准确评估膀胱功能。

- 采样频率≧100Hz，可实时、动态记录膀胱压力变化。

- 具备自动温度补偿、多参数同步测量、充盈和排尿模拟、压力容积曲线分析、生物反馈功能、 图像和数据存储等功能。

- 具备完善的漏电保护、过压保护等安全措施。

- 防感染设计：采用可消毒的材料和易清洁的表面设计，关键部件如压力传感器、导管等应支持高温高压消毒或化学消毒，防止交叉感染。

- 具备快速校准功能，可在短时间内完成设备的校准。

- 具备智能化报告生成功能，具备远程数据传输和诊断，可提免费的软件升级服务。

- 数字OT训练与评估系统（1台）

- 系统支持电动调节，系统具有处方保存功能，系统采用数控显示。

- 2.配有≥43英寸多点触控一体机。

- 3.国际通用评估量表≥54种，至少包含：MMSE简易精神状态检查表、日常生活活动量表、Holdden步行功能分级、抑郁自评量表。

- 4.训练游戏≥32种，至少包含：认知训练、手眼协调训练、益智游戏训练三大类，至少可进行单侧忽略、数字认知、分类拾取、反应协调等训练。

- 5.训练游戏可设置训练难度、训练时间，训练难度可选，训练时间可选。

- 6.具有用户数据库管理功能，具备运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）的检查功能。

- 7.系统方案，自带人体大脑解剖定位图及文字描述。

- 8.操作系统、刺激主机和冷却系统的屏幕均可触控操作，各系统具有智能交互功能。

- 9.配置清单：刺激发生器主机1台、独立的液冷系统 1套、TMS刺激工作站 1套、刺激线圈1个、台车1台、刺激线圈支架 1副、刺激定位帽 10个。

- 上肢综合训练器（1台）

- 配重总成包含≥4列配重，每列≥10个配重块可任意调节负重，每块配重≤0.25kg，阻力调节范围不窄于0.53~3.03kg。

- 配备≥12个固定式手功能训练模块，包含但不限于：手指屈曲训练器、平拉训练器、提拉训练器、拇指对掌训练器、腕关节屈伸训练器、前臂旋前旋后训练器、手指握力训练器、手指屈伸训练器、手指伸展训练器、球状抓握训练器、柱状抓握训练器、腕关节尺偏桡偏训练器：用于训练腕关节尺偏、桡偏关节活动度、肌力。

- 桌子配备防滑脚撑。

- 认知能力测试与训练仪（1台）

- 1.产品技术要求：具有评估和训练功能，可对患者个人信息和诊断结果进行加密、编辑、存储等管理。配有便携式密码狗。

- 2.软件架构：具备患者管理、处方管理、量表评定、训练单元等构架3.训练包含：注意训练、记忆训练、计算训练、思维训练、知觉训练、执行功能训练。

- 4.系统管理：具有新建和删除用户功能，具有查看和修改用户自然信息功能，

- 5.系统锁定功能、系统锁定状态下、所有用户仅可进行患者列表查看、量表评定执行及训练单元执行、无法进行任何编辑操作。

- 6.配置要求：主机1台；音响1个；麦克风1个；加密狗1个；打印输出设备1台；

- 下肢康复运动器（外骨骼机器人）（1台）

- 1.适用范围:用于下肢运动功能障碍患者的早期损伤、中后期恢复期康复训练以及失能老人、长期卧床患者的运动功能训练。

- 2.可以实现坐位转移训练、站立功能训练、原地踏步模拟行走训练、下肢关节活动度训练、步行训练、移动步行训练、脊柱平衡能力训练、运动协调性训练、步态姿势训练、步行能力重塑训练;

- 3.关节活动度训练:可实现下肢在矢状面康复训练，可以实现下肢单关节的运动训练，可实现单关节及多关节的仿人步行训练，可进行仿人步行训练可进行运动训练，个性化步态训练，实际步行训练。

- 4.具有坐式、站式穿戴设计，能对肩部、腰部、臀部、大腿、小腿、脚板绑带固定。

- 6.训练时间时间可智能控制，步速、步长均可调节。

- 8.基础运动步态≥4个，可调整步态中关节的基本运动角度范围和初始关节角度位置；根据每个步态训练特点，进行运动行走的缩放。

- 9.尺寸调节：大腿杆长度、小腿杆长度可调节、患者腰部穿戴尺寸可以左右前后调节，骨盆部位宽度、前后可调节，高度可调节。

- 10.运动范围： 髋关节、膝关节可屈伸，踝关节跖屈、背伸。

- 11.安全保护:设备有急停开关，本体具备机械限位保护，软件及控制系统有限位功能，具有过流、过压、低压、堵转、温度保护功能等。

- 12.结构:设备整体为一体式结构，外骨骼腿杆核心材质采用钛合金材质，并采用一体化螺旋方式进行调节。

- 13.支持软件系统终身免费升级。

- 心肺运动测试系统（1台）

- 1. 设备适应≧6岁的人群进行心肺功能测试，供不同运动负荷下心肺功能评估使用。（提供注册证）

- 2. 运动测试方法：快速每口气法，具备氧气分析模块、二氧化碳分析模块、流量传感器

- 3.定标功能包含但不限于环境定标、流量定标、气体定标，同时具备手动定标和自动定标功能。

- 4.软件可根据测试结果生成测试报告，具有打印功能；报告可编辑，打印报告的模板可自定义编辑。

- 5.运动处方功能：系统可以根据测试结果，自动出具多种处方，医生可以根据患者实际情况进行运动频率（F）、运动强度（I）、运动时间（T）和运动方式（T）的调整。

- 6.具有医生工作站功能和主任工作站功能

- 经颅磁刺激仪（1台）

- 1.最大磁感应强度≥1T；输出脉冲频率：0～100Hz；脉冲上升时间：65～75μs，双相波单边脉冲宽度：195～230μs。

- 2.采用分体式结构，具有刺激发生器主机、液冷系统、刺激线圈、台车可分离，刺激发生器主机有独立的显示屏。

- 3.刺激发生器主机触摸显示屏可直接调整治疗参数，可以脱离软件系统和液冷系统即可调节参数，完成磁刺激治疗。

- 4.具有避免电容超过使用寿命的措施。

- 5.具有自定义TBS参数功能，至少包含刺激时间、间隔时间、簇内频率、簇间频率。

- 6.液冷箱有单独的触摸显示屏，具备多种主动制冷模式。

- 7.液冷系统除可实时显示线圈温度，可设置线圈自动报警温度。

- 8.刺激线圈与主机接口处具有脉冲输出自动计数功能，具有保护装置。

- 9.配置清单：刺激发生器主机1台、独立的液冷系统 1套、TMS刺激工作站 1套、刺激线圈1个、台车1台、刺激线圈支架 1副、刺激定位帽 10个。

- 冲击波治疗仪（1台）

- 1.采用气压弹道技术研发的发散式冲击波治疗仪。

- 2.包含但不限于6mm准直式、9mm准直式、15mm准直式、15mm发散式、20mm发散式、25mm发散式治疗头。

- 3.治疗能量压力：0～4Bar可调，治疗频率：1～21Hz可调，治疗计数范围：0～9999次。

- 4.内置人体彩色图谱，包含多个部位的多种处方，包括：冲击强度、冲击次数、手持压力、频率、治疗次数、间隔周期和治疗探头的选择。

- 5、最大能量密度为≧1.83mJ/mm2，最大穿透深度≧12mm，子弹体使用总次数≧500万次。

- 7.包含内嵌型软件组件控制/驱动仪器硬件，并配备无油空压机。

- 步态训练与评估系统（1台）

- 1.采用双侧髋关节和膝关节驱动活动的下肢外骨骼为，配合履带式缓冲跑台和减重系统，完成患者在直立姿势下的步行训练。

- 2.采用≥4个伺服电机，髋关节角度范围：30°～50 °；膝关节角度范围：50°～80 °。

- 3.内置多种训练场景，具备可开关尾门及坡道。

- 具有可调的侦测灵敏度，满足下肢肌力及肌张力的侦测，同时具备痉挛侦察功能，能够同时侦测患者双下肢髋、膝关节的肌张力状态。

- 具备主被动、被动训练模式，具有履带式缓冲跑台。

- 训练跑台的速度与外骨骼机械腿的速度同步，训练速度可调节。

- 步态分析功能：实时反馈患者在正常步态中的肌肉用力情况，并鼓励患者通过主动发力训练。同时对患者的用力方向进行实时评估，及时纠正错误的用力。

- 设置双侧拍按式急停开关。

- 具有信息数据库功能，具备物联网功能。

- ★设备使用年限不少于8年。

- 多关节主被动训练仪（1台）

- 1.0Nm≦阻力≦20Nm，多档可调；1rpm≦转数≦60rpm；定时时间：设定范围1min-120min可调。

- 2.具有水平训练模式；训练高度可调节。

- 3.彩色液晶触摸屏显示，便于肌力弱患者操作；

- 4.左下肢和右下肢，左上肢和右上肢可进行对称训练；

- 5.能够智能探测痉挛并自动缓解痉挛；

- 6.主被动训练模式可自由转换或可手动选择，具有训练时间、训练速度及运动阻力的设置功能；

- 7.具有显示高肌张力、语音提示、显示运动里程、运动时间、各种动力供给及速率大小的功能；具有上肢垂直圆周运动和水平圆周运动变换功能；具有异常声音控制和按键控制的急停功能。

- 悬吊系统（成人款）（1台）

- 1.安装方式为落地式安装。

- 2.系统配备≥5个悬吊器悬挂位，包含：可移动式悬挂位≥3个、固定式悬挂位≥2个。

- 3.悬吊康复训练器数量≥3个，悬吊器单边拉绳总长：4.5m（±5%），可移动式悬吊器水平调节行程：≥940mm，配有滑轮吊杆，尺寸：530mm× 35mm× 99mm（±5%）。

- 4.配有多种不同尺寸的绑带及拉手，包括但不限于窄悬吊带、短悬吊带、手把、宽悬吊带和颈部悬吊带、平衡垫、滚筒。

- 5.配有≥2种可承受200kg持续拉力下无延展绳索，至少包括：牵引绳、实心绳。牵引绳；配有≥2种可变阻力的弹力绳，至少包括：30kg弹力绳、50kg弹力绳。30kg弹力绳。

- 6.系统承重：≥150kg，单悬吊器承重：≥50kg。

- 11.系统外形尺寸（L× W× H）≦2650mm×1900mm×2450mm

- 红外偏振光治疗仪（1台）

- 1.推车式主机，配带锁脚轮；

- 2.双路输出，一路为偏振光输出，一路为红外光输出；双路独立控制，可同时治疗两个病灶部位或两个病人；

- 3.光源：红外卤素光源；偏振光有效光谱波长：600～1600nm；偏振光传输方式：光源前置，短程光棒传导直接输出，无易损易耗件。

- 4.偏振光路配置≧三种治疗头。

- 5.红外光有效光谱波长：600～3400nm；红外光传输方式：光源直接输出；红外光治疗头最大光功率不小于：30W；治疗头出光口光斑直径不小于120mm。光功率可多档调节。

- 6.两路治疗头的调节支臂：万向阻尼式；包含但不限于多种输出控制模式：连续、间歇、振荡、输出控制模式；

- 7.具有参数设置记忆功能；具有治疗头实时控温功能和温度显示功能。

- 高压氧舱（1台）

- （一）舱体部分

- 1.结构形式：双舱四门舱体。

- 2.治疗人数≧：8人 ，人均舱容≥3m³。

- 3.观察窗尺寸及数量：透光直径≧300mm，数量≧6只；摄像窗数量≧2个。

- 4.递物筒数量：≧2套，透光直径≧300mm。

- 5.高压氧舱专用座椅≧8个（配有急救供氧、负压吸痰，便于重病人治疗）。

- 6.吸氧装具布局方式及数量：≧8个，采用壁挂式吸氧装置。

- 7.舱内配设吸痰装置、 舱内配设急救供氧装置、呼吸机气源接口装置、配设生物电无损导联装置接口、配全方位拾音对讲装置、应急呼叫报警装置、设置自动泄压安全阀、并配手动紧急卸压装置。

- （二）操作控制台

- 1.机械手动控制

- 2．配备加减压（手动）操作阀门5套，供排氧操作阀门4套，压力显示系统9套，智能声光报警式测氧仪2套，氧舱专用双工对讲机1套，温湿度显示仪2套，音乐播放器1台，应急电源1台，单人吸氧流量计8位，急救供氧装置2套（流量计、急救截止阀），采样流量计2套，吸氧计时器2套。

- （三）压力调节系统

- 1.空压机：静音型螺杆空压机，2台；

- 2.空气冷却系统：冷冻式干燥机1台。

- 3.储气罐：工作压力1.4MPa，容积≧7m³，1台。

- 4.配设加压消音装置2套,主舱、过渡舱各1套。

- 5.配设进舱空气检测装置接口1套。

- （四）呼吸气系统

- 1.呼吸气体供应装置：采用低阻力供氧方式，配低阻力呼吸调节器、传感、供氧缓冲包；排氧方式：缓冲式舱外排氧。

- 2.舱内吸氧装具采用多功能吸氧装置≧8套、微阻力呼吸调节器≧8套。

- 3.系统管路及阀件等符合新标准要求。

- （五）舱内环境调节系统

- 1.空调：采用壁挂冷暖空调。主舱、过渡舱小1P各 1台。

- 2.送风方式，采用永磁耦合感应传动。

- （六）电气控制系统：设立独立式配电系统，采用漏电保护器和隔离变压器双重安全保护，双电源自动切换。

- （七）监控系统

- 1.采用数字高清摄像机，监视画面经由硬盘录像机，将每个摄像机画面显示于监视屏上。

- 2.配置≧2台摄像机，21英寸液晶显示器1台。

- （八）消防系统

- 1.符合GB/T 12130-2020《氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施。

- 2.配备满足消防要求的消防水罐。

- （九）安全附件和安全保护装置

- 1.安全阀：主舱、过渡舱配置安全阀各2只。储气罐、消防水罐配置安全阀各1只。

- 2.递物筒配装压力锁定、低压自动开启装置各1套。递物筒配装压力显示仪表各1套。

- 3.压缩机配装超压自动停机、低压自动复位装置。

- 4.各舱室内、外应急卸压装置各1套。

- ★三、商务及其他要求

1.产品售后要求（本条针对本次所有询价产品）

1.1、所有设备具备医疗器械产品相关资质如：生产经营许可证、备案凭证、合格证、注册证等，以及产品中文说明书。

1.2、本项目报价包含新设备的采购安装、调试；中标供应商必须同时满足国家或行业技术标准，以及医院实际使用需求。

1.3、所有产品质保期≧1年，质保期内无条件响应医院售后服务要求，响应时间≦1小时。如需到场解决的响应时间≦24小时。特殊故障情况由双方协商解决。如涉及质保期内需医院另行支付费用的易损件更换，供应商应单独列出。凡未列出需医院另行支付费用的易损件清单则默认为质保期内所有零配件故障免费故障。

注：1、以上带★号条款为实质性要求。

- 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。

# 附件2：报价格式

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 体外膈肌起搏器 | 台 | 4 |  |
| 排痰器 | 台 | 1 |  |
| 膀胱测压仪 | 台 | 1 |  |
| 数字OT训练与评估系统 | 套 | 1 |  |
| 上肢综合训练器 | 台 | 1 |  |
| 认知能力测试与训练仪 | 套 | 1 |  |
| 下肢康复运动器 | 台 | 1 |  |
| 心肺运动测试系统 | 套 | 1 |  |
| 经颅磁刺激仪 | 台 | 1 |  |
| 冲击波治疗仪 | 台 | 1 |  |
| 步态训练与评估系统 | 台 | 1 |  |
| 多关节主被动训练仪 | 台 | 1 |  |
| 悬吊系统（成人款） | 套 | 1 |  |
| 红外偏振光治疗仪 | 台 | 1 |  |
| 高压氧舱 | 套 | 1 |  |
| - 大写总价： （万元）；小写总价： （万元）： |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须单独密封。

## 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | 成都市新津区中医医院 康复护理“城医联动”医疗设备采购项目询预算价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）法人和授权委托人证明文件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。