成都市新津区中医医院

2025年第二批次医疗设备采购项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购2025年第二批次医疗设备项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- 一、公司情况介绍

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

- 二、报名要求

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院行政办公区二楼）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（U盘密封递交，本项目需电子报价）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 三、本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 四、其他事项

1、报名资料接收时间：（2025年10月10日-2025年10月14日工作时间9:00-16:00；文件接收截止日期：2025年10月16日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：刘老师，17761196062。

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- 附件1：采购需求及参数要求

| ★包一：强脉冲光治疗仪等一批设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预算项目名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 强脉冲光治疗仪（光子嫩肤仪） | 台 | 1 |
| 2 | 注射器辅助推进装置 | 台 | 1 |
| 3 | 半导体激光治疗仪 | 台 | 1 |
| 4 | （头部）熏蒸治疗仪 | 台 | 1 |
| 5 | 床旁超声 | 台 | 1 |
| 6 | 肌骨超声诊疗仪 | 台 | 1 |

- 一、强脉冲光治疗仪（光子嫩肤仪）

- 1.具备可插拔滤光片技术:通过治疗手柄可直接进行不同波长滤光片的自由更换组合。

- 2.手具内装配双泵浦灯。

3.配备≧6种强脉冲光滤波片，波长范围包含但不限于：420nm-1200nm / 515nm-1200nm / 560nm-1200nm；590nm-1200nm / 640nm-1200nm / 695nm-1200nm。

4.能量密度：≥35J/cm2，脉冲串宽度：≥800ms；光斑面积：≥6.75cm2

5.单脉冲下子脉冲输出具备多种输出方式。

6.配备圆形和方形小光斑适配器。

7.冷却方式：蓝宝石接触持续式冷却系统，多档可调。

8.具备触摸人机交互显示屏。屏幕自带当前滤波片显示，屏幕自带冷却温度显示，屏幕自带可存储治疗方案显示。

- 9.设备使用年限：≧10年。

- 二、注射器辅助推进装置

- 用于注射药物（如氨甲环酸、维生素C、玻尿酸、胶原蛋白）到真皮层。

- 需配备专用注射针头、一人一用。

- 由主机调控助推器，将营养物质及药物注射到皮肤真皮层，实现定位、定向、定层、定量需求。

- 智能感应，自动推注，负压吸引，机械刺激。

- 注射针采用矩阵式设计。

- 0.0071ml ≦单次注量预置值最⼤注射值≦0 . 5 m l 。

- 0mm≦注射针出针长度调节范围为≦2.4mm。

- 三、半导体激光治疗仪

- 1.用于头部局部照射辅助治疗、促进毛发生长功能。

- 2.光源类型：670nm半导体激光。

- 3.低能量激光光源颗数量≧420颗。

- 4.多叶片设计，且叶片角度可调，治疗叶片可独立控制。

- 5.具有连续照射、脉冲照射两种工作模式。

- 6.设备照射面积≧900cm²。

- 7.该设备无耗材；无需配置辅助设备。

- 四、（头部）熏蒸治疗仪

- 1.具有传感器测量皮肤温度及实时显示装置，传感器精度≧1℃。

- 2.具有超温提示音，蒸汽输出口应有防烫伤的装置和警示。

- 3.最大熏蒸温度≦53℃，熏蒸气压分档可调且≦40kPa。

- 4.熏蒸时间多档可调，当完成熏蒸时间时，治疗仪有相应的提示信息。

- 5.治疗仪应具有两路独立的超温保护装置。

- 6.具有防干烧功能，仪器具有手动和自动泄压阀；治疗仪具有手动和自动排液功能。

- 7.治疗仪预热温度多档可调，药液箱最大温度≦95℃。

- 8.机械臂：采用多向旋转结构，使用硅胶保护套，防止意外夹伤。

- 9.双缸双喷头，独立控制，每个缸有单独的药包过滤器。

- 五、床旁

- 超声

- 1.彩色LED触摸屏显示器，屏幕尺寸≥15英寸。

- 2.智能追踪技术，实时扫查快速重现旧的图像全部扫描参数。

- 3.血流量化评估技术，具备血流信号充盈比率曲线分析图表。

- 4.激活探头接口≥3个，支持探头类型至少包括凸阵、线阵、相控阵探头。

- 5.配备凸阵、线阵、相控阵探头各一把。

- 6.具备穿刺针增强显影技术，穿刺针增益可实时单独调节。

- 7.具有空间复合成像功能。

- 8.具备一般测量功能(距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、流速、压力、流速比等)。

- 9.内置快捷操作指导模块。

- 10.数据和图像导出方便，支持USB、工作站、云端等方式数据输出。

- 11.能与医院医院信息管理系统、医院检验科信息系统连接。

- 12.续航时长：≥50分钟。

- 13.固态硬盘存储：≥256 G。

- 14.配置要求：主机1台，专用台车1套，探头3把。

- 六、肌骨超声诊疗仪

- 1.显示器：≥19英寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作，能够一键全屏放大功能。

- 2.主机内置≥2个可激活探头接口，非外接；主机内置≥2个USB3.0接口。

- 3.具备频率复合成像技术、实时空间复合成像技术、彩色多普勒成像，频谱多普勒成像、智能多普勒血流跟踪技术、智能穿刺增强技术。

- 4.配备电动升降台车，可调高度0-30cm，台车带消毒用杯套。

- 5.内置电池的续航时间：≥6小时。

- 6.全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28000。

- 7.具有探头中位线，中位线可以预测进针深度。

- 8.肌骨专用的成像条件：比如神经、肌肉、关节、韧带等。

- 9.内置临床专用教学软件，包含多部位的相关专家的教学视频，可使用移动终端扫码观看，具有智能神经标准切面辅助教学，能标识出神经、肌肉、血管；内置网卡、无线网卡及远程超声工作站，内置SSD固态硬盘≥200G。

- 10. 1.0MHz≦探头频率范围≦15.0MHz。

- 配备带按键线阵探头、带按键凸阵探头，可远程操控主机。

- 12.二维灰阶≥256；扫描深度：≥30cm；可视可调动态范围≥180

- 13.1mm≦取样宽度≦30mm；分级可调。

14.偏转角：-30°≦线阵扫描的图像范围≦30°。

| - ★包二：一批中医康复类设备采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预算项目名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 神经丛刺激器 | 台 | 1 |
| 2 | 微量输注泵（四通道） | 套 | 1 |
| 3 | 医用恒温箱（50L） | 台 | 1 |
| 4 | 医用恒温箱（430L） | 台 | 1 |
| 5 | 麻醉机 | 台 | 1 |
| 6 | 关节持续被动活动仪 | 台 | 1 |
| 7 | 呼吸康复训练仪 | 台 | 1 |
| 8 | 手功能综合训练桌 | 台 | 1 |
| 9 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪（便携式） | 台 | 1 |
| 10 | 电动起立床 | 台 | 1 |
| 11 | 上下肢主被动运动康复机（床旁下肢型） | 台 | 1 |
| 12 | 睡眠监测仪 | 台 | 1 |
| 13 | 中低频治疗机 | 台 | 10 |
| 14 | 空气压力循环治疗仪 | 台 | 2 |
| 15 | 排痰机 | 台 | 1 |
| 16 | 高级模拟人 | 台 | 2 |
| 17 | 犬伤冲洗设备 | 台 | 1 |
| 18 | 中药定向透药仪 | 台 | 7 |
| 19 | 输液加温仪 | 台 | 1 |
| 20 | AED教学机 | 台 | 3 |
| 21 | 升降温毯（控温毯） | 台 | 1 |
| 22 | 气管插管模拟人 | 台 | 1 |
| 23 | 抗休克裤 | 台 | 1 |
| 24 | 胸腔按压反馈仪 | 台 | 1 |
| 25 | 创伤模拟人 | 台 | 1 |

- 神经丛刺激器

- 1.0.00mA≦电流范围≦5.00mA，0.1ms≦脉冲宽度≦1.0ms ；频率：1Hz/2Hz。

- 2.设备能通过电刺激精确定位神经丛，可定位外周浅表神经。

- 3.设备可匹配不同品牌的神经刺激针。

- 4.配神经丛穿刺针：上肢：20支   下肢：20支。

- 微量输注泵（四通道）

- 输液信息采集系统:四通道插槽与与配套的输注泵模块集中供电、过程监控，实时报警等信息采集提供实时数据，具备医疗器械注册证。

- 输液信息采集系统:操作显示界面：≥4寸触摸屏，支持大字体显示，可快速查询所有单元泵输注日志、报警日志、用药统计图表、所有单元实时输注状态、24小时入量汇总等信息；可直接显示床号及二维码，支持PDA快速扫描下发医嘱用药参数；可快速设置时间，支持设定NTP服务器自动同步时间，可快速绑定和切换床位。

- 输液信息采集系统:可快速设置网络连接，同时支持有线和Wi-Fi，支持屏幕直接输入Wi-Fi密码。

- 输液信息采集系统:标配WiFi无线模块，可升级连接输注中央监控系统、HIS系统、移动护理信息系统等；可通过中央站或移动终端实时接受输注信息，实现隔离病房外远程监控，能轻松连接HIS，实现自动下发医嘱参数到泵，真正打通医嘱执行闭环。

- 注射泵≥3.5寸触摸液晶屏，注射器支持规格：2mL、3mL、5mL、10mL、20mL、30mL、50mL、60mL。

- 单泵重量：≤1.5Kg。

- 注射流速设定范围：注射器：0.01~2300.00mL/h；以0.01mL/h步进；

- 注射量预置范围：0.01~9999.99mL，以 0.01mL 步进。

- 注射精度：≤±1.6%。

- 注射模式：支持速度模式、药物库模式、医嘱模式、首剂量模式、微量模式、体重模式、梯度模式、序列模式、间歇模式、中继模式。

- 使用年限：≥10年。

- ★配置：输液信息采集系统1台、注射泵4台。

- 报价费用包含计量检测费用。

- 医用恒温箱（50L）

- 2℃≦温度可控在≦48℃。

- 容量≧430L。

- 内置数控系统、温度数字显示、液晶显示屏、按键 调节温度。

- 箱体内≧部2个精密温度传感器。

- 报价费用包含计量检测费用。

- 医用恒温箱（430L）

- 2℃≦温度可控在≦48℃。

- 容量≧430L。

3.立式箱体，具有电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

4.内置温感探头，可显示箱体内部温度。

5. 箱体内部搁架可随意调整，箱体内部具备照明设施。

- 6.报价费用包含计量检测费用。

- 麻醉机

- 多功能型麻醉机，应用范围：新生儿、儿童至成人。

- 断电后内置电池能驱动机器工作≧45分钟以上。

- 有流量传感器。

- 电动电控或气动电控呼吸机，成人、小儿应用无需更换风箱。

- 呼吸基本模式：配置CMV/IPPV、PLV、自主呼吸、手动模式，高级模式：压力控制通气模式(PCV模式)和SIMV模式，容量控制模式下最小潮气量：20ml。

- 呼气末正压（PEEP）：开启状态可在1,2,3—20cmH2O 内整数连续调节.。

- 保证潮气量稳定输送的同时，还能防止在高压气源供应中断的极端情况下，通过打开独有的负压阀抽取室内的空气继续对患者进行机械通气。

- 具备新鲜气体隔离功能和动态顺应性补偿技术，保证潮气量的输送，完全不受新鲜气体流量和患者管路顺应性和泄露的影响。

- 采用高精度的铂金丝流量传感器，检测时不受潮湿环境影响，监测参数更加准确。

- 一体化呼吸回路的加热功能，在手术中可保温保湿，有效保护患者的气道不受损伤，减少痰痂产生，保证手术中的通气安全。

- 具备麻醉废气排放装置。

- 报价费用包含计量检测费用

- 关节持续被动活动仪

- 主被动一体机，车身重量≦10kg。

- 驱动方式：电机驱动，可遥控操作。

- 3.可自动识别用户使用状态并自动切换适合用户的操作模式。

- 4.包含但不限于主动模式、被动模式、助动模式，各种模式均具有多档调节。

- 5.具备痉挛判断等级、具备助动模式。

- 6.训练时，可调节阻力大小；具备运动方向转换功能；具有智能痉挛识别功能。

- 7. 当识别出痉挛后自动反向运动缓解痉挛，保障患者安全及治疗的连贯性。

- 呼吸康复训练仪

- 设备支持 排痰训练、吸气肌训练、增加肺容量训练、吸入给药评估、呼吸肌力测定、肺功能测定等功能。

- 仪器能进行容量定标校准。

- 具备数据传输、数据同步云端、智能数据移动终端蓝牙连接、云端远程等功能。

- 手功能综合训练桌

- 具备多种手功能训练模式，具备多档配重堆阻力设计。

- 能同时满足≧四个患者的康复训练。

- 训练桌包含一个配重总成，以及≧12个固定手功能训练模块；桌子配备防滑脚撑。

- 可开展：球状抓握旋转训练、水平抓握腕关节屈伸训练、腕关节尺偏、桡偏训练、手部提拉训练、拇指对掌训练、腕关节屈伸训练、前臂旋转训练、手部捏力训练、手部侧捏训练、手指伸展训练、水平拉伸训练、手指屈曲训练，可用作工伤训练使用。

- 吞咽神经和肌肉电刺激仪（便携式）

- 用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练。

- 由主机、操作控制器及电极线组成。

- 具备评估、治疗及训练三种功能。

- 输出模式：成人连续脉冲治疗模式、儿童交替脉冲治疗模式、单脉冲训练模式（训练模式有手控触发与自动触发）、评估模式。；脉冲强度宽度均可调节。

- 具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。

- 评估方式：设备可自动完成评估全过程均并给出评估结论。

- 同时具备动治疗和主动治疗两种模式，具有儿童专用治疗模式。

- 电动起立床

- 1.由床架、机械支撑部件、电动控制装置、固定保护装置、脚轮组成。

- 2.床面高度≧52cm，床面宽度≧60cm。

- 3. 0°≦床面角度转动范围≦90°。

- 4. 额定负载≧135kg。

- 上下肢主被动运动康复机（床旁下肢型）

- 床旁设计，机身底部采用4轮支撑，一踏式控制开关，设备可移动，用于卧床患者下肢的运动康复训练。

- 0Nm≦阻力设定范围≦20Nm,0rmp≦被动训练转数≦60rmp。

- 训练时间可调，下肢训练臂纵向可伸缩，电动驱动机身高度可调节。

- 脚踏部位，护腿板高度可调节，腿围可伸缩调节，悬吊绳长可根据需要进行收放。

- 具有患者管理系统：具有训练方案、病例档案存储查询管理功能；可利用智能卡或U盘进行训练方案、病例档案管理，联机打印训练结果。

- 对称性训练：具有左下肢和右下肢的对称性训练功能，实时显示两侧肢体运动百分比；训练方向：正转与反转，通过方向键可改变转动方向或可定时改变方向。

- 具有训练时间、训练速度、训练阻力及训练模式的设定功能；具有语音提示功能；具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能。

- 训练模式包含但不限于：被动模式、助力模式、主被动模式、主动模式、抗痉挛模式、对称性模式、自动模式。

- 睡眠监测仪

- 可监测：口鼻气流、鼾声、胸腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、腕动觉醒等。

- 腕式设计，重量≦75g，内置液晶屏。

- 满电量时可连续记录≧10小时。

- 具有数据记录、数据抹除、状态查询等功能。

- 传感器附件包括血氧传感器和可重复使用的体积描记式胸腹绑带。

- CPAP压力监测技术，可连接不同品牌任意型号的呼吸机，通过压力监测，出具整晚的压力滴定报告。

- 中低频治疗机

- 适用范围主要颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出等的康复理疗。

- 双通道输出方式；具备同步/异步转换功能； 可同时实时动态显示两路通道输出信息。

- 包含但不限于低频调制中频电流疗法、离子导入、正弦调制电流疗法、脉冲调制电流疗法、等幅中频电流疗法、干扰电流疗法。

- 2KHz≦电疗仪工作频率≦10KHz；0Hz≦电疗仪输出频率≦150Hz；0Hz≦电疗仪其干扰频率≦200Hz；最大输出电流：≤100mA。

- 电疗仪输出波形≧9种；电疗仪透热功能档可调≥6 档。

- 最大发热温度：≤60℃。

- 空气压力循环治疗仪

- 用于预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

- 具备主机、手控器、空气压力循环输出单元；设备可挂壁、手提、台式。

- 工作腔数：4腔，具备全方位连续挤压叠加气囊设计治疗套；可同时支持2个足底套筒和2个小腿套筒或2个手掌套筒工作。

- 导气管（连接气管）具备防错插装置。

- 0mmHg≦工作压力≦200mmHg，多档可调,各腔室压力分别独立可调。

- 工作模式≧6种；治疗方案：≧6种。

- 安全保护：具有断电保护功能。

- 套筒可承受压力≧300mmHg,承受时间≧1min。

- 设备标配手控触发器，治疗过程中，按下手控器按钮进入暂停状态，暂停时按下手控器按钮，可继续治疗。

- 排痰机

- 落地推车式，可以多病房轮换使用。

- 动力输出类型：成人型 1 路 。

- 动力系统：永磁直流电机，转矩223mN×m，转速 0-3600r/min,功率 100W。

- 治疗头：≧ 五种；包含但不限于Φ130 凹型、Φ130 凸型、长方形、Φ90A、Φ78。

- 工作模式≧3种，包含但不限于自动模式、手动模式、雾化模式。

- 液晶显示屏；操作面板为按键贴膜式。

- 高级模拟人

- 生命支持电子标准化病人。

- 1.1  具有完全仿真的头颈部，口腔，气道和食道。模型内部有完整人体骨胳结构，全身仿真皮肤，按压时胸廓能够模拟出按压时的胸廓结构变化；胸外按压有肋骨弯曲、胸骨下陷的表现，能体会胸外按压的作用力与反作用力。

- 1.2  可进行气管插管；满足各种方法开放气道的练习；可进行口对口人工呼吸，能使用球囊面罩，可对吹气量的大小、吹气速度，实时显示进行记录和评估；逼真的眼睛，瞳孔可扩散及缩小；具备颈动脉搏动；胸部体表标志明显具有胸骨角、剑突、乳头等；胸外按压作用力与反作用力、按压的深度、按压的频率，可通过软件界面实时显示、记录和评估。

- 2. 可与监护仪连接：可与多参数心电监护仪相连接，实时地反映≥20 种储存病例与新编辑病例的心电图的变化。

- 3. 药物治疗训练：具有多种抢救药物可供选择，电子标准化病人能作出应答。

- 4. 体外手动电击除颤训练：配备体外手动电击除颤模拟训练器。

- 5. 心电图分析训练软件：通过软件程序的交互控制，可进行心电图的分析与训练。内容可监测到≥45 种病例的心电波形。

- 6. 交互式计算机监控软件：具备心肺复苏训练软件、体外电击除颤训练教学软件、心肺复苏考核软件。

- 7.多媒体教学软件教学软件具备大量动画。内容包括：现场心肺复苏术；高级生命支持；心电图分析训练；实例训练等内容。

- 8.静脉通道：上肢静脉血管系统完整，可模拟急救过程静脉通道的建立；模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有明显回血，输液滴数可控制，可使用输液泵或注射泵；上臂三角肌结构清晰，可进行上臂肌肉注射。

- 9.血压测量：仿真成人手臂，可进行无创血压的测量；配血压测量控制器；脉搏频率和音量大小可控制；可显示收缩压、舒张压、心率数值，并有模拟汞柱动态显示。

- 犬伤冲洗设备

- 350 ml/min≦清水流量≦1000 ml/min，清洗流量和压力可以调节。

- 工作模式包含但不限于自动交替冲洗、手动洗液冲洗、手动清水动洗。

- 仪器可进行自清洁，配置冲洗液：10瓶（500ml/瓶）

- 有打印处置记录单的功能，记录单能长期保存。

- 28℃≦水温≦36℃，出水温度可调节。

- 冲洗手柄配备可拆卸硅胶喷头和防溅罩

- 显示屏支持触摸操作。

- 中药定向透药仪

- 输出通道≥4通道。

- 治疗模式≥四种。

- 2000 Hz ≦中频载波频率≦4000 Hz；0Hz≦低频调制频率≦150 Hz。

- 具备动态磁场。

- 电极保温温度：≤ 60℃。

- 连续工作时间：≥4小时。

- 具有输出和保护功能。

- 输液加温仪

- 彩色医用液晶触控显示屏，背光亮度自动调节，可实时动态显示提醒加热状态及加热时间。

- 32℃≦加温范围≦41℃，连续可调，设置温度触控可调

- 主控双路系统设计，控制系统与保护系统独立运行。

- 设备组成：主机、电源线、铝合金支架、加温管路；整机重量≤1.5kg。

- 使用常规输血输液管路，无需专用耗材；加热管路：多种长度可选,外径多种可选各输血输液管路。

- 干式加热法，非水循环，非缠绕式加热；具备开机自检功能并预热。

- 具备无线数据连接及远传功能、记忆功能、报警功能。

- AED教学机

- 主机外观及操作与真机完全一致。

- 可模拟多种急救情景。

- 完全仿真机型，无高压放电，安全可靠。

- 可遥控模拟操作：“开始”“暂停”“电极片连接”“电极片未连接”“建议电击”“不建议电击”“心肺复苏”“需要多次除颤”等多种操作场景。

- 升降温毯（控温毯）

- 显示方式：彩色液晶触摸屏，背景亮度可调。

- 制冷方式：医用压缩机制冷，二次水循环物理降温，可持续使用。

- -2℃≦毯帽温度范围≦40℃，温度可调节；30℃≦体温设定范围≦40℃。

- 输出路径≥3路，升降温一体机；两路降温双温控制，可毯帽同时使用。

- 报警功能包含：传感器故障报警，缺水故障报警，水位极限停止工作。

- 体温检测方式为腋温、肛温双重检测。

- 具备手动和自动操作模式，升温系统自动控制模式：体温设定多档可调。

- 毯帽材质：TPU（热塑性聚氨酯）材料，并配帽罩和毯罩。

- 配置清单：主机	1台；降温毯 2条；降温帽	1个；传感器4个；循环管3套

- 气管插管模拟人

- 模型为成年男性，包括头、颈、双肺以及胃，解剖标志明显。

- 仰卧位，头可后仰。

- 颈动脉可自主搏动。

- 可行经口、鼻气管插管操作并配置电子监测系统，插入气道供气可使双肺膨胀，且有语音提示；插入食管供气可使胃膨胀，且有语音提示；喉镜压迫牙齿力度过大，有语音提示。

- 可插入胃管。

- 抗休克裤

- 具有良好的气密性。

- 展收时间；充气至额定压力为80mmHg（10.7kpa）所需要的时间应≤2min。

- 从模拟人身上解除充气式抗休克裤所需要的时间应≤2min。

- 具备充气、放气功能。

- 尺寸：展开：≥1100×520mm，叠收：≥300×240×120mm，重量：≤3kg。

- 80mmHg≦工作压力范围≦104mmHg。

- 胸腔按压反馈仪

- 监测参数至少包括：按压深度、频率、胸腔回弹。

- 40次／分钟≦按压频率测量≦ 180次／分钟。

- 2cm≦按压深度测量最大值≦9cm。

- 具有语音提示模式、节拍器模式、静音模式、具备连续按压模式。

- 可语音及LED指示灯提示和反馈 按压频率、按压深度；具备按压胸腔是否充分回弹的语音反馈。

- 具备蓝牙无线传输技术及USB有线数据传输。

- 实施保持录音数据，录音时间≧120小时。

- 电池连续工作时间≧240分钟，电池充电时间≦150分钟。

- 创伤模拟人

- 全功能创伤仿真标准化病人可进行创伤救治和基础护理训练，至少带有三个仿真头部（标准插管头部、创伤插管头部、综合创伤头部），全套创伤仿真模块。

- 综合创伤仿真头部：流血的鼻子、熊猫眼、割裂的唇、割裂的颈和头皮、颅骨骨折凹陷。

- 标准插管仿真头部：气管插管、鼻饲、可使用不同气道装置和手法，可做气道管理训练。

- 创伤插管仿真头部：具有不等大的瞳孔、面部挫伤、撕裂的耳朵、割裂的颈。

- 全套创伤仿真模块：暴露内脏的外伤腹部、枪弹伤的出入伤口、踝部及足部挫伤、暴露头骨和软组织、外伤断脚趾、大腿穿刺伤等。

- 可进行静脉通道和肌肉注射、肘前部静脉注射与采血、血压测量及其他护理操作：导尿、灌肠、空肠造口与结肠造口术后护理、引流术后护理。

| - ★包三：一批医用光学仪器设备采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预算项目名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 数码裂隙灯 | 台 | 1 |
| 2 | 电子鼻咽喉内窥镜（一套主机+2根电子鼻咽喉内窥镜） | 套 | 1 |
| 3 | 内窥镜全套 | 套 | 1 |
| 4 | 内窥镜镜头（1.70度喉内窥镜20支，2.0度鼻内窥镜20支，3.70度鼻内窥镜2支，4.30度鼻内窥镜2支，5.0度耳内窥镜10支） | 套 | 1 |
| 5 | 台式综合验光仪 | 台 | 1 |
| 6 | 电脑眼压仪 | 套 | 1 |

- 电子鼻咽喉内窥镜（一套主机+2根电子鼻咽喉内窥镜）

- 电子内窥镜图像处理器

- 1.1 具有自动白平衡功能；具有亮度自动增益功能；具有图像冻结、存储、回放功能；具有STAND待机（更换内窥镜）功能。

- 1.2 测光模式≥3种，包含但不限于平均测光、峰值测光和自动测光。

- 内置存储模块，可存储≥64张图片。

- 增强模式：≥2种增强模式。

- 电子放大功能：包含但不限于1倍、2倍、最大4倍放大；可调节。

- 具备电子染色功能；具有RGB色彩调节功能。

- 同时可兼容电子上消化道内窥镜、电子下消化道内窥镜、电子支气管内窥镜、电子胆道内窥镜、电子鼻咽喉内窥镜、电子尿道膀胱内窥镜等镜体。

- 图像处理器和冷光源为分体式设计。

- 内窥镜冷光源：LED灯泡使用寿命：≥10000小时；光通量：≥800lm；具有手动和自动两种调光模式。

- 电子鼻咽喉内窥镜 （治疗镜）

- 9.1  视场角：≥120°

- 9.2  景深范围：≥ 2mm-100mm

- 9.3 弯曲角度：上≥180°、下≥130°

- 9.4 插入部外径：≤5.3mm，工作通道内径：≥2.0mm

- 9.5 工作长度：450mm

- 9.6 具备电子染色功能

- 电子鼻咽喉内窥镜 -（检查镜）

- 10.1 视场角：≥120°

- 10.2景深范围：≥ 2mm-100mm

- 10.3 弯曲角度：上≥180°、下≥130°

- 10.4 插入部外径：≤3.8mm

- 10.5  工作长度：300mm

- 10.6  具备电子染色功能

- 医用内窥镜监视器

- 11.1 监视器为彩色医疗图像监视器，符合标准医疗监视器性能指标，具有16：9比例高亮度、高清液晶显示。

- 11.2 显示尺寸：≥24英寸

- 11.3 分辨率：≥1920*1200

- 配置要求：电子鼻咽喉内窥镜检查镜 1根、电子鼻咽喉内窥镜治疗镜1根	、电子内窥镜图像处理器1台、内窥镜冷光源1台	、医用内窥镜监视器1台、医用内窥镜台车1台、输入输出系统1套。

- 内窥镜全套

- 1.摄像系统

- 1.1.输出像素：PAL：795（H)×596（V）

- 1.2.水平清晰度：≥700线

- 1.3.消毒：浸泡

- 1.4.控制按钮：摄像头具有冻结、白平衡两种遥控功能

- 2.医用内窥镜冷光源

- 2.1.LED冷光源具有触摸屏，使操作更人性化，简易方便

- 2.2.灯泡参数：≥100W LED灯

- 2.3.色温：≥6500K；照度：≥1400，000LX；显色指数：≥90；光谱范围：400～700nm

- 2.4.光输出通道：单通道

- 2.5.亮度调节：可调，液晶面板触摸

- 2.6.灯泡寿命：≥30000小时

- 3.液晶监视器

- 3.1.显示屏:≥19寸LED显示屏

- 3.2.最大分辨率:≥1280×1024

- 3.3.可视角度:≥178°（H）×178°（V）

- 4.配备4层金属推车。

- 5.图文工作软件。

- 内窥镜镜头（一批）

- 70度喉内窥镜（20支）

- 1.1 视向角： 70°

- 1.2 直径：8mm

- 1.3 工作长度≥178mm

- 1.4 设计光学工作距≥4mm

- 1.5 有效景深范围 ：≥3mm-10mm

- 0度鼻内窥镜（20支）

- 2.1 视向角 ：0°

- 2.2 直径：4mm

- 2.3 工作长度≥175mm

- 2.4 设计光学工作距≥4mm

- 2.5 有效景深范围 ：≥3mm-10mm

- 3.70度鼻内窥镜（2支）

- 3.1 视向角 ：70°

- 3.2 直径：4mm

- 3.3 工作长度≥175mm

- 3.4 设计光学工作距≥4mm

- 3.5 有效景深范围 ：≥3mm-10mm

- 4.30度鼻内窥镜（2支）

- 4.1 视向角 ：30°

- 4.2 直径：4mm

- 4.3 工作长度≥175mm

- 4.4 设计光学工作距≥4mm

- 4.5 有效景深范围 ：≥3mm-10mm

- 5.0度耳内窥镜（10支）

- 5.1 视向角：0°

- 5.2 直径：2.7mm

- 5.3长度：100mm

- 5.4设计光学工作距≥4mm

- 5.5  有效景深范围 ：≥3mm-10mm

- 台式综合验光仪

- 电动综合台

- 1.1 摆臂左右摆动范围：≧50度

- 1.2 摆臂上下升降范围≧200 mm

- 1.3 座椅上下升降范围≧200 mm

- 1.4 具备自动摆臂功能、摆臂自动升降功能、座椅自动升降功能

- 1.5 内部电路系统可供电电脑验光仪、电动综合验光仪、投影仪、裂隙灯、眼压计等眼科设备

- 验光头

- 2.1 球镜度数：-29.00 ～ +26.75D；  -19.00 ～ +16.75

- 2.2  柱镜度数：0.00 ～ ±8.75D

- 2.3  柱镜轴位：0°～180°

- 2.4  瞳距：48 ～ 80mm 近用：45 ～ 75mm

- 2.5  旋转棱镜：0 ～ 20△

- 2.6 交叉柱镜：±0.25，±0.50，±0.25分离棱镜

- 2.7  检影：+1.50，+250（工作距离67cm，50cm）

- 2.8 针孔镜片：φ2mm

- 2.9 马氏杆镜片：右眼（红，水平），左眼（红，垂直）

- 2.10 红绿镜片：右眼（红），左眼（绿）

- 2.11  偏光镜片：右眼（135°，45°），左眼（45°，135°）

- 2.12 固定离棱镜：右眼（6△BU）,左眼（10△～15△BI）

- 2.15  固定交叉柱镜：±0.50D 固定90°

- 2.16 彩色触摸屏，具备调节幅度检查、调节反应检查、正负相对性调节检查、隐斜度检查、正负相对性聚散测量、色盲测试。

- 视力表投影仪

- 3.1 2.5M≦ 检查距离≦8M。

- 3.2 视标≧41个图标，包括红绿/偏光。

- 3.3  视标转换速度≦0.8秒。

- 3.4  放大倍数≧30倍（5m）。

- 3.5  可与自动验光头连接，可遥控控制。

- 电脑眼压仪

- 1mmHg≦眼压测量范围≦60mmHg

- 眼压测量量程：30mmHg，60mmHg，测量步长：1mmHg

- 工作距离：11mm

- 具备自动追踪功能、角膜补偿功能、自动喷气模式

- 机械运动范围：左右：40mm上下：30mm前后：30mm

- 下颚托类型:电动下颚托，下颚托移动距离：60mm±5mm

- 测量模式包含SPC30,SPC60,30,60；

- 固视灯：内置绿色LED固视灯

- 内置热敏打印机

- 显示器：彩色触摸屏

| - ★包四：胃肠镜采购需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预算项目名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 胃镜（检查镜）+肠镜（检查镜） | 套 | 1 |

- 电子上消化道内窥镜（高清胃镜）

1、视野角度：0°(直视)

2、视野范围：≥140°

3、观察范围：2-100mm

4、先端部直径：Ф≤9.2mm

5、弯曲部直径：Ф≤9.3mm

6、有效长度：≥1100mm

7、全长：≥1400mm

8、弯曲角度：上：≥210°、下：≥90°、左：≥100°、右：≥100°；

9、钳道直径：Ф≥2.8mm

10、图像传感器：百万像素CMOS图像传感器

11、无线连接技术：内窥镜连接到光源，不需要通过接触连接就能传输电力和图像数据，提升设备的耐用性和可靠性。

▲12、与科室现有主机匹配使用。

- 电子下消化道内窥镜（高清肠镜）

1、视野角度：0°(直视)

2、视野范围：≥170°

3、观察范围：2-100mm

4、先端部直径：Ф≤12mm

5、弯曲部直径：Ф≤12mm

6、有效长度：≥1330mm

7、全长：≥1650mm

8、弯曲角度：上：≥180°、下：≥180°、左：≥160°、右：≥160°；

9、钳道直径：Ф≥3.8mm

10、图像传感器：百万像素CMOS图像传感器

11、辅助送水功能：具有前射水功能，以方便治疗时冲洗创面

12、无线连接技术：内窥镜连接到光源，不需要通过接触连接就能传输电力和图像数据，提升设备的耐用性和可靠性。

- 13、具有硬度可调功能：通过调节环调节插入部的硬度，提高肠镜的插入性，降低肠镜检查难度。

- ▲14、与科室现有主机匹配使用。

- 15、质保期三年

| - ★包五：4K超高清腹腔内窥镜（3D） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预算项目名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 4K超高清腹腔内窥镜 | 套 | 1 |

1.摄像系统主机

▲1.1  设备使用年限≥10年；

▲1.2  采用触摸屏设计，主机具备处理2D和3D画面信号功能，支持分辨率输出3840*2160超高清像素影像；

1.3  主机内置高清和4K刻录功能；

1.4  主机兼容同品牌2D白光摄像头和2D荧光摄像头、3D白光电子镜；

1.5  主机具有去网格功能，便于连接纤维镜使用；

2. 2D摄像头：摄像头具有自定义功能的按键≥3个，支持短按和长按自定义方式；

3.LED冷光源

3.1  冷光源触摸屏设计，冷光源和摄像系统主机采用分体式设计；

3.2  LED灯泡工作寿命≥40000小时，具有灯泡寿命警示功能；

3.3  具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不出光；

4. 气腹机

▲4.1  采用触摸屏设计，流速≥50L/min；与摄像主机同一品牌；

4.2  流量调节范围0.1-50L/min，压力调节范围1-30mmHg；

4.3  具有排烟和末端CO2气体加热功能；

5. 3D显示器

5.1 屏幕尺寸≥32英寸，支持3D图像功能，图像输出分辨率≥3840*2160；

5.2 至少包含HDMI、12G-SDI、3G-SDI、DVI视频接口；

5.3 最大背光亮度≥1500cd/m2；

6.台车：能够承载显示器；

7.光学镜

7.1  至少支持压力蒸汽灭菌、低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌，灭菌次数≥300次，与摄像主机为同一品牌；

7.2  直径≥10mm，30度视向角，工作长度≥320mm，有效景深3mm-200mm；视场中心角分辨力≥7.0C/(°)；

8.3D电子镜

8.1 直径≥10mm，30度视向角，工作长度≥320mm，景深3mm-200mm；

8.2 支持压力蒸汽灭菌、低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌；

8.3 具备镜体旋转过程中画面自动回正功能；

8.4 视场中心角分辨力≥13 lp/mm。

★9、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像系统主机和摄像头 | 1 | 台 |
| 2 | LED冷光源 | 1 | 台 |
| 3 | 气腹机 | 1 | 台 |
| 4 | 3D显示器 | 1 | 台 |
| 5 | 台车 | 1 | 台 |
| 6 | 光学镜 | 2 | 根 |
| 7 | 3D电子镜 | 1 | 根 |
| 8 | 3D眼镜 | 10 | 副 |
| 9 | 消毒盒 | 3 | 个 |
| 10 | 高频电刀 | 1 | 台 |
| 11 | 导光束 | 3 | 根 |
| 12 | 腹腔镜使用手术器械. 序号; 名称; 数量. 1; 吸引器; 1. 2; 鼠齿抓钳; 1. 3; 单级电凝线; 1. 4; 单级电钩; 1. 5; 单级电凝棒; 1. 6; 持针钳; 1. 7; 直角分离钳; 1. 8; 弯分离钳; 2. 9; 弯剪; 1. 10; 胆囊抓钳; 1. 11; 气腹管; 1. 12; 无损伤抓钳; 1. 13; 双极电凝钳; 1. | 1 | 套 |
| 13 | 胸外科器械. 序号; 名称; 数量. 1; 胸腔止血钳（弯20°，长≥340mm）; 1. 2; 胸腔止血钳（弯25°，长≥340mm）; 1. 3; 胸腔组织钳（蛇头ɸ10mm，长≥340mm）; 2. 4; 胸腔组织钳（卵圆无齿ɸ10mm，长≥340mm）; 2. 5; 胸腔组织钳（卵圆有齿ɸ8mm，长≥340mm）; 2. 6; 胸腔组织钳（卵圆无齿ɸ8mm，长≥340mm）; 2. 7; 吸引器（长≥340mm）; 1. 8; 打结器; 1. | 1 | 套 |

- ★二、商务及其他要求

1.产品售后要求（本条针对本次所有询价产品）

1.1、所有设备具备医疗器械产品相关资质如：生产经营许可证、备案凭证、合格证、注册证等，以及产品中文说明书。

1.2、本项目报价包含新设备的采购安装、调试；中标供应商必须同时满足国家或行业技术标准，以及医院实际使用需求。

注：1、以上带★号条款为实质性要求。

- 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。

# 附件2：报价格式

| 项目名称：成都市新津区中医医院 2025年第二批次医疗设备采购项目询预算价（包x） （可提供多个包报价、按分包整体报价不可漏报，否则视为无效报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单位单价（元） | 数量 | 总价（元） | 注册证名称 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须盖公章单独密封。

## 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | 成都市新津区中医医院 2025年第二批次医疗设备采购项目询预算价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）法人和授权委托人证明文件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。