成都市新津区中医医院

2025年第二批次医疗设备采购项目询预算价更正公告（一次）

一、项目基本情况

原询预算价公示项目名称：成都市新津区中医医院2025年第二批次医疗设备采购项目询预算价

首次公告日期：2025年10月10日

二、更正信息：

更正事项：询价公示

更正原因：

包三采购需求设备参数更正

更正内容：

原内容：

- 电子鼻咽喉内窥镜（一套主机+2根电子鼻咽喉内窥镜）

- 电子内窥镜图像处理器

- 1.1 具有自动白平衡功能；具有亮度自动增益功能；具有图像冻结、存储、回放功能；具有STAND待机（更换内窥镜）功能。

- 1.2 测光模式≥3种，包含但不限于平均测光、峰值测光和自动测光。

- 内置存储模块，可存储≥64张图片。

- 增强模式：≥2种增强模式。

- 电子放大功能：包含但不限于1倍、2倍、最大4倍放大；可调节。

- 具备电子染色功能；具有RGB色彩调节功能。

- 同时可兼容电子上消化道内窥镜、电子下消化道内窥镜、电子支气管内窥镜、电子胆道内窥镜、电子鼻咽喉内窥镜、电子尿道膀胱内窥镜等镜体。

- 图像处理器和冷光源为分体式设计。

- 内窥镜冷光源：LED灯泡使用寿命：≥10000小时；光通量：≥800lm；具有手动和自动两种调光模式。

- 电子鼻咽喉内窥镜 （治疗镜）

- 9.1  视场角：≥120°

- 9.2  景深范围：≥ 2mm-100mm

- 9.3 弯曲角度：上≥180°、下≥130°

- 9.4 插入部外径：≤5.3mm，工作通道内径：≥2.0mm

- 9.5 工作长度：450mm

- 9.6 具备电子染色功能

- 电子鼻咽喉内窥镜 -（检查镜）

- 10.1 视场角：≥120°

- 10.2景深范围：≥ 2mm-100mm

- 10.3 弯曲角度：上≥180°、下≥130°

- 10.4 插入部外径：≤3.8mm

- 10.5  工作长度：300mm

- 10.6  具备电子染色功能

- 医用内窥镜监视器

- 11.1 监视器为彩色医疗图像监视器，符合标准医疗监视器性能指标，具有16：9比例高亮度、高清液晶显示；

- 11.2 显示尺寸：≥24英寸

- 11.3 分辨率：≥1920*1200

- 配置要求：电子鼻咽喉内窥镜检查镜 1根、电子鼻咽喉内窥镜治疗镜1根	、电子内窥镜图像处理器1台、内窥镜冷光源1台	、医用内窥镜监视器1台、医用内窥镜台车1台、输入输出系统1套。

- 内窥镜全套

- 1.摄像系统

- 1.1.输出像素：PAL：795（H)×596（V）

- 1.2.水平清晰度：≥700线

- 1.3.消毒：浸泡

- 1.4.控制按钮：摄像头具有冻结、白平衡两种遥控功能

- 2.医用内窥镜冷光源

- 2.1.LED冷光源具有触摸屏，使操作更人性化，简易方便

- 2.2.灯泡参数：≥100W LED灯

- 2.3.色温：≥6500K；照度：≥1400，000LX；显色指数：≥90；光谱范围：400～700nm

- 2.4.光输出通道：单通道

- 2.5.亮度调节：可调，液晶面板触摸

- 2.6.灯泡寿命：≥30000小时

- 3.液晶监视器

- 3.1.显示屏:≥19寸LED显示屏

- 3.2.最大分辨率:≥1280×1024

- 3.3.可视角度:≥178°（H）×178°（V）

- 4.配备4层金属推车。

- 5.图文工作软件。

- 内窥镜镜头（一批）

- 70度喉内窥镜（20支）

- 1.1 视向角： 70°

- 1.2 直径：8mm

- 1.3 工作长度≥178mm

- 1.4 设计光学工作距≥4mm

- 1.5 有效景深范围 ：≥3mm-10mm

- 0度鼻内窥镜（20支）

- 2.1 视向角 ：0°

- 2.2 直径：4mm

- 2.3 工作长度≥175mm

- 2.4 设计光学工作距≥4mm

- 2.5 有效景深范围 ：≥3mm-10mm

- 3.70度鼻内窥镜（2支）

- 3.1 视向角 ：70°

- 3.2 直径：4mm

- 3.3 工作长度≥175mm

- 3.4 设计光学工作距≥4mm

- 3.5 有效景深范围 ：≥3mm-10mm

- 4.30度鼻内窥镜（2支）

- 4.1 视向角 ：30°

- 4.2 直径：4mm

- 4.3 工作长度≥175mm

- 4.4 设计光学工作距≥4mm

- 4.5 有效景深范围 ：≥3mm-10mm

- 5.0度耳内窥镜（10支）

- 5.1 视向角：0°

- 5.2 直径：2.7mm

- 5.3长度：100mm

- 5.4设计光学工作距≥4mm

- 5.5  有效景深范围 ：≥3mm-10mm

- 台式综合验光仪

- 电动综合台

- 1.1 摆臂左右摆动范围：≧50度

- 1.2 摆臂上下升降范围≧200 mm

- 1.3 座椅上下升降范围≧200 mm

- 1.4 具备自动摆臂功能、摆臂自动升降功能、座椅自动升降功能

- 1.5 内部电路系统可供电电脑验光仪、电动综合验光仪、投影仪、裂隙灯、眼压计等眼科设备

- 验光头

- 2.1 球镜度数：-29.00 ～ +26.75D；  -19.00 ～ +16.75

- 2.2  柱镜度数：0.00 ～ ±8.75D

- 2.3  柱镜轴位：0°～180°

- 2.4  瞳距：48 ～ 80mm 近用：45 ～ 75mm

- 2.5  旋转棱镜：0 ～ 20△

- 2.6 交叉柱镜：±0.25，±0.50，±0.25分离棱镜

- 2.7  检影：+1.50，+250（工作距离67cm，50cm）

- 2.8 针孔镜片：φ2mm

- 2.9 马氏杆镜片：右眼（红，水平），左眼（红，垂直）

- 2.10 红绿镜片：右眼（红），左眼（绿）

- 2.11  偏光镜片：右眼（135°，45°），左眼（45°，135°）

- 2.12 固定离棱镜：右眼（6△BU）,左眼（10△～15△BI）

- 2.15  固定交叉柱镜：±0.50D 固定90°

- 2.16 彩色触摸屏，具备调节幅度检查、调节反应检查、正负相对性调节检查、隐斜度检查、正负相对性聚散测量、色盲测试。

- 视力表投影仪

- 3.1 2.5M≦ 检查距离≦8M。

- 3.2 视标≧41个图标，包括红绿/偏光。

- 3.3  视标转换速度≦0.8秒。

- 3.4  放大倍数≧30倍（5m）。

- 3.5  可与自动验光头连接，可遥控控制。

- 电脑眼压仪

- 1mmHg≦眼压测量范围≦60mmHg

- 眼压测量量程：30mmHg，60mmHg，测量步长：1mmHg

- 工作距离：11mm

- 具备自动追踪功能、角膜补偿功能、自动喷气模式

- 机械运动范围：左右：40mm上下：30mm前后：30mm

- 下颚托类型:电动下颚托，下颚托移动距离：60mm±5mm

- 测量模式包含SPC30,SPC60,30,60；

- 固视灯：内置绿色LED固视灯

- 内置热敏打印机

- 显示器：彩色触摸屏

更正为：

- 数码裂隙灯

- 裂隙灯显微镜

- 1.1 类型：伽利略放大型光学系统，照明光源：LED

- 1.2 放大倍数：≧5档

- 1.3 目镜：12.5×，瞳距：55mm ～ 72mm，屈光度调节范围：±7D

- 1.4 0mm ≦裂隙宽度≦14mm，1mm≦裂隙高度≦14mm，连续可调

- 1.5 裂隙角度：0°～ 180°水平旋转，裂隙倾斜多档可调

- 1.6 光斑直径包含但不限于：φ14mm、φ10mm、φ8mm、φ5mm、φ3mm、φ2mm、φ0.2mm

- 1.7滤光片包含但不限于：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

- 数码图像采集分析系统参数

- 2.1 图像采集设备≧2410万像素

- 2.2 硬盘≧1T，内存≧4G

- 2.3 配置清单包含：液晶显示器、图文输出设备、工作站

- 2.4 软件系统：能对病案作长期图片资料保存，可对病灶进行分析、测量、计算及影像增强，对疗效作前后对比分析，专家辅助诊断系统

- 电子鼻咽喉内窥镜（一套主机+2根电子鼻咽喉内窥镜）

- 电子内窥镜图像处理器

- 1.1 具有自动白平衡功能；具有亮度自动增益功能；具有图像冻结、存储、回放功能；具有STAND待机（更换内窥镜）功能。

- 1.2 测光模式≥3种，包含但不限于平均测光、峰值测光和自动测光。

- 内置存储模块，可存储≥64张图片。

- 增强模式：≥2种增强模式。

- 电子放大功能：包含但不限于1倍、2倍、最大4倍放大；可调节。

- 具备电子染色功能；具有RGB色彩调节功能。

- 同时可兼容电子上消化道内窥镜、电子下消化道内窥镜、电子支气管内窥镜、电子胆道内窥镜、电子鼻咽喉内窥镜、电子尿道膀胱内窥镜等镜体。

- 图像处理器和冷光源为分体式设计。

- 内窥镜冷光源：LED灯泡使用寿命：≥10000小时；光通量：≥800lm；具有手动和自动两种调光模式。

- 电子鼻咽喉内窥镜 （治疗镜）

- 9.1  视场角：≥120°

- 9.2  景深范围：≥ 2mm-100mm

- 9.3 弯曲角度：上≥180°、下≥130°

- 9.4 插入部外径：≤5.3mm，工作通道内径：≥2.0mm

- 9.5 工作长度：450mm

- 9.6 具备电子染色功能

- 电子鼻咽喉内窥镜 -（检查镜）

- 10.1 视场角：≥120°

- 10.2景深范围：≥ 2mm-100mm

- 10.3 弯曲角度：上≥180°、下≥130°

- 10.4 插入部外径：≤3.8mm

- 10.5  工作长度：300mm

- 10.6  具备电子染色功能

- 医用内窥镜监视器

- 11.1 监视器为彩色医疗图像监视器，符合标准医疗监视器性能指标，具有16：9比例高亮度、高清液晶显示；

- 11.2 显示尺寸：≥24英寸

- 11.3 分辨率：≥1920*1200

- 配置要求：电子鼻咽喉内窥镜检查镜 1根、电子鼻咽喉内窥镜治疗镜1根	、电子内窥镜图像处理器1台、内窥镜冷光源1台	、医用内窥镜监视器1台、医用内窥镜台车1台、输入输出系统1套。

- 内窥镜全套

- 1.摄像系统

- 1.1.输出像素：PAL：795（H)×596（V）

- 1.2.水平清晰度：≥700线

- 1.3.消毒：浸泡

- 1.4.控制按钮：摄像头具有冻结、白平衡两种遥控功能

- 2.医用内窥镜冷光源

- 2.1.LED冷光源具有触摸屏，使操作更人性化，简易方便

- 2.2.灯泡参数：≥100W LED灯

- 2.3.色温：≥6500K；照度：≥1400，000LX；显色指数：≥90；光谱范围：400～700nm

- 2.4.光输出通道：单通道

- 2.5.亮度调节：可调，液晶面板触摸

- 2.6.灯泡寿命：≥30000小时

- 3.液晶监视器

- 3.1.显示屏:≥19寸LED显示屏

- 3.2.最大分辨率:≥1280×1024

- 3.3.可视角度:≥178°（H）×178°（V）

- 4.配备4层金属推车。

- 5.图文工作软件。

- 内窥镜镜头（一批）

- 70度喉内窥镜（20支）

- 1.1 视向角： 70°

- 1.2 直径：8mm

- 1.3 工作长度≥178mm

- 1.4 设计光学工作距≥4mm

- 1.5 有效景深范围 ：≥3mm-10mm

- 0度鼻内窥镜（20支）

- 2.1 视向角 ：0°

- 2.2 直径：4mm

- 2.3 工作长度≥175mm

- 2.4 设计光学工作距≥4mm

- 2.5 有效景深范围 ：≥3mm-10mm

- 3.70度鼻内窥镜（2支）

- 3.1 视向角 ：70°

- 3.2 直径：4mm

- 3.3 工作长度≥175mm

- 3.4 设计光学工作距≥4mm

- 3.5 有效景深范围 ：≥3mm-10mm

- 4.30度鼻内窥镜（2支）

- 4.1 视向角 ：30°

- 4.2 直径：4mm

- 4.3 工作长度≥175mm

- 4.4 设计光学工作距≥4mm

- 4.5 有效景深范围 ：≥3mm-10mm

- 5.0度耳内窥镜（10支）

- 5.1 视向角：0°

- 5.2 直径：2.7mm

- 5.3长度：100mm

- 5.4设计光学工作距≥4mm

- 5.5  有效景深范围 ：≥3mm-10mm

- 台式综合验光仪

- 电动综合台

- 1.1 摆臂左右摆动范围：≧50度

- 1.2 摆臂上下升降范围≧200 mm

- 1.3 座椅上下升降范围≧200 mm

- 1.4 具备自动摆臂功能、摆臂自动升降功能、座椅自动升降功能

- 1.5 内部电路系统可供电电脑验光仪、电动综合验光仪、投影仪、裂隙灯、眼压计等眼科设备

- 验光头

- 2.1 球镜度数：-29.00 ～ +26.75D；  -19.00 ～ +16.75

- 2.2  柱镜度数：0.00 ～ ±8.75D

- 2.3  柱镜轴位：0°～180°

- 2.4  瞳距：48 ～ 80mm 近用：45 ～ 75mm

- 2.5  旋转棱镜：0 ～ 20△

- 2.6 交叉柱镜：±0.25，±0.50，±0.25分离棱镜

- 2.7  检影：+1.50，+250（工作距离67cm，50cm）

- 2.8 针孔镜片：φ2mm

- 2.9 马氏杆镜片：右眼（红，水平），左眼（红，垂直）

- 2.10 红绿镜片：右眼（红），左眼（绿）

- 2.11  偏光镜片：右眼（135°，45°），左眼（45°，135°）

- 2.12 固定离棱镜：右眼（6△BU）,左眼（10△～15△BI）

- 2.15  固定交叉柱镜：±0.50D 固定90°

- 2.16 彩色触摸屏，具备调节幅度检查、调节反应检查、正负相对性调节检查、隐斜度检查、正负相对性聚散测量、色盲测试。

- 视力表投影仪

- 3.1 2.5M≦ 检查距离≦8M。

- 3.2 视标≧41个图标，包括红绿/偏光。

- 3.3  视标转换速度≦0.8秒。

- 3.4  放大倍数≧30倍（5m）。

- 3.5  可与自动验光头连接，可遥控控制。

- 电脑眼压仪

- 1mmHg≦眼压测量范围≦60mmHg

- 眼压测量量程：30mmHg，60mmHg，测量步长：1mmHg

- 工作距离：11mm

- 具备自动追踪功能、角膜补偿功能、自动喷气模式

- 机械运动范围：左右：40mm上下：30mm前后：30mm

- 下颚托类型:电动下颚托，下颚托移动距离：60mm±5mm

- 测量模式包含SPC30,SPC60,30,60；

- 固视灯：内置绿色LED固视灯

- 内置热敏打印机

- 显示器：彩色触摸屏

原询价文件网上报名截止时间：2025-10-14  16:00，更正为：2025-10-15  16:00。 现场资料递交截止时间：2025-10-16   16：00，更正为：2025-10-17  16:00。

其他内容不变

更正日期：2025年10月11日