成都市新津区中医医院

2026年医疗设备维修维保服务采购项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购2026年医疗设备维修维保服务项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- 一、公司情况介绍

1、公司相关业务情况、业绩简介（包含公司技术服务团队人员资质、提供三个及以上医院维保服务业绩）

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

- 二、报名要求

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院行政办公区二楼）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案资料，以便医院甄选使用（本项目需Excel电子报价，U盘单独密封递交）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 三、本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 四、其他事项

1、报名资料接收时间：（2026年1月7日-2026年1月12日；文件接收截止日期：2026年1月14日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：刘老师，17761196062。

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- 附件1：采购需求及技术服务要求

| ★包一：血液透析设备整机维保服务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 设备产品号 | 设备系列号 | 维保类型 |
| 1 | 血液透析过滤机 | 贝朗爱敦贸 | 7102072 | 315415 | 整机全保 |
| 2 | 血液透析过滤机 | 贝朗爱敦贸 | 7102072 | 315416 | 整机全保 |
| 3 | 血液透析过滤机 | 贝朗爱敦贸 | 7102072 | 315417 | 整机全保 |
| 4 | 血液透析过滤机 | 贝朗爱敦贸 | 7102072 | 315418 | 整机全保 |
| 5 | 血液透析机 | 贝朗爱敦贸 | 7102005 | 513397 | 整机全保 |
| 6 | 血液透析机 | 贝朗爱敦贸 | 7102005 | 513418 | 整机全保 |
| 7 | 血液透析机 | 贝朗爱敦贸 | 7102005 | 513419 | 整机全保 |
| 8 | 血液透析机 | 贝朗爱敦贸 | 7102005 | 513420 | 整机全保 |
| 9 | 血液透析机 | 贝朗爱敦贸 | 7102005 | 513421 | 整机全保 |
| 10 | 血液透析机 | 贝朗爱敦贸 | 7102005 | 513422 | 整机全保 |
| 11 | 血液透析机 | 贝朗爱敦贸 | 7102005 | 513423 | 整机全保 |
| 12 | 血液透析机 | 贝朗爱敦贸 | 7102005 | 513424 | 整机全保 |
| 13 | 血液透析机 | 贝朗爱敦贸 | 7102005 | 513425 | 整机全保 |
| 14 | 血液透析机 | 贝朗爱敦贸 | 7102005 | 513426 | 整机全保 |
| 15 | 血液透析机 | 贝朗爱敦贸 | 7102005 | 513427 | 整机全保 |
| 16 | 血液透析机 | 贝朗爱敦贸 | 7102005 | 513428 | 整机全保 |
| 17 | 血液透析机 | 贝朗爱敦贸 | 7102005 | 513429 | 整机全保 |
| 18 | 血液透析机 | 贝朗爱敦贸 | 7102005 | 513430 | 整机全保 |
| 19 | 血液透析机 | 贝朗爱敦贸 | 7102005 | 513431 | 整机全保 |
| 20 | 血液透析机 | 贝朗爱敦贸 | 7102005 | 513432 | 整机全保 |

- 一、技术服务要求

- 维保服务期限内更换所有包含但不限于以下零配件或易损件：密封圈、滤网、漏血探测器V4、活塞泵腔体、温度传感器、加热棒、减压阀、电磁阀驱动电路板等。更换涉及所有费用均包含在维保报价内，医院不再另行支付费用。

- 维保服务期限内不限次更换保障设备正常运行的正压泵、负压泵、超滤泵肝素泵、电池主要部件，更换涉及所有费用均包含在维保报价内，医院不再另行支付费用。

- 质量保障措施：每次维修/巡检/保养完成后都会对机器进行检查，进行模拟操作以保证机器运行正常，并且对机器进行消毒。

- 血透设备：一年提供2次保养，按照年度保养周期执行；

- 响应时间：周一至周六上午七时至下午六时（“服务时间”），服务时间内收到电话报修后立即电话响应，如电话响应无法解决则【24】小时内现场响应并解决机器故障。

附件：考核表

- 1、服务期限：三年，合同一年一签，考核合格后续签下一年度合同。连续两个月考核不合格的按总成交金额90%支付服务费用，考核3个月不合格的医院有权取消合同，服务商不得有异议。

2、考核表：

| 序号 | 具 体 考 核 内 容 | 分数 | 扣分标准 | 扣分 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签订合同后1个月内提供设备全年维保计划及实施方案，未按时提供的扣10分 | 10分 | 未提供扣10分 |  |  |
| 2 | 每两个月巡检定期保质保量完成并上交巡检记录，未定期完成的。 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 3 | 工作日或节假日值班通讯工具未保持畅通，未及时回复报修或及时到场处理的（微信或电话回复超过30分钟） | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 4 | 科室紧急维修未能及时处理，严重影响科室医疗或造成科室负责人投诉的 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 5 | 因维修维保业务不精，导致医疗设备损坏的（视情况按规定赔偿） | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 6 | - 按原厂设备维保标准要求，开展年度保养相关工作并按时提交保养记录。保养时间以年度末最后12月20号为准。 | 10分 | 查见一次扣10分 |  |  |
| 7 | 报修群及时回复并及时远程视频处理，必要时到现场处理。回复不超过30分钟，如需到现场时间以2小时为准。未及时到场或未做有效沟通的。 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 8 | 维修工程师违反消防安全、生产安全操作的行为，情节严重的退回维保公司 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 9 | 需要寄回原厂（第三方）维修处理的医疗设备，未跟科室相关人员（或护士长）确认故障设备状态，或维修周期比较长的未跟科室管理人员沟通好维修周期或未备好备用设备器械 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 10 | 节假日未做好排班工作安排，影响临床一线工作的 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 合计 | 得分： |  |  |  |  |

| ★包二：层流设备维修维保服务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 总数量 | 单位 | 维保类别 |
| 1 | 手术室层流 | 7+1（备用） | 间 | 技术保 |
| 2 | 供应室 | 1 | 间 | 技术保 |
| 3 | ICU | 1 | 间 | 技术保 |
| 4 | PCR 实验室 | 1 | 间 | 技术保 |
| 5 | 肿瘤科 | 1 | 间 | 技术保 |
| 6 | 洗浆房 | 1 | 间 | 技术保 |
| 合计：13 间 |  |  |  |  |

层流净化系统过滤器更换清单                                                 注：以下数据为单次更换使用量

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 初效过滤器287*592*46mm | 个 | 9 | 手术室 |
| 2 | 初效过滤器 | 初效过滤器490*592*46mm | 个 | 9 |  |
| 3 | 初效过滤器 | 初效过滤器592*592*46mm | 个 | 4 |  |
| 5 | 初效过滤器 | 初效过滤器490*490*46mm | 个 | 2 |  |
| 6 | 中效过滤器 | 中效过滤器287*592*381mm | 个 | 9 |  |
| 7 | 中效过滤器 | 中效过滤器490*592*381mm | 个 | 9 |  |
| 8 | 中效过滤器 | 中效过滤器592*592*381mm | 个 | 4 |  |
| 9 | 中效过滤器 | 中效过滤器490*490*381mm | 个 | 2 |  |
| 10 | 亚高效过滤器 | 亚高效过滤器490*287*292mm | 个 | 3 |  |
| 11 | 亚高效过滤器 | 亚高效过滤器490*592*292mm | 个 | 4 |  |
| 12 | 高效过滤器 | 高效过滤器610*305*350mm | 个 | 16 |  |
| 13 | 高效过滤器 | 高效过滤器610*305*292mm | 个 | 20 |  |
| 14 | 高效过滤器 | 高效过滤器484*484*90mm | 个 | 20 |  |
| 15 | 高效过滤器 | 高效过滤器320*320*90mm | 个 | 11 |  |
| 16 | 初效过滤器 | 初效过滤器287*592*46mm | 个 | 1 | ICU |
| 17 | 初效过滤器 | 初效过滤器490*592*46mm | 个 | 1 |  |
| 18 | 中效过滤器 | 中效过滤器287*592*381mm | 个 | 1 |  |
| 19 | 中效过滤器 | 中效过滤器490*592*381mm | 个 | 1 |  |
| 20 | 亚高效过滤器 | 亚高效过滤器287*592*292mm | 个 | 1 |  |
| 21 | 亚高效过滤器 | 亚高效过滤器490*592*292mm | 个 | 1 |  |
| 22 | 初效过滤器 | 初效过滤器520*790*46mm | 个 | 2 | PCR实验室 |
| 23 | 中效过滤器 | 中效过滤器520*790*381mm | 个 | 2 |  |
| 24 | 高效过滤器 | 高效过滤器484*484*90mm | 个 | 5 |  |
| 25 | 高效过滤器 | 高效过滤器320*320*90mm | 个 | 3 |  |
| 26 | 初效过滤器 | 初效过滤器490*592*46mm | 个 | 1 | 肿瘤科 |
| 27 | 中效过滤器 | 中效过滤器490*592*381mm | 个 | 1 |  |
| 28 | 亚高效过滤器 | 亚高效过滤器490*287*292mm | 个 | 2 |  |
| 29 | 初效过滤器 | 初效过滤器490*592*46mm | 个 | 1 | 洗浆房 |
| 30 | 中效过滤器 | 中效过滤器490*592*381mm | 个 | 1 |  |
| 31 | 亚高效过滤器 | 亚高效过滤器490*287*292mm | 个 | 2 |  |
| 32 | 初效过滤器 | 初效过滤器287*592*46mm | 个 | 2 | 消毒供应中心 |
| 33 | 初效过滤器 | 初效过滤器490*592*46mm | 个 | 1 |  |
| 34 | 中效过滤器 | 中效过滤器287*592*381mm | 个 | 2 |  |
| 35 | 中效过滤器 | 中效过滤器490*592*381mm | 个 | 1 |  |
| 36 | 亚高效过滤器 | 亚高效过滤器287*592*292mm | 个 | 2 |  |
| 37 | 亚高效过滤器 | 亚高效过滤器490*592*292mm | 个 | 2 |  |

- 技术服务要求

| 序号 | 项目 名称 | 设备信息 | 具体要求 | 设备位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 层流净化系统维保服务项目 | 品牌：浙江国祥；数量：6台净化空调机组、1台新风预处理机组及4台风冷热泵模块机状态：正常使用；启用年份：2019年 | - 维保内容包含层流净化系统（通风系统、水循环系统、电气控制和显示系统等）的维修保养以及初、中、高效过滤器、回风滤网的清洗更换。2、维保质量要求及方案设计要求严格按照《医院消毒卫生标准》GB15982-2012、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013、《医院空气净化管理规范》WS/T368-2025相关技术文件及规范上规定的要求进行维修保养，定期监测，确保全天候温湿度、风量、压差、尘埃粒子等主要指标符合国家相关标准；同时符合医院麻醉手术中心、重症医学科、肿瘤科、检验科PCR室、消毒供应中心、洗浆房竣工图设计规范； - 初效过滤器每2个月更换一次；中效过滤器每3个月更换一次；亚高效每6个月更换一次；末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力 160 Pa、已经使用3年以上时或尘埃粒子数据临近《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013标准时更换一次。初效过滤器每季度清洗一次。 - 每季度对麻醉手术中心；检验科PCR实验室的层流净化空调系统进行一次全面的维护保养和技术指标检测，包括洁净室洁净区域的洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度的检测，并附《洁净室数据自检报告》《维护保养报告》。 - 每季度对重症医学科、肿瘤科、洗浆房、消毒供应中心新风机组系统进行一次全面的维护保养和技术指标检测，并出具《维护保养报告》。 | - 麻醉手术 中心 |
| 2 |  | 品牌：浙江国祥数量：1台新风预处理机组状态：正常使用；启用年份：2019年 |  | - 重症医学 科 |
| 3 |  | 品牌：浙江国祥；数量：1台新风预处理机组状态：正常使用；启用年份：2019年 |  | - 肿瘤科 |
| 4 |  | 品牌：奥克斯；数量：1台全新风直喷氟系统空调机组状态：正常使用启用年份：2022年 |  | 检验科PCR室 |
| 5 |  | 品牌：浙江国祥数量：1台新风预处理机组状态：正常使用；启用年份：2019年 |  | 洗 浆 房 |
|  |  | 品牌：浙江国祥数量：1台新风预处理机组状态：正常使用；启用年份：2019年 |  | 消毒供应中心 |
| 备注 | - 零配件单价2000元以下（包含2000元）由中标公示承担。超过2000元以上的按实际费用支付。 - 因检测不合格造成院感或医疗事故，医院有权追究相关责任。 - 检测报告、保养报告均一式3份，检测保养完成后5个工作日提交报告。 - 参与调研单位，对以上内容表述不明或有异议的，可与我院联系进行现场查看； |  |  |  |

二、常规易损件供应清单报价

| 常规易损件配件明细（包二） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电动机 | 380V、5.5KW |  | 台 | 1 |
| 2 | 电动机 | 380V、7.5KW |  | 台 | 1 |
| 3 | 蒸发器盘管 | 60kw |  | 台 | 1 |
| 4 | CPU | CPU124XPE(带网口)含程 序。 |  | 套 | 1 |
| 5 | 模拟量扩展模块 | EM132,模拟量输出模块，4 点输出，含程序。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 温湿度传感器 | E+E-EE160 |  | 套 | 1 |
| 7 | 变频器 | 7.5KW |  | 台 | 1 |
| 8 | 控制面板电路板 | 电话电路板 |  | 块 | 1 |
| 9 | 控制面板电路板 | 控制电路板 |  | 块 | 1 |
| 10 | 控制面板电路板 | 空调电路板 |  | 块 | 1 |
| 11 | 控制面板电路板 | 医用气体监测电路板 |  | 块 | 1 |
| 12 | 控制面板电路板 | 时间电路板 |  | 块 | 1 |
| 13 | 四通阀及辅料 | / |  | 套 | 1 |
| 14 | 膨胀阀及辅料 | PCNO81964 |  | 套 | 1 |
| 15 | 压缩机 | 13P |  | 台 | 1 |
| 16 | 散热风扇直流电机 | YLS130-1200W-8P |  | 台 | 1 |
| 17 | 换热器 | / |  | 台 | 1 |
| 18 | 增压水泵 | 5.5KW |  | 台 | 1 |
| 19 | 比例电动二通阀 | 0-12V、40# |  | 套 | 1 |
| 20 | 比例电动二通阀执行 器 | 0-12V |  | 套 | 1 |
| 21 | 电子除垢仪 | / |  | 台 | 1 |
| 22 | 加湿桶 | 8Kg |  | 套 | 1 |
| 23 | 加湿桶 | 25Kg |  | 套 | 1 |
| 24 | 加湿桶 | 45Kg |  | 套 | 1 |

附件：考核表

- 1、服务期限：三年，合同一年一签，考核合格后续签下一年度合同。连续两个月考核不合格的按总成交金额90%支付服务费用，考核3个月不合格的医院有权取消合同，服务商不得有异议。

2、考核表：

| 序号 | 具 体 考 核 内 容 | 分数 | 扣分标准 | 扣分 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签订合同后1个月内提供设备全年维保计划及实施方案，未按时提供的扣10分 | 10分 | 未提供扣10分 |  |  |
| 2 | 每两个月巡检定期保质保量完成并上交巡检记录，未定期完成的。 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 3 | 工作日或节假日值班通讯工具未保持畅通，未及时回复报修或及时到场处理的（微信或电话回复超过30分钟） | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 4 | 科室紧急维修未能及时处理，严重影响科室医疗或造成科室负责人投诉的 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 5 | 因维修维保业务不精，导致医疗设备损坏的（视情况按规定赔偿） | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 6 | - 按原厂设备维保标准要求，开展年度保养相关工作并按时提交保养记录。保养时间以年度末最后12月20号为准。 | 10分 | 查见一次扣10分 |  |  |
| 7 | 报修群及时回复并及时远程视频处理，必要时到现场处理。回复不超过30分钟，如需到现场时间以2小时为准。未及时到场或未做有效沟通的。 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 8 | 维修工程师违反消防安全、生产安全操作的行为，情节严重的退回维保公司 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 9 | 需要寄回原厂（第三方）维修处理的医疗设备，未跟科室相关人员（或护士长）确认故障设备状态，或维修周期比较长的未跟科室管理人员沟通好维修周期或未备好备用设备器械 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 10 | 节假日未做好排班工作安排，影响临床一线工作的 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 合计 | 得分： |  |  |  |  |

★包三：影像、镜子、呼吸麻醉类设备维修维保服务

- 一：设备清单

- 影像设备维修、维保服务清单

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 总数量 | 单位 | 使用科室 | 维保类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科 X 射线机 | 宁波蓝野 | 1 | 台 | 口腔科 | 技术保 |
| 2 | 牙科 CT | 岛光 | 1 | 台 | 口腔科 | 技术保 |
| 3 | 医用诊断 X 射线机（动态胃肠 DR） | 珠海普利德 | 1 | 台 | 放射科 | 技术保 |
| 4 | 乳腺钼靶机 | 北京普标特 | 1 | 台 | 放射科 | 技术保 |
| 5 | 高压注射器 | MEDTRONAG | 1 | 台 | 放射科 | 技术保 |
| 6 | 数字化医用 X 射线摄影系统 | 通用 | 1 | 台 | 放射科 | 技术保 |
| 7 | 数字化医用 X 射线摄影（DR） | 南京普爱 | 1 | 台 | 老区放射科 | 技术保 |
| 8 | 高频移动式手术 X 射线机 | 南京普爱 | 1 | 台 | 手术室 | 技术保 |
| 9 | 移动式 C 型臂 X 射线机 | 南京普爱 | 1 | 台 | 手术室 | 技术保 |
| 10 | 骨密度仪（双能 X 射线） | OSTEOSYS.C O.LTD | 1 | 台 | 体检科 | 技术保 |
| 11 | 医用血管造影X射线机 | 西门子 | 1 | 台 | 介入室 | 技术保 |
| 12 | 放射类设备 | / | 13 | 台 | / | 定期性能检测 |
| 设备数量合计：11台/套（性能检测设备除外） |  |  |  |  |  |  |

- 2、超声类设备维保、维修服务清单

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 总数量 | 单位 | 使用科室 | 维保类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 （妇产四维） | 飞利浦 | 1 | 台 | 彩超室 | 技术保 |
| 2 | 彩色超声诊断仪（全身 机） | 飞利浦 | 2 | 台 | 彩超室 | 技术保 |
| 3 | 彩色超声诊断系统（心 脏、血管） | 飞利浦 | 1 | 台 | 彩超室 | 技术保 |
| 4 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 迈瑞 | 1 | 台 | 彩超室 | 技术保 |
| 5 | 彩色多普勒超声系统 | 美国西门子 | 1 | 台 | 彩超室 | 技术保 |
| 6 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 深圳德力凯 | 1 | 台 | 彩超室 | 技术保 |
| 7 | 眼科 AB 超 | 索维 | 1 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 8 | 彩色超声诊断系统（便携 机） | 飞利浦 | 1 | 台 | 手术室 | 技术保 |
| 9 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 东软 | 1 | 台 | ICU | 技术保 |
| 10 | 超声诊断仪（A 超） | 三星麦迪逊 | 1 | 台 | 泌尿外科 | 技术保 |
| 设备数量合计：11台/套 |  |  |  |  |  |  |

- 3、呼吸麻醉类设备维保、维修服务清单

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 总数量 | 单位 | 使用科室 | 维保类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救转运呼吸机 | 深圳市科曼 | 3 | 台 | 急诊 | 技术保 |
| 2 | 转运呼吸机 | 北京谊安 | 7 | 台 | 急诊 | 技术保 |
| 3 | 呼吸机 | 德尔格 | 2 | 台 | 急诊 | 技术保 |
| 4 | 有创呼吸机 | 迈瑞 | 1 | 台 | ICU | 技术保 |
| 5 | 高端无创呼吸机 | 北京谊安 | 1 | 台 | ICU | 技术保 |
| 6 | 无创呼吸机 | 凯迪泰 | 5 | 台 | ICU | 技术保 |
| 7 | 无创呼吸机 | 北京谊安 | 1 | 台 | ICU | 技术保 |
| 8 | 呼吸机（主机部分） | 北京谊安 | 2 | 台 | ICU | 技术保 |
| 9 | 呼吸机 | 北京谊安 | 5 | 台 | ICU | 技术保 |
| 10 | 呼吸机 | 德尔格 | 4 | 台 | ICU | 技术保 |
| 11 | 转运呼吸机 | 宏济 | 2 | 台 | ICU | 技术保 |
| 12 | 无创呼吸机 | 苏州凯迪泰 | 8 | 台 | 肺病科 | 技术保 |
| 13 | 有创呼吸机 | 德尔格 | 1 | 台 | 肺病科 | 技术保 |
| 14 | 麻醉机 | 德尔格 | 7 | 台 | 麻醉科 | 技术保 |
| 设备数量合计：49台/套 |  |  |  |  |  |  |

- 4、镜子类设备维保、维修服务清单

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 总数量 | 单位 | 使用科室 | 维保类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉视频喉镜 | 深圳市宏济 | 1 | 台 | 急诊科 | 整机全保 |
| 2 | 胃肠镜主机加镜子（7 根镜子） | 富士 | 2 | 套 | 内镜室 | 整机全保 |
| 3 | LED 医用内窥镜冷光源 | 杭州大力神 | 1 | 台 | 内镜室 | 整机全保 |
| 4 | 电子支气管镜 | 宾得 | 1 | 台 | 内镜室 | 整机全保 |
| 5 | 高频电外科系统氩等离子体凝固器 | 爱尔博 | 1 | 台 | 内镜室 | 整机全保 |
| 6 | 喉镜 | 欧曼 | 6 | 台 | 五官科 | 整机全保 |
| 7 | 医用内窥镜摄像系统 | 世音光电 | 1 | 台 | 五官科 | 整机全保 |
| 8 | 耳内窥镜 | 澳光 | 2 | 台 | 五官科 | 整机全保 |
| 9 | 鼻镜 | 欧曼 | 6 | 台 | 五官科 | 整机全保 |
| 10 | 麻醉可视喉镜 | 深圳宏济 | 2 | 台 | ICU | 整机全保 |
| 11 | 麻醉可视喉镜 | 宏济 | 4 | 台 | 麻醉科 | 整机全保 |
| 12 | 等离子电切镜 | 奥林巴斯 | 1 | 台 | 麻醉科 | 整机全保 |
| 13 | 尿道膀胱镜 | （好克） | 1 | 台 | 麻醉科 | 整机全保 |
| 14 | 胆道镜 | 奥林巴斯 | 1 | 台 | 手术室 | 整机全保 |
| 15 | 4K荧光内窥镜摄像系统 | 浙江华诺康 | 1 | 台 | 手术室 | 整机全保 |
| 16 | 胸腹腔内窥镜（高清斜面镜） | WA53005A | 2 | 套 | 手术室 | 整机全保 |
| 17 | 动力系统（关节镜器械及动力系统） | 奥林巴斯 | 1 | 套 | 手术室 | 整机全保 |
| 18 | 输尿管肾镜 | 杭州好克 | 2 | 台 | 手术室 | 整机全保 |
| 19 | 输尿管内窥镜（小儿输尿管镜） | 珠海市和维克 | 1 | 台 | 手术室 | 整机全保 |
| 20 | 输尿管内窥镜（普通输尿管镜） | 珠海市和维克 | 1 | 台 | 手术室 | 整机全保 |
| 21 | 椎间孔镜 | JOMAX | 1 | 台 | 手术室 | 整机全保 |
| 22 | 高清电子腹腔镜主机加镜子 | 奥林巴斯 | 3 | 套 | 手术室 | 整机全保 |
| 23 | 支撑喉镜 | 浙江优忆 | 3 | 台 | 手术室 | 整机全保 |
| 24 | 手术室无影灯 | 正华、科菱、福利 | 7 | 台 | 手术室 | 整机全保 |
| 25 | 奥林巴斯腹腔镜光源 | 奥林巴斯 | 3 | 台 | 手术室 | 整机全保 |
| 26 | 高频电外科系统 | 爱尔博 | 2 | 台 | 手术室 | 整机全保 |
| 27 | 医用内窥镜摄像系统（宫腔检查镜） | 欧曼 | 2 | 套 | 妇科/五官科 | 整机全保 |
| 28 | 电子阴道镜 | 理邦 | 1 | 台 | 妇科 | 整机全保 |
| 29 | 可视支气管镜 | 上海澳华 | 1 | 台 | 肺病科 | 整机全保 |
| 30 | 医用内窥镜摄像系统 | 江苏欧曼电 | 2 | 台 | 泌尿外科/五官科 | 整机全保 |
| 31 | 输尿管镜 | 沈阳沈大 | 1 | 台 | 泌尿外科 | 整机全保 |
| 设备数量合计：64台/套 |  |  |  |  |  |  |

- 二、维保服务要求

- 1、★提供全院不限次人工技术保服务，人工技术服务包含设备易损配件（备注：特指非一次性耗材），配件单价在2000元以下的由中标公司自行承担。（单独提供承诺函并加盖供应商公章）

- 2、档案管理：每年度维保计划（签订合同后首月15号前提交电子、纸质版），每月的巡检记录（完成后10日内，提交电子、纸质版），每季度维保记录（完成后15日内提交电子版、纸质版）

- ★ 3、维保服务期内，按照放射类设备检测周期要求进行性能、辐射、稳定性检测，并提供检测报告，检测费用包含在本次项目报价中。提供承诺函并加盖供应商公章

- ★4、预防性维护保养每年4次，按每季度一次执行；定期设备巡检，按每月1次执行，保证设备处于最佳运行状态。

- 5、协助医院完成医疗设备定期盘存、报废、计量、固资管理等相关工作。

- 6、工作消防安全及个人安全要求：中标公司是消防安全、生产安全的第一责任人，按照相关管理制度及要求执行，如因中标公司原因造成医院的人生及财产损失由中标供应商承担。

- ★7、工作纪律要求：驻场人员上班时间按医院行政职能部门上下班时间执行，凡是违反医院上下班考勤及病事假制度的按考核细则执行。（考核细则详见附件）

- 8、每年根据医院需求提供至少一次日常操作和维护等相关知识进行专题培训，并提供培训记录，包括培训项目、培训目的、实施形式、培训对象、课件目录、授课人、签到表等。具体时间以采购人要求为准

- 三、维保服务内容：

- 1、提供不限次数的人工技术服务，技术保包含设备的故障检测报告；提供全院镜子设备的整机全保（具体详见镜子类清单），并提供备用镜子使用，维修按科室要求准备相同型号的备用设备，以采购人实际设备情况为准；

- ★2、安全检查按照厂家设备标准及当地规定执行（内容包含：系统性的检查和精细保养，其中包括设备的安全检查、影像质量检查、运行状态检查、设备校准、性能测试和调整、必要的机械或电气检查、非紧急性质的预防性维护以及设备清洁和确保系统能按照制造商的产品规格进行的其它维护）

- 3、定期维护保养包括：机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查、对设备重要数据进行备份、确保设备按照制造商产品标准运行；

- 四、维保技术团队要求

- ★1、人员要求：具备专业的服务支持团队，供应商提供驻场服务人员2名，且提供后台支持团队配置维修技术人员3名，项目主管1名，运营系统人员1名，档案管理人员1名。在不影响医院紧急维修工作的情况下，供应商可根据公司需要定期召回学习培训，提高服务能力；在召回前需要提出申请，经院方同意并安排相同服务能力人员完成工作交接后，方可进行召回培训；人员到院后严格按照我院的规章制度，按时上下班、值班、着装等要求执行；（提供有效的学历证明及工作经历承诺函。

★2、驻场人员需至少具有本科学历，及医疗设备相关专业或电气自动化专业，具有医疗机构设备驻场维修相关经历。（提供有效的学历证明复印件、及工作经历承诺函）。

★3相关人员入驻医院后，对全院合同内设备（以实际为准）进行日常维修保障工作。实行7*24小时服务热线，在线响应客户需求，接到报修后即刻响应，驻场工程师在工作时间10分钟内到场，周末及国家法定节假日安排值班人员，保证医院有工程师驻场。如遇到特殊故障，专业工程师正常情况24小时内到达医院现场；（提供承诺函）

4、设有备件库房，储备原厂配件，根据医院需求最迟2小时内提供备件到场服务；

5、保障服务设备每年开机率不低于95%（按365天计算，非供应商原因除外），每超出一天，按扣除维保费用相应天数，同时按该台设备每月收入计算的日均收入赔偿医院，（即：超出天数*该设备日均收入=签约维保公司接受扣除费用金额）

6、根据服务设备使用情况，编制医疗设备的年度维护保养执行计划，确定维护保养的具体内容、周期并制定相应计划与流程，根据计划实施维护保养并做好相应记录，提供保养、巡检记录报告及保养报告，并将巡检及保养报告交医学装备部和使用科室存档。

7、维保公司维修过程中必须保证所保设备所有配件、设施的安全性，不能使故障范围扩大或造成不可挽回的损失，同时保证相关数据安全性。严禁泄露医院相关数据信息。

附件：考核表

- 1、服务期限：三年，合同一年一签，考核合格后续签下一年度合同。连续两个月考核不合格的按总成交金额90%支付服务费用，考核3个月不合格的医院有权取消合同，服务商不得有异议。

2、考核表：

| 序号 | 具 体 考 核 内 容 | 分数 | 扣分标准 | 扣分 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上班时间未按时签到，或者有特殊原因未请假，不得擅自离岗、脱岗 | 10分 | 查见一人次扣2分 |  |  |
| 2 | 每月巡检定期保质保量完成并上交巡检记录。未定期完成的，按台件次及拖延时间计算，1台件次1分，拖延1天计1分。 | 10分 | 查见一次规定扣分 |  |  |
| 3 | 工作日或节假日值班通讯工具未保持畅通，未及时回复报修（微信或电话回复超过30分钟） | 10分 | 查见一次扣1分 |  |  |
| 4 | 科室紧急维修未能及时到达，积极妥善处置严重影响科室医疗或造成科室负责人投诉的 | 10分 | 查见一次扣5分 |  |  |
| 5 | 因维修维保业务不精，导致医疗设备损坏的（视情况按规定赔偿） | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 6 | - 每季度设备维保定期保质完成。维护保养（拆卸清洗、零部件加固更换等）相关工作并上交保养记录。按台件次及拖延时间计算，1台件次1分，拖延1天计1分。 | 10分 | 查见一次规定扣分 |  |  |
| 7 | 报修群及时回复并及时到场处理（不超过30分钟到科室），如果确有其他更急的维修处理事件应及时做好沟通告知科室相关人员（或护士长）说明大约多久到场处理。未及时到场或未做有效沟通的 | 5分 | 查见一次扣1分 |  |  |
| 8 | 驻场工程师违反消防安全、生产安全操作的行为，情节严重的退回维保公司 | 5分 | 查见一次扣1分 |  |  |
| 9 | 需要寄回原厂（第三方）维修处理的医疗设备，未跟科室相关人员（或护士长）确认故障设备状态，或维修周期比较长的未跟科室管理人员沟通好维修周期或未备好备用设备器械的 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 10 | 未按要求每日巡查的急救设备、液氧站、空压机房、负压机房、二氧化碳机房、洗浆房等区域 | 10分 | 每次扣2分 |  |  |
| 11 | 未按时每月巡查生命急救设备，未按时交资料的 | 5分 | 按拖延天数1天扣1分 |  |  |
| 12 | 节假日未做好排班工作安排，影响临床一线工作的 | 5分 | 查见一次扣5分 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 常规易损配件供应清单报价

| 医疗设备配件明细（包三） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 设备名称 |  |  |  |  | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 德尔格呼吸机 |  |  |  |  | 氧电池（每个机器2个） | Savina | 1 | 个 | 三年有效期 消耗性材料 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 德尔格呼吸机 |  |  |  |  | 流量传感器 | Savjna | 1 | 盒 | 一盒五个 消耗性材料 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 德尔格呼吸机 |  |  |  |  | 呼出阀 | Savina | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 德尔格麻醉机 |  |  |  |  | 麻醉机蓄电池 | Fabius | 1 | 个 | 消耗性材料 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 德尔格麻醉机 |  |  |  |  | 流量传感器 | Fabius | 1 | 个 | 消耗性材料 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 科曼 |  |  |  |  | 呼吸机管道 | V8 | 1 | 个 | 消耗性材料 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 迈瑞呼吸机 |  |  |  |  | 蓄电池 | SV300 | 1 | 个 | 消耗性材料 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 迈瑞呼吸机 |  |  |  |  | 呼气阀 | SV300 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 迈瑞呼吸机 |  |  |  |  | 安全阀 | SV300 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 迈瑞呼吸机 |  |  |  |  | 呼吸机管道 | SV650 | 1 | 个 | 消耗性材料 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 彩超850 |  |  |  |  | 探头接口电路板 | C9-4V | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 彩超HD15 |  |  |  |  | 晶体 | L12-5 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 彩超 |  |  |  |  | 主板维修 | ClearVue850 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 彩超 |  |  |  |  | 电源维修 | ClearVue850 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 彩超 |  |  |  |  | 轨迹球 | ClearVue850 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 彩超 |  |  |  |  | 钱盘 | ClearVue850 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 普爱DR配件 |  |  |  |  | 球管 | PLX8000C | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 普爱DR配件 |  |  |  |  | 高压油箱 | PLX8000C | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 普爱DR配件 |  |  |  |  | 探测 器 | PLX8000C | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 普爱C臂配件 |  |  |  |  | 限束器主板 | PLX 71000A | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 普爱C臂配件 |  |  |  |  | 球管 | PLX 71000A | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 普爱C臂配件 |  |  |  |  | 球管 | PLX112C | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 普爱C臂配件 |  |  |  |  | 影增 | PLX112C | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | GE悬吊DR |  |  |  |  | 球管 | XR642 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | GE悬吊DR |  |  |  |  | 高压油箱 | XR642 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | GE悬吊DR |  |  |  |  | 探测器 | XR642 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 钼靶机 |  |  |  |  | 高压包 | Mega600A | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 钼靶机 |  |  |  |  | 球管 | Mega600A | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 钼靶机 |  |  |  |  | 探测器 | Mega600A | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 胃肠机 |  |  |  |  | 高压油箱 | PLD9000A | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 胃肠机 |  |  |  |  | 球管 | PLD9000A | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 胃肠机 |  |  |  |  | 探测器 | PLD9000A | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |

★包四：常规类等设备维修维保服务

- 一、设备清单

- 常规类设备维修、维保服务清单

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 总数量 | 单位 | 使用科室 | 维保类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动洗胃机 | 天津同业 | 1 | 台 | 急诊科 | 技术保 |
| 2 | 心肺复苏机 | 三埃弗 | 1 | 台 | 急诊科 | 技术保 |
| 3 | 自动洗胃机 | 扬州慧科 | 1 | 台 | 急诊科 | 技术保 |
| 4 | 二氧化碳监测仪 | 北京金嘉信商贸有限公司 | 1 | 台 | 急诊科 | 技术保 |
| 5 | 胸腔按压机 | 苏州尚领医疗科技有限公司 | 1 | 台 | 急诊科 | 技术保 |
| 6 | 手持式血液分析仪（负压救护车设备） | 深圳理邦 | 3 | 台 | 急诊科 | 技术保 |
| 7 | 电子体重秤 | 江苏苏宏 | 1 | 台 | 急诊科 | 技术保 |
| 8 | 数字式心电图机 | 纳龙 | 1 | 台 | 急诊科 | 技术保 |
| 9 | 急救车 | 瑞阳 | 4 | 台 | 急诊科 | 技术保 |
| 10 | 电子血压计 | 欧姆龙 | 3 | 台 | 急诊科 | 技术保 |
| 11 | 电动吸痰器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 3 | 台 | 急诊科 | 技术保 |
| 12 | 光子治疗仪 | 深圳普门科技股份有限公司 | 1 | 台 | 皮肤科 | 技术保 |
| 13 | 脉冲激光治疗机 | 重庆京渝激光技术有限公司 | 1 | 台 | 皮肤科 | 技术保 |
| 14 | Q 开关N d：YAG 激光治疗仪 | 吉林省科英医疗激光有限责任公司 | 1 | 台 | 皮肤科 | 技术保 |
| 15 | 高频电灼治疗仪 | 武汉高科恒大光电股份有限公司 | 1 | 台 | 皮肤科 | 技术保 |
| 16 | 医用电子皮肤影像系统 | 广州创弘医疗科技有限公司 | 1 | 台 | 皮肤科 | 技术保 |
| 17 | 高频离子手术治疗仪 | 武汉高科恒大光电股份有限公 | 1 | 台 | 皮肤科 | 技术保 |
| 18 | 超声牙周治疗仪 | 桂林懿可仕 | 1 | 台 | 口腔科 | 技术保 |
| 19 | 牙根尖定位仪 | 上海弩速克 | 1 | 台 | 口腔科 | 技术保 |
| 20 | 牙科综合治疗机 | 西诺 | 2 | 台 | 口腔科 | 技术保 |
| 21 | 牙科电动无油空压机（拖 4） | 江苏岱诺 | 1 | 台 | 口腔科 | 技术保 |
| 22 | 牙科电动抽吸机 | 江苏岱诺 | 1 | 台 | 口腔科 | 技术保 |
| 23 | 牙科种植机 | 佛山市思福特 | 1 | 台 | 口腔科 | 技术保 |
| 24 | 移动式牙科治疗机 | 江苏岱洛 | 2 | 台 | 口腔科 | 技术保 |
| 25 | 高速气涡轮手机 | 西诺 | 2 | 台 | 口腔科 | 技术保 |
| 26 | 全自动内镜清洗消毒机 | 泰迪康医疗科技（江苏）有限公司 | 2 | 台 | 内镜室 | 技术保 |
| 27 | 内镜清洗工作站 | 新华 | 3 | 台 | 内镜室 | 技术保 |
| 28 | 内镜用二氧化碳送气装置 | 安杰思 | 1 | 台 | 内镜室 | 技术保 |
| 29 | 支气管镜清洗工作站 | 迈尔 | 1 | 台 | 内镜室 | 技术保 |
| 30 | 男性生理多参数检测仪 | 三维医疗 | 1 | 台 | 男科门诊 | 技术保 |
| 31 | 男性功能检测仪 | 三维医疗 | 1 | 台 | 男科门诊 | 技术保 |
| 32 | 男性性功能康复治疗仪 | 三维医疗 | 1 | 台 | 男科门诊 | 技术保 |
| 33 | 精子采集分析仪 | 三维医疗 | 1 | 台 | 男科门诊 | 技术保 |
| 34 | 前列腺治疗仪 | 江苏三维医疗科技股份有限公司 | 1 | 台 | 男科门诊 | 技术保 |
| 35 | 高频肛肠治疗仪 | 杭州大力神医疗器械有限公司 | 1 | 台 | 肛肠科 | 技术保 |
| 36 | 生物刺激反馈仪 | 翔宇 | 1 | 台 | 肛肠科 | 技术保 |
| 37 | 眼底照相机 | 拓普康 | 1 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 38 | 裂隙灯显微镜 | 拓普康 | 2 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 39 | 非接触式眼压仪 | 拓普康 | 1 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 40 | 电脑角膜验光仪 | 拓普康 | 2 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 41 | 耳鼻综合检查台 | 彭康电子 | 2 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 42 | 耳鼻喉动力系统 | 美敦力 | 1 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 43 | 听力计 | 丹麦尔 | 1 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 44 | 耳声听阻抗测量仪 | Medsen | 1 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 45 | 呼叫系统 | 士尔达 | 1 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 46 | 耳鼻喉工作站 | 彭康电子 | 1 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 47 | 眼科手术显微镜 | 拓普康 | 3 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 48 | 高频离子手术治疗仪 | 成都利普电子科技有限公司 | 1 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 49 | 多功能低频电子治疗仪 | 西安华亚电子有限责任公司 | 1 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 50 | 等离子体手术系统 | 成都美创医疗科技股份有限公司 | 1 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 51 | 数字式心电图机 | 纳龙 | 1 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 52 | 眼科超声乳化治疗仪 | 眼力健 | 1 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 53 | 视野计 | 同仁眼科 | 1 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 54 | 超声眼科乳化玻切治疗仪（单玻切） | 同仁眼科 | 1 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 55 | 眼科半导体激光光凝机（810激光） | 同仁眼科 | 1 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 56 | 超声眼科乳化治疗仪（2套手柄4套手术器械） | 同仁眼科 | 1 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 57 | 眼科激光光凝仪（532激光，带裂隙灯） | 同仁眼科 | 1 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 58 | 眼科Nd:YAG激光治疗仪 | 同仁眼科 | 1 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 59 | 光学相干断层扫描仪OCT | 同仁眼科 | 1 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 60 | 电子体重秤 | 江苏苏宏 | 1 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 61 | 眼科超声乳化治疗仪 | 同仁眼科 | 1 | 台 | 五官科 | 技术保 |
| 62 | 血小板保存箱 | 山东三江医疗 | 1 | 台 | 检验科 | 技术保 |
| 63 | 医用血液冷藏箱 | 海尔 | 10 | 台 | 检验科 | 技术保 |
| 64 | 二氧化碳培养箱 | 上海跃进 | 1 | 台 | 检验科 | 技术保 |
| 65 | 医用低温保存箱 | 海尔 | 1 | 台 | 检验科 | 技术保 |
| 66 | 全自动血库系统 | 烟台爱德康 | 1 | 台 | 检验科 | 技术保 |
| 67 | 医用低温箱 | 沈阳市医疗设 备厂 | 1 | 台 | 检验科 | 技术保 |
| 68 | 运输用培养箱 | 戴维 | 1 | 台 | 检验科 | 技术保 |
| 69 | 生物安全柜 | 海尔 | 4 | 个 | 检验科 | 技术保 |
| 70 | 生殖道分泌物分析仪 | 长沙爱威 | 1 | 台 | 检验科 | 技术保 |
| 71 | 颈椎牵引器 | 河南翔宇 | 3 | 台 | 康复科 | 技术保 |
| 72 | 脉冲磁场刺激仪 | 深圳英智科技有限公司 | 1 | 台 | 康复科 | 技术保 |
| 73 | 床旁下肢智能主被动训练仪 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 2 | 台 | 康复科 | 技术保 |
| 74 | 电子体重秤 | 江苏苏宏 | 1 | 台 | 康复科 | 技术保 |
| 75 | 数字式心电图机 | 纳龙 | 1 | 台 | 康复科 | 技术保 |
| 76 | 电动位移机 | 江苏绿柏智能科技有限公司 | 1 | 台 | 康复科 | 技术保 |
| 77 | 便携式肺功能仪 | 赛智 | 1 | 台 | 体检科 | 技术保 |
| 78 | 电子体重秤 | 江苏苏宏 | 1 | 台 | 体检科 | 技术保 |
| 79 | 心血管功能测试诊断仪 | 合肥健桥 | 1 | 台 | 体检科 | 技术保 |
| 80 | 高频电刀 | 北京英杰华 | 1 | 台 | 手术室 | 技术保 |
| 81 | 医用钬激光 | 大华激光 | 1 | 台 | 手术室 | 技术保 |
| 82 | 医用低温冰箱 | 海尔 | 1 | 台 | 手术室 | 技术保 |
| 83 | 手术动力装置（电动颅骨钻） | 重庆西山 | 1 | 台 | 手术室 | 技术保 |
| 84 | 手术动力装置 | 重庆西山 | 1 | 台 | 手术室 | 技术保 |
| 85 | 电动颅骨钻 | 天津津东希冀 | 1 | 台 | 手术室 | 技术保 |
| 86 | 电动颅骨钻 | 重庆西山 | 1 | 台 | 手术室 | 技术保 |
| 87 | 高频电刀利普刀 | 亚可达 | 1 | 台 | 手术室 | 技术保 |
| 88 | 等离子体手术系统 | 成都美创 | 1 | 台 | 手术室 | 技术保 |
| 89 | 蒸汽灭菌器 | 加拿大赛康公司 | 1 | 台 | 手术室 | 技术保 |
| 90 | 医用灌注泵 | 杭州桐庐精锐医疗器械有限公司 | 1 | 台 | 手术室 | 技术保 |
| 91 | 射频等离子手术系统 | 成都美创医疗科技股份有限公司 | 1 | 台 | 手术室 | 技术保 |
| 92 | 医用加压器 | 杭州好克光电仪器有限公司 | 1 | 台 | 手术室 | 技术保 |
| 93 | 胸腔按压机 | 苏州尚领医疗科技有限公司 | 1 | 台 | ICU | 技术保 |
| 94 | 免疫荧光检测仪 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 2 | 台 | ICU/急诊 | 技术保 |
| 95 | 血气电解质分析仪 | 深圳市康立生物医疗有限公司 | 2 | 台 | ICU | 技术保 |
| 96 | 颅内压检测仪 | 重庆名希 | 1 | 台 | ICU | 技术保 |
| 97 | 静脉显像仪 | 康福尔电子 | 1 | 台 | ICU | 技术保 |
| 98 | 降温毯 | 北京恒邦 | 2 | 台 | ICU | 技术保 |
| 99 | 高流量氧疗机 | 湖南明康中锦 | 1 | 台 | ICU | 技术保 |
| 100 | 负离子治疗仪 | 沈阳加华亚马逊医疗器械有限公司 | 1 | 台 | ICU | 技术保 |
| 101 | 医用冷藏箱 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 1 | 台 | ICU | 技术保 |
| 102 | 压缩式雾化器（高端超声雾化器） | 欧姆龙大连有限公司 | 1 | 台 | ICU | 技术保 |
| 103 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 7 | 台 | ICU | 技术保 |
| 104 | 呼吸湿化治疗仪 | 广州鲸科医疗科技有限公司 | 3 | 台 | ICU | 技术保 |
| 105 | 充气升温装置 | 江门大诚医疗器械有限公司 | 3 | 台 | ICU | 技术保 |
| 106 | 静脉显像仪 | 徐州康福耳电子科技有限公司 | 1 | 台 | ICU | 技术保 |
| 107 | 连续性血液净化装置 | 百特医疗用品贸易（上海）有限公司 | 2 | 台 | ICU | 技术保 |
| 108 | 数字式心电图机 | 纳龙 | 1 | 台 | ICU | 技术保 |
| 109 | 电子体重秤 | 江苏苏宏 | 1 | 台 | ICU | 技术保 |
| 110 | 电子血压计 | 欧姆龙 | 1 | 台 | ICU | 技术保 |
| 111 | 心功能无创检测分析仪 | 重庆科发 | 1 | 台 | ICU | 技术保 |
| 112 | 电动流产吸引器 | 江苏鱼跃 | 2 | 台 | 妇科门诊 | 技术保 |
| 113 | 孔式手术无影灯 | 汕头市福利 | 6 | 台 | 妇科 | 技术保 |
| 114 | 中医药定向透药治疗仪 | 江西晋瑞医疗设备有限公司 | 2 | 台 | 妇科 | 技术保 |
| 115 | 高频电刀利普刀 | 北京市亚可康达医疗科技有限公司 | 1 | 台 | 妇科 | 技术保 |
| 116 | 电子体重秤 | 江苏苏宏 | 1 | 台 | 妇科 | 技术保 |
| 117 | 数字式心电图机 | 纳龙 | 1 | 台 | 妇科 | 技术保 |
| 118 | 微波肿瘤热疗仪 | 江苏诺万 | 1 | 台 | 肿瘤科 | 技术保 |
| 119 | 电子体重秤 | 江苏苏宏 | 1 | 台 | 肿瘤科 | 技术保 |
| 120 | 数字心电图机 | 纳龙 | 1 | 台 | 肿瘤科 | 技术保 |
| 121 | 立式透明门冷藏箱 | 澳柯玛 | 1 | 台 | 肿瘤科 | 技术保 |
| 122 | 医用冷藏箱 | 海尔 | 1 | 台 | 肿瘤科 | 技术保 |
| 123 | 双水平呼吸治疗仪 | 凯迪泰 | 2 | 台 | 肿瘤科 | 技术保 |
| 124 | 孔式无影灯 | 汕头市福利 | 1 | 台 | 骨伤科 | 技术保 |
| 125 | 数字心电图机 | 纳龙 | 1 | 台 | 骨伤科 | 技术保 |
| 126 | 压缩雾化器 | 江西晶康宁医疗科技有限公司 | 2 | 台 | 骨伤科 | 技术保 |
| 127 | 电子体重秤 | 江苏苏宏 | 1 | 台 | 骨伤科 | 技术保 |
| 128 | 电子血压计 | 欧姆龙 | 1 | 台 | 骨伤科 | 技术保 |
| 129 | 立式冷藏陈列柜 | 浙江星星 | 1 | 台 | 骨伤科 | 技术保 |
| 130 | 上肢关节康复器 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 2 | 台 | 骨伤科 | 技术保 |
| 131 | 下肢关节康复器 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 2 | 台 | 骨伤科 | 技术保 |
| 132 | 磁振磁电治疗仪 | 郑州仁惠医疗科技股份有限公司 | 1 | 台 | 泌尿外科 | 技术保 |
| 133 | 超声雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 1 | 台 | 泌尿外科 | 技术保 |
| 134 | 电子体重秤 | 江苏苏宏 | 1 | 台 | 泌尿外科 | 技术保 |
| 135 | 数字心电图机 | 纳龙 | 1 | 台 | 泌尿外科 | 技术保 |
| 136 | 孔式手术无影灯 | 汕头市福利 | 3 | 台 | 泌尿外科 | 技术保 |
| 137 | 乳房病灶旋切式活检系统 | 重庆西山 | 1 | 台 | 普外科 | 技术保 |
| 138 | 生命体征监测仪 | 理邦 | 1 | 台 | 肾脾科 | 技术保 |
| 139 | 心电图机 | 纳龙 | 1 | 台 | 肾脾科 | 技术保 |
| 140 | 电子体重秤 | 江苏苏宏 | 1 | 台 | 肾脾科 | 技术保 |
| 141 | 雾化器 | 鱼跃 | 13 | 台 | 心病科 | 技术保 |
| 142 | 电子体重秤 | 苏宏 | 1 | 台 | 心病科 | 技术保 |
| 143 | 生命体征监测仪 | 理邦 | 1 | 台 | 心病科 | 技术保 |
| 144 | 数字式心电图机 | 纳龙 | 1 | 台 | 心病科 | 技术保 |
| 145 | 双水平呼吸治疗仪 | 凯迪泰 | 1 | 台 | 心病科 | 技术保 |
| 146 | 脑电图仪 | 上海诺诚电器 | 1 | 台 | 脑病科 | 技术保 |
| 147 | 生命体征监测仪 | 理邦 | 1 | 台 | 脑病科 | 技术保 |
| 148 | 肺功能测试系统（肺功能仪药物激发试验模块含主机系 统） | CareFusionGermany 234GmbH | 1 | 套 | 肺病科 | 技术保 |
| 149 | 血气分析仪 | 理邦 | 1 | 台 | 肺病科 | 技术保 |
| 150 | 振动排痰机 | 诺和 | 1 | 台 | 肺病科 | 技术保 |
| 151 | 呼出一氧化碳分析仪 | 万联达 | 1 | 台 | 肺病科 | 技术保 |
| 152 | 生命体征监测仪 | 理邦 | 1 | 台 | 肺病科 | 技术保 |
| 153 | 立式冷藏列柜 | 海尔 | 1 | 台 | 肺病科 | 技术保 |
| 154 | 电子体重秤 | 江苏苏宏 | 1 | 台 | 肺病科 | 技术保 |
| 155 | 两煎常压煎药包装机 | 天津三延精密 | 3 | 台 | 中药房 | 技术保 |
| 156 | 中药配方颗粒智能调剂设备 | 成都宇亨智能科技公司 | 1 | 台 | 中药房 | 技术保 |
| 157 | 密闭煎药机 | 全新 | 2 | 台 | 中药房 | 技术保 |
| 158 | 两煎常压煎药包装机 | 全新 | 3 | 台 | 中药房 | 技术保 |
| 159 | 煎药包装机 | 天津三延精密 | 1 | 台 | 中药房 | 技术保 |
| 160 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 成都晟杰 | 1 | 台 | 制剂室 | 技术保 |
| 161 | 超声波无纺布包装机 | 广州中凯 | 1 | 台 | 制剂室 | 技术保 |
| 162 | 无油静音空气压缩机 | 小固哥 | 1 | 台 | 制剂室 | 技术保 |
| 163 | 万能粉碎机 | 江阴万达 | 1 | 台 | 制剂室 | 技术保 |
| 164 | 高效率粉碎机 | 温岭奥力 | 1 | 台 | 制剂室 | 技术保 |
| 165 | 流水式粉碎机 | 瑞安永历 | 1 | 台 | 制剂室 | 技术保 |
| 166 | 自动包装机 | 向阳华昌 | 1 | 台 | 制剂室 | 技术保 |
| 167 | 智能分装机 | 全新 | 1 | 台 | 制剂室 | 技术保 |
| 168 | 膏方浓缩机/膏方机 | 天津三延 | 1 | 台 | 制剂室 | 技术保 |
| 169 | 自动报膏机 | 天津三延 | 1 | 台 | 制剂室 | 技术保 |
| 170 | 中药制丸机 | 成都全新 | 1 | 台 | 制剂室 | 技术保 |
| 171 | 旋转式压片机 | 云南晟道 | 1 | 台 | 制剂室 | 技术保 |
| 172 | 粉剂全自动包装机 | 北京向阳华昌机械研发有限公司 | 1 | 台 | 制剂室 | 技术保 |
| 173 | 数字式心电图机 | 纳龙 | 1 | 台 | 儿科 | 技术保 |
| 174 | 小儿吸痰器 | 斯曼峰 | 1 | 台 | 儿科 | 技术保 |
| 175 | 雾化器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 21 | 台 | 儿科 | 技术保 |
| 176 | 双水平呼吸治疗仪 | 凯迪泰 | 6 | 台 | 老年病科 | 技术保 |
| 177 | 便携式肺功能仪 | 赛客厦门医疗器械股份有限公司 | 1 | 台 | 老年病科 | 技术保 |
| 178 | 特定电磁波治疗仪 | 重庆蜀轩 | 4 | 台 | 老年病科 | 技术保 |
| 179 | 电动吸引器 | 江苏鱼跃 | 1 | 台 | 老年病科 | 技术保 |
| 180 | 特定电磁波治疗仪 | 重庆蜀轩 | 70 | 台 | 针灸科 | 技术保 |
| 181 | 无针注射推进器 | 济宁市佳科 | 2 | 台 | 针灸科 | 技术保 |
| 182 | 恒温蜡疗仪（含软件） | 苏州好博 | 1 | 台 | 针灸科 | 技术保 |
| 183 | 体外冲击波治疗仪 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 1 | 台 | 针灸科 | 技术保 |
| 184 | 电子血压计 | 欧姆龙 | 1 | 台 | 针灸科 | 技术保 |
| 185 | 电子针灸治疗仪 | 吴江市云龙 | 120 | 台 | 各科室 | 技术保 |
| 186 | 各类手术器械 | / | / | / | 各科室 | 技术保 |
| 设备数量合计：420台/套 |  |  |  |  |  |  |

- 2、消毒供应设备维修、维保服务清单

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 总数量 | 单位 | 使用科室 | 维保类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空干燥柜 | 山东新华 | 1 | 台 | 供应室 | 技术保 |
| 2 | 医用煮沸消毒器 | 山东新华 | 1 | 台 | 供应室 | 技术保 |
| 3 | 医用空气压缩机 | 山东新华 | 1 | 台 | 供应室 | 技术保 |
| 4 | 医用干燥柜 | 山东新华 | 1 | 台 | 供应室 | 技术保 |
| 5 | 医用超声清洗机 | 山东新华 | 1 | 台 | 供应室 | 技术保 |
| 6 | 腔镜清洗工作站 | 山东新华 | 1 | 台 | 供应室 | 技术保 |
| 7 | 脉动真空灭菌器（MAST 脉动真空灭菌器） | 山东新华 | 2 | 台 | 供应室 | 技术保 |
| 8 | 快速式全自动清洗消毒器 | 山东新华 | 1 | 台 | 供应室 | 技术保 |
| 9 | 环氧乙烷灭菌器 | 山东新华 | 1 | 台 | 供应室 | 技术保 |
| 10 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 山东新华 | 1 | 台 | 供应室 | 技术保 |
| 11 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 老肯医疗 | 1 | 台 | 供应室 | 技术保 |
| 12 | 医用清洗器（医用煮沸槽） | 山东新华 | 1 | 台 | 供应室 | 技术保 |
| 13 | 脉动真空灭菌器 | 山东新华 | 2 | 台 | 供应室 | 技术保 |
| 14 | 快速生物阅读器（蒸汽用） | 3M | 1 | 台 | 供应室 | 技术保 |
| 15 | 医用干燥柜 | 白象新科技 | 1 | 台 | 供应室 | 技术保 |
| 16 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 老肯 | 1 | 台 | 供应室 | 技术保 |
| 17 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 江阴滨江 | 1 | 台 | 检验科 | 技术保 |
| 18 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 山东新华 | 1 | 台 | 检验科 | 技术保 |
| 19 | 腕式电子血压计 | 江苏鱼跃 | 17 | 台 | 各科室 | 技术保 |
| 设备数量合计：37台/套 |  |  |  |  |  |  |

- 3、生命急救类设备维修、维保服务清单

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 总数量 | 单位 | 使用科室 | 维保类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护仪 | 迈瑞 | 336 | 台 | 各科室 | 整机全保 |
| 2 | 监护仪 | 理邦 | 5 | 台 | 各科室 | 整机全保 |
| 3 | 高端监护仪 | （迈瑞） | 13 | 台 | ICU 、手术室 | 整机全保 |
| 4 | 六通道注射泵 | 影迈 | 6 | 台 | 各科室 | 整机全保 |
| 5 | 注射泵四通道 | 东方诚益通 | 8 | 台 | 各科室 | 整机全保 |
| 6 | 注射泵双通道 | 东方诚益通 | 38 | 台 | 各科室 | 整机全保 |
| 7 | 输液泵 | 东方诚益通 | 48 | 台 | 各科室 | 整机全保 |
| 8 | 心电图机 | （迈瑞） | 4 | 台 | 急诊科 | 整机全保 |
| 9 | 双通道恒速输液泵 | 美瑞华 | 2 | 台 | 急诊科 | 整机全保 |
| 10 | 单道注射泵 | 迈瑞 | 6 | 台 | 急诊科 | 整机全保 |
| 11 | 十八导心电图机（负压救护车设备） | 武汉中旗 | 3 | 台 | 急诊科 | 整机全保 |
| 12 | 除颤监护仪（负压救护车设备） | 深圳迈瑞 | 6 | 台 | 急诊科 | 整机全保 |
| 13 | 急救车 | 华信高科 | 4 | 台 | 急诊科 | 整机全保 |
| 14 | 多道心电图机 | 上海光电医 | 2 | 台 | 急诊科 | 整机全保 |
| 15 | 心肺复苏机 | 上海三埃弗 | 1 | 台 | 急诊科 | 整机全保 |
| 16 | 便携式血气分析仪 | 深圳市理邦 | 1 | 台 | 急诊科 | 整机全保 |
| 17 | 单道注射泵 | 深圳市深科 | 4 | 台 | 急诊科 | 整机全保 |
| 18 | 便携式吸引器 | 上海宝佳 | 3 | 台 | 急诊科 | 整机全保 |
| 19 | 孔式手术灯（手术无影灯） | 汕头 | 3 | 台 | 急诊科 | 整机全保 |
| 20 | 精密输液泵 | 广东汇特 | 6 | 台 | ICU | 整机全保 |
| 21 | 肠内营养泵 | 苏州泽德 | 7 | 台 | ICU | 整机全保 |
| 22 | 电子尿量计量仪 | 河南利诺 | 3 | 台 | ICU | 整机全保 |
| 23 | 无创脑血氧监测仪 | 中科搏康 | 1 | 台 | ICU | 整机全保 |
| 24 | 无创脑血氧监测仪(头 带) | 中科搏康 | 1 | 台 | ICU | 整机全保 |
| 25 | 十二导联心电图机 | 上海光电医 | 2 | 台 | ICU | 整机全保 |
| 26 | 动态心电图记录仪 | 康秦 | 8 | 台 | 功能科 | 整机全保 |
| 27 | 十二导联心电图机 | 上海光电 | 4 | 台 | 功能科 | 整机全保 |
| 28 | 心电图机 | 理邦 | 1 | 台 | 功能科 | 整机全保 |
| 29 | 动态血压监护仪 | 康泰 | 12 | 台 | 功能科 | 整机全保 |
| 30 | 便携式血气分析仪 | 深圳市理邦 | 1 | 台 | 手术室 | 整机全保 |
| 31 | 12 道联心电图机 | 上海光电 | 1 | 台 | 心病科 | 整机全保 |
| 32 | 十二导联心电图机 | 光电 | 4 | 台 | 体检科 | 整机全保 |
| 33 | 双通道恒速输液泵 | 深科 | 1 | 台 | 肿瘤科 | 整机全保 |
| 34 | 介入诊疗手术台 | 玉林市好邦 | 1 | 台 | 皮肤科 | 整机全保 |
| 35 | 心电图机 | （迈瑞） | 1 | 台 | 肺病科 | 整机全保 |
| 设备数量合计：547台/套 |  |  |  |  |  |  |

- 康复、消毒类设备维修、维保服务清单

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 总数量 | 单位 | 使用科室 | 维保类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔式手术灯（手术无影灯） | 汕头 | 1 | 台 | 皮肤科 | 整机全保 |
| 2 | 语言障碍康复评估系统 | 河南翔宇 | 1 | 台 | 康复科 | 整机全保 |
| 3 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 河南翔宇 | 2 | 台 | 康复科 | 整机全保 |
| 4 | 神经和肌肉电刺激仪 | 苏州好博 | 1 | 台 | 康复科 | 整机全保 |
| 5 | 便携式数字化肌力测试仪 | 寰熙 | 1 | 台 | 康复科 | 整机全保 |
| 6 | 磁振热治疗仪 | 河南翔宇 | 3 | 台 | 康复科 | 整机全保 |
| 7 | 超声波治疗仪 | 河南翔宇 | 2 | 台 | 康复科 | 整机全保 |
| 8 | 智能熏蒸仪 | 杭州立鑫 | 5 | 台 | 康复科 | 整机全保 |
| 9 | 生物反馈神经功能重建 | 深圳科瑞康 | 1 | 台 | 康复科 | 整机全保 |
| 10 | 神经网络重建仪 | 深圳科瑞康 | 1 | 台 | 康复科 | 整机全保 |
| 11 | 温热中低频治疗仪 | 湖南医圣昌 | 3 | 台 | 康复科 | 整机全保 |
| 12 | 中频电疗仪（中低频治疗仪） | 河南乐邦医 | 3 | 台 | 康复科 | 整机全保 |
| 13 | 空气压力循环治疗仪 | 常州思雅医 | 2 | 台 | 康复科 | 整机全保 |
| 14 | 智能熏蒸仪 | 杭州立鑫 | 5 | 台 | 康复科 | 整机全保 |
| 15 | 全自动体重身高测量仪 | 深圳双佳 | 2 | 台 | 体检科 | 整机全保 |
| 16 | 便携式肺功能仪 | 赛客厦门 | 1 | 台 | 体检科 | 整机全保 |
| 17 | 全自动电子血压计 | 欧姆龙大连 | 1 | 台 | 体检科 | 整机全保 |
| 18 | 电动气压止血带 | 新医疗器械 | 1 | 台 | 手术室 | 整机全保 |
| 19 | 调控恒温箱 | 福意联 | 1 | 台 | 手术室 | 整机全保 |
| 20 | 便携式血气分析仪 | 深圳市理邦 | 1 | 台 | 手术室 | 整机全保 |
| 21 | 震动排痰仪 | 普门 | 2 | 台 | ICU | 整机全保 |
| 22 | 空气压力波治疗仪 | 河南翔宇医 | 3 | 台 | ICU | 整机全保 |
| 23 | 体外振动排痰机 | 常州思雅 | 1 | 台 | ICU | 整机全保 |
| 24 | 空气压力循环治疗仪 | 常州思雅 | 6 | 台 | ICU | 整机全保 |
| 25 | 医用臭氧治疗机 | 鼎泰电子 | 2 | 台 | 妇科 | 整机全保 |
| 26 | 生物刺激反馈仪 | 南京麦澜德 | 3 | 台 | 妇科 | 整机全保 |
| 27 | 生物刺激反馈仪+盆底表面肌电分析及生物反馈训练系统 | 南京麦澜徳 | 1 | 台 | 妇科 | 整机全保 |
| 28 | 康复治疗仪 | 广东三瑞 | 2 | 台 | 妇科 | 整机全保 |
| 29 | 空气波压力治疗仪 | 益康 | 2 | 台 | 妇科/骨科 | 整机全保 |
| 30 | 中药熏蒸机 | 立鑫 | 4 | 台 | 妇科 | 整机全保 |
| 31 | 空气波压力治疗仪 | 翔宇 | 1 | 台 | 肿瘤科 | 整机全保 |
| 32 | 空气压力波治疗仪 | 河南翔宇 | 1 | 台 | 骨科 | 整机全保 |
| 33 | 空气压力循环治疗仪 | 常州思雅 | 2 | 台 | 骨科 | 整机全保 |
| 34 | 医用臭氧治疗仪 | 鼎泰 | 1 | 台 | 骨科 | 整机全保 |
| 35 | 中频电疗仪 | 河南乐邦 | 5 | 台 | 骨科 | 整机全保 |
| 36 | 熏蒸治疗仪 | 立鑫 | 2 | 台 | 骨科 | 整机全保 |
| 37 | 智能反馈康复训练系统 | 河南翔宇 | 1 | 台 | 脑病科 | 整机全保 |
| 38 | 体外振动排痰机 | 常州思雅 | 1 | 台 | 脑病科 | 整机全保 |
| 39 | 温热式中频治疗仪 | 武汉康本龙 | 5 | 台 | 脑病科 | 整机全保 |
| 40 | 低频电子脉冲治疗仪 | 三瑞 | 1 | 台 | 脑病科 | 整机全保 |
| 41 | 平衡功能检测训练系统 | 康达 | 1 | 台 | 脑病科 | 整机全保 |
| 42 | 吞咽功能治疗仪 | 朗逸 | 1 | 台 | 脑病科 | 整机全保 |
| 43 | 熏药治疗仪 | 立鑫 | 4 | 台 | 脑病科 | 整机全保 |
| 44 | 熏蒸治疗机 | 翔宇 | 1 | 台 | 脑病科 | 整机全保 |
| 45 | 空气波压力治疗仪 | 翔宇 | 2 | 台 | 脑病科 | 整机全保 |
| 46 | 无针注射推进器 | 济宁佳科 | 2 | 台 | 针灸科 | 整机全保 |
| 47 | 微电脑腰椎牵引治疗仪 | 鑫诺 | 1 | 台 | 针灸科 | 整机全保 |
| 48 | 温热中低频治疗仪 | 武汉康本龙 | 14 | 台 | 针灸科 | 整机全保 |
| 49 | 电脑中频治疗仪 | 河南翔宇 | 2 | 台 | 针灸科 | 整机全保 |
| 50 | 内热式针灸治疗仪 | 济宁市佳科 | 2 | 台 | 针灸科 | 整机全保 |
| 51 | 中药智能熏蒸仪 | 杭州立鑫 | 8 | 台 | 针灸科 | 整机全保 |
| 52 | 磁振热治疗仪 | 翔宇 | 1 | 台 | 针灸科 | 整机全保 |
| 53 | 微量注射泵 | 深科 | 1 | 台 | 儿科 | 整机全保 |
| 54 | 熏蒸治疗机 | 翔宇 | 2 | 台 | 儿科 | 整机全保 |
| 55 | 多功能空气消毒机（移动式空气消毒机） | 老肯 | 146 | 台 | 各科室 | 整机全保 |
| 56 | 床单位臭氧消毒机 | 老肯 | 12 | 台 | 各科室 | 整机全保 |
| 57 | 壁持式医用空气消毒机 | 成都肯格王 | 4 | 台 | 各科室 | 整机全保 |
| 58 | 空气消毒机 | 利安达 | 11 | 台 | 各科室 | 整机全保 |
| 59 | 电子针灸治疗仪 | 吴江市云龙 | 120 | 台 | 各科室 | 整机全保 |
| 60 | 体外膈肌起搏器 | 雪利昂 | 25 | 台 | 胸外/肺病科/老年病科/脑病科 | 整机全保 |
| 61 | 药品冷藏柜 | 通用型 | 10 | 个 | 西药房 | 整机全保 |
| 62 | 毒麻药品柜 | 通用型 | 3 | 个 | 药房/手术室 | 整机全保 |
| 63 | 高压水枪 | 通用型 | 3 | 台 | 供应室 | 整机全保 |
| 64 | 高压气枪 | 通用型 | 7 | 台 | 供应室 | 整机全保 |
| 65 | 超纯水机 | 新华 | 1 | 套 | 供应室 | 整机全保 |
| 66 | 超纯水机 | 通力达 | 1 | 套 | 检验科 | 整机全保 |
| 67 | 纯水处理系统 | 泰迪康 | 1 | 套 | 内镜室 | 整机全保 |
| 设备数量合计：470台/套 |  |  |  |  |  |  |

- 5、病床类及其他设备维修、维保服务清单

| 序号 | 设备名称 | 总数量 | 单位 | 总数量 | 维保类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手摇式二折病床 | 600 | 张 | 各科室 | 整机全保 |
| 2 | 按摩床 | 59 | 张 | 各科室 | 整机全保 |
| 3 | 骨科牵引床 | 44 | 张 | 各科室 | 整机全保 |
| 4 | 检查床 | 30 | 张 | 各科室 | 整机全保 |
| 5 | 转运床/病人推车 | 17 | 台 | 各科室 | 整机全保 |
| 6 | 电动病床（ICU 专用床） | 21 | 张 | ICU | 整机全保 |
| 7 | 多功能抢救床/手摇式三 折病床(BC364M) | 12 | 张 | ICU/急诊科 | 整机全保 |
| 8 | 骨科牵引床牵引架 | 10 | 张 | 骨科 | 整机全保 |
| 9 | 不锈钢急救车 | 7 | 台 | 各科室 | 整机全保 |
| 10 | 药品冷藏柜 | 10 | 个 | 西药房 | 整机全保 |
| 11 | 医用转移车（手术对接 车） | 5 | 张 | 急诊科 | 整机全保 |
| 12 | 简易手术床 | 3 | 张 | 骨科/急诊科/泌尿 外科 | 整机全保 |
| 13 | 颈腰椎多功能牵引床 | 2 | 张 | 康复科/骨科 | 整机全保 |
| 14 | 牵引床 | 36 | 张 | 骨科 | 整机全保 |
| 15 | 妇科检查床（BC644） | 3 | 张 | 妇科 | 整机全保 |
| 16 | 毒麻药品柜 | 3 | 个 | 药房/手术室 | 整机全保 |
| 17 | 骨科电动液压手术床 | 2 | 张 | 手术室 | 整机全保 |
| 18 | 脊柱牵引床 | 2 | 张 | 康复科 | 整机全保 |
| 19 | 电动护理床 | 1 | 张 | 心病科 | 整机全保 |
| 20 | 电动手术床 | 1 | 张 | 手术室 | 整机全保 |
| 21 | 电动直立床 | 1 | 张 | 康复科 | 整机全保 |
| 22 | 妇科检查床 | 1 | 张 | 妇科 | 整机全保 |
| 23 | 手术床 | 1 | 张 | 纤支镜 | 整机全保 |
| 24 | 手术头架（常州市世兴） | 1 | 台 | 手术室 | 整机全保 |
| 25 | 二氧化碳（除气瓶） | 2 | 组 | 设备科 | 整机全保 |
| 26 | 无影灯 | 7 | 台 | 各科室 | 整机全保 |
| 设备数量合计：881台/套 |  |  |  |  |  |

- 二、维保服务要求

- 1、★提供本包设备人工技术保服务，人工技术服务包含设备易损配件（备注：特指非一次性耗材），配件单价在500元以下的由中标公司自行承担。（单独提供承诺函并加盖供应商公章）

- 2、档案管理：：每年度维保计划（签订合同后首月15号前提交电子、纸质版），每月的巡检记录（完成后10日内，提交电子、纸质版），维保记录（完成后15日内提交电子版、纸质版）

- ★3、预防性维护保养每年2次；定期设备巡检，按每月1次执行，保证设备处于最佳运行状态。

- 4、协助医院完成医疗设备定期盘存、报废、计量、固资管理等相关工作。

- 5、工作消防安全及个人安全要求：中标公司是消防安全、生产安全的第一责任人，按照相关管理制度及要求执行，如因中标公司原因造成医院的人生及财产损失由中标供应商承担

- ★6、工作纪律要求：驻场人员上班时间按医院行政职能部门上下班时间执行，凡是违反医院上下班考勤及病事假制度的按考核细则执行。（考核细则详见附件）

- 7、每年根据医院需求提供至少一次日常操作和维护等相关知识进行专题培训，并提供培训记录，包括培训项目、培训目的、实施形式、培训对象、课件目录、授课人、签到表等。具体时间以采购人要求为准

- 三、维保服务内容

- ★ 1、提供不限次数的人工技术服务，技术保包含设备故障的检测报告；提供生命急救类、病床类、康复消毒类设备服务清单中的整机全保，能满足设备正常使用，所含的常规配件及易损配件，维保已经在保的设备除外，以采购人实际设备情况为准；要求预防性维护保养内容：清洁保养、更换易损件、功能检查、性能测试校准，并提供定期维护保养报告；每次维保人员不得低于4人。

- ★2、安全检查按照厂家设备标准及当地规定执行（内容包含：系统性的检查和精细保养，其中包括设备的安全检查、运行状态检查、设备校准、性能测试和调整、必要的机械或电气检查、非紧急性质的预防性维护以及设备清洁和确保系统能按照制造商的产品规格进行的其它维护）

- 3、定期维护保养包括：机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查、对设备重要数据进行备份、确保设备按照制造商产品标准运行；

- 四、维保技术团队要求

- 1、指定2位具有专业维修资格的工程师在设备管理部门驻点，接到报修后10分钟内响应并及时到达故障设备现场，周末及国家法定节假日安排值班人员，保证医院有工程师驻场。在不影响医院紧急维修工作的情况下，供应商可根据公司需要定期召回学习培训，提高服务能力；在召回前需要提出申请，经院方同意并安排相同服务能力人员完成工作交接后，方可进行召回培训；人员到院后严格按照我院的规章制度，按时上下班、值班、着装等要求执行。

- 2、所有维修项目，需提供设备维修报告，一式三份，临床、设备管理部门、乙方各一份。做好每台设备的维修记录

- 4、每年提供一次空气消毒机质控服务，包含；紫外线照度检测（检查紫外线消毒强度是否达标），功能性检测。出具紫外线强度检查报告。

5、保障服务设备每年开机率不低于95%（按365天计算，非供应商原因除外），每超出一天，按扣除维保费用相应天数，同时按该台设备每月收入计算的日均收入赔偿医院，（即：超出天数*该设备日均收入=签约维保公司接受扣除费用金额）

6、维保公司维修过程中必须保证所保设备所有配件、设施的安全性，不能使故障范围扩大或造成不可挽回的损失。

- 五、维保服务考核要求

- 1、工作及安全要求

- 1.1工作纪律要求：驻场人员上班时间按医院行政职能部门上下班时间执行，凡是违反医院上下班考勤及病事假制度的按考核细则执行。（考核细则详见附件）

- 1.2工作消防安全及个人安全要求：中标公司是消防安全、生产安全的第一责任人，按照相关管理制度及要求执行，如因中标公司原因造成医院的人身及财产损失由中标供应商承担。

## 2、设备管理系统

- （1）供应商需具有一套医疗设备全生命周期管理系统，采购人通过该系统以信息化手段实现医院日常及设备的采购管理、资产管理、质量控制管理、维保维修管理、备件库管理等。系统可以提供远程升级，能协助大型设备使用评价分析（如：成本分析，效益分析，功能分析，质量管理评价分析等）；

- ★附件：考核表

- 1、服务期限：三年，合同一年一签，考核合格后续签下一年度合同。连续两个月考核不合格的按总成交金额90%支付服务费用，考核3个月不合格的医院有权取消合同，服务商不得有异议。

2、考核表：

| 序号 |  | 具 体 考 核 内 容 |  |  | 分数 |  | 扣分标准 |  |  | 扣分 结果 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 上班时间未按时签到，或者有特殊原因未请假，不得擅自离岗、脱岗 |  |  | 10分 |  | 查见一人次扣2分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 每月巡检定期保质保量完成并上交巡检记录。未定期完成的，按台件次及拖延时间计算，1台件次1分，拖延1天计1分。 |  |  | 10分 |  | 查见一次规定扣分 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 工作日或节假日值班通讯工具未保持畅通，未及时回复报修（微信或电话回复超过30分钟） |  |  | 10分 |  | 查见一次扣1分 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 科室紧急维修未能及时到达，积极妥善处置严重影响科室医疗或造成科室负责人投诉的 |  |  | 10分 |  | 查见一次扣5分 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 因维修维保业务不精，导致医疗设备损坏的（视情况按规定赔偿） |  |  | 10分 |  | 查见一次扣2分 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | - 每季度设备维保定期保质完成。维护保养（拆卸清洗、零部件加固更换等）相关工作并上交保养记录。按台件次及拖延时间计算，1台件次1分，拖延1天计1分。 |  |  | 10分 |  | 查见一次规定扣分 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 报修群及时回复并及时到场处理（不超过30分钟到科室），如果确有其他更急的维修处理事件应及时做好沟通告知科室相关人员（或护士长）说明大约多久到场处理。未及时到场或未做有效沟通的 |  |  | 5分 |  | 查见一次扣1分 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 驻场工程师违反消防安全、生产安全操作的行为，情节严重的退回维保公司 |  |  | 5分 |  | 查见一次扣1分 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 需要寄回原厂（第三方）维修处理的医疗设备，未跟科室相关人员（或护士长）确认故障设备状态，或维修周期比较长的未跟科室管理人员沟通好维修周期或未备好备用设备器械的 |  |  | 10分 |  | 查见一次扣2分 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 未按要求每日巡查的急救设备、液氧站、空压机房、负压机房、二氧化碳机房、洗浆房等区域 |  |  | 10分 |  | 每次扣2分 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 未按时每月巡查生命急救设备，未按时交资料的 |  |  | 5分 |  | 按拖延天数1天扣1分 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 节假日未做好排班工作安排，影响临床一线工作的 |  |  | 5分 |  | 查见一次扣5分 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 六、常规易损配件供应清单报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗设备配件明细（包四） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 名称 |  | 型号规格 |  | 数量 | 单位 |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  | 水洗机 | 开机故障维修所需零配件；小电动机+钢丝管+液压杆 |  | GL-100 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 水洗机 | 皮带断裂，钢丝管断裂故障维修所需零配件：皮带+钢丝管 |  | GL-50 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 水洗机 | 水管接头损坏，承重杆卡死故障维修所需零配件：专用水管接头+承重杆 |  | 无 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 水洗机 | 观察窗玻璃密封圈损坏，出料门不能打开，故障维修所需零配件；观察窗玻璃密封圈+出料门气缸 |  | GL-100 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 水洗机 | 气动电磁阀组老化，锈蚀，故障维修所需零配件：电磁阀组 |  | GL-100 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 水洗机 | 动电磁阀组老化，锈蚀故障维修所需零配件：电磁阀组 |  | GL-50 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 水洗机 | 排水阀气缸损坏故障维修所需零配件：排水阀气缸 |  | GL-50 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 水洗机 | 排水系统损坏，故障维修所需零配件：排水阀法兰+排水阀膜片 |  | GL-50 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 水洗机 | 液压减震杆损坏，故障维修所需零配件：高强度液压减表杆 |  | GL-50 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 水洗机 | 电磁阀损坏，故障维修所需零配件：电磁阀组 |  | GL-30 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 水洗机 | 内仓上开门卡死，急停开关损坏，故障维修所需零配件：气缸+急停开关 |  | GL-100 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 水洗机 | 水洗机刹车制动系统损坏故障维修所需零配件：刹车制动器 |  | GL-50 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 水洗机 | 主轴承故障，故障维修所需零配件：主轴承 |  | GL-50 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 水洗机 | 排水阀及气泵损坏故障维修所需零配件：排水阀气缸 |  | GL-50 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 水洗机 | 电磁阀损坏，故障维修所需零配件：电磁阀组 |  | GL-100 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 水洗机 | 变压电源损坏，故障维修所需零配件：变压电源 |  | GL-100 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 水洗机 | 三角皮带老化，漏水，开门传感器损坏，故障维修所需零配件：皮带+水管+传感器 |  | 无 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 超声清洗机 | 超声清洗机加热管损坏，故障维修所需零配件：加热管 |  | / |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 除颤仪 | 除颤仪电池损坏，故障维修所需零配件：电池 |  | D1 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 反渗透净水系统 | 纯水机水机机头，PP棉使用到期，故障维修所需零配件：纯水机机头+PP棉 |  | WR0-2000 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 空压机 | 空压机损坏需更换：空压机 |  | SP-502 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 空压机 | 空压机不工作，故障维修所需零配件：空压机连接管+皮带 |  | 无 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 空压机 | 机头磨损严重需更换，故障维修所需零配件：空压机机头 |  | 无 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 牙椅 | 蒸馏水瓶、脚踏板开关故障维修所需零配件：蒸馏水瓶+脚踏板开关+附件 |  | 无 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 清洗工作站 | 隔膜泵损坏，故障维修所需零配件：隔膜泵 |  | 无 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 清洗工作站 | 空压机油水分离器损坏，电磁阀损坏，故障维修所需零配件：油水分离器+电磁阀 |  | 无 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 清洗工作台 | 循环泵损坏导致不能出水，故障维修所需零配件：循环泵 |  | 清洗工作台 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 清洗工作台 | 水气管断裂，故障维修所需零配件：循水气管 |  | 清洗工作台 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 迈尔清洗工作站 | 控制板损坏，故障维修所需零配件：控制板 |  | 清洗台 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 四棍烫平机 | 导向带损坏，故障维修所需零配件：导向带 |  | / |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 烫平机 | 引布带使用性老化、断裂，故障维修所需零配件：引布带 |  | 烫平机 |  | 1 | 套（5卷） |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 烘干机 | 截止阀损坏，故障维修所需零配件：截止阀 |  | / |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 超声电导仪 | 显示屏幕没有画面，故障维修所需零配件：显示屏幕 |  | ZPRO |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 煎药机 | 电机齿轮损坏，故障维修所需零配件：电机齿轮 |  | 无 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 煎药机 | 打包打不满，故障维修所需零配件：滚轮 |  | LCK |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 煎药机 | 主板烧坏，故障维修所需零配件：主板 |  | QLK-2000 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 煎药机 | 主板损坏，故障维修所需零配件：主板 |  | LCK |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 煎药机 | 加热管，加热棒损坏，故障维修所需零配件：加热管+加热棒 |  | QLK-2000 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 煎药机 | 切割刀头故障，不能排液，故障维修所需零配件：排液管球阀+齿轮+刀片 |  | QLK-2000 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 煎药机 | 不能加热，故障维修所需零配件：加热盘 |  | QLK-2000 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 煎药机 | 喷药杆损坏，故障维修所需零配件：机身喷杆 |  | QLK-2000 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 煎药机 | 开不了机，故障维修所需零配件：内部电源板 |  | QLK-2000 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 呼叫器计时器 | 计时器 |  | 无 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 高温灭菌器安全阀 | 安全阀 |  | DN20 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 超声波清洗机 | 加热管损坏，故障维修所需零配件：加热管 |  | LK/C6J-50 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 超声波清洗机 | 超声清洗机超声震子损坏，密封圈老化严重，按键板破损，故障维修所需零配件：震子、控制面板、密封胶条 |  | LK/C6J-50 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 氧气瓶转接头 | 全铜氧气转接头 |  | 氧气转接头（含氧气管路、流量表） |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 灌注泵 | 灌注泵控制板及外壳损坏，故障维修所需零配件：灌注泵控制板及外壳 |  | 无 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 微波肿瘤热疗仪 | 微波肿瘤热疗仪测温线 |  | N-9001 |  | 1 | 根 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 中央监护系统 | 系统损坏、磁盘损坏，故障维修所需零配件：中央监护磁盘机 |  | 迈瑞 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 脉动真空灭菌器 | 脉动真空灭菌器开不了门，故障维修所需零配件：密封门胶条 |  | MAST-A |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 灭菌器发热器 | 加热管损坏，故障维修所需零配件：加热管 |  | 54KW改型B |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 滤芯使用到期，机油需更换，故障维修所需零配件：滤芯、机油 |  | PS-100X |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 蒸汽发生器 | 密封圈和高温电磁阀损坏，故障维修所需零配件：密封圈，控制阀 |  | CLeun-q |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 老肯过氧化氢低温等离子灭菌器 | 门推杆损坏，故障维修所需零配件：门推杆 |  | LK/MJQ-100 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 新华牌过氧化氢低温等离子灭菌器 | 漏气，故障维修所需零配件：密封套件 |  | PS-100X |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 老肯过氧化氢低温等离子灭菌器 | 真空电磁阀损坏，故障维修所需零配件：真空电磁阀 |  | LK/MJQ-100 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 新华牌过氧化氢低温等离子灭菌器 | 真空泵损坏，故障维修所需零配件：真空泵 |  | PS-100X |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 奥林巴斯腹腔镜 | 缺少生理盐水电缆线，故障维修所需零配件：生理盐水电缆线 |  | WA00014A |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 奥林巴斯导光束 | 导光束损坏，故障维修所需零配件：导光束 |  | WA003310A |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 奥林巴斯摄像头 | 摄像头卡扣损坏，故障维修所需零配件：摄像头卡扣 |  | CH-S190-XZ-E |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 移动式手术X射线机（小C） | 限束器主板损坏，故障维修所需零配件：限束器主板 |  | PLX112C |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 奥林巴斯腹腔镜高频电刀 | 脚踏开关损坏，故障维修所需零配件：脚踏开关 |  | WB50402W |  | 1 | 个 |  | 不是原装 |  |  |  |
| 81 |  | 医用钬激光治疗机 | 脚踏开关损坏，故障维修所需零配件： |  | PHL-I-E |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 自体血液回收机 | 驱动器损坏，故障维修所需零配件：驱动器 |  | BW-8100A |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 高压注射器 | 外壳破损，故障维修所需零配件：整体外壳 |  | Zcnith-H15 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 氧气压力报警器 | 氧气压力传感器损坏，故障维修所需零配件：氧气压力传感器 |  | BJX-1 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 超声乳化手柄 | 换晶体及手柄线 |  | COMPACT |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 美敦力动力系统 | 绝缘体、线缆、零部件 |  | XPS Nexus |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 立式高压灭菌锅 | 电热管，液位传感器，温度探针，包括排气，排水管，道故障，故障维修所需零配件：热管，液位传感器，温度探针，包括排气，排水管道 |  | LS75HJ型 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 立式高压灭菌锅 | 加热管、水位计、内筒损坏，故障维修所需零配件：加热管、水位计、内筒 |  | LS-100HG型 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 钬激光光纤(细） | 光纤（细） |  | DHF-F-200 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | 钬激光光纤（中） | 光纤（中） |  | DHF-365 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | 钬激光光纤（粗） | 光纤（粗） |  | DHL-1-E |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | 超纯水机 | 使用到期，需更换：精混树脂、PP滤芯， |  | LDML-D-300 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | 多导电生理仪分屏显示器 | 显示屏 |  | VS5843 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | 体外冲击波碎石机 | 电磁盘，电容箱，透镜 |  | HK.ESWL-109 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | 强脉冲激光治疗仪 | 操作手柄 |  | IPL-JLT-A |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | 血球分析仪 | 压力泵、电磁阀 |  | XS-500ix |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 98 |  | 耳声听阻抗测量仪 | 对侧耳机线 |  | Zodiac901 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | 光学相干断厚扫描仪 | 硬盘、系统 |  | iVue100 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 泌尿电切镜摄像系统 | CCD损坏 |  | OTV-S7 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 电脑角膜验光仪 | 快门组件并调试 |  | KR-1 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 生物安全柜 | 高效过滤器上下各一套 |  | HR30-11A2 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 肺功能仪 | 传感器 |  | / |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 电切镜 | 电凝连接线 |  | Wa00013a wa00014a |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 爱尔博电刀 | 主机更换配件 |  | V10300S |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 106 |  | 医用煮沸槽 | 传感器 |  | ZF-800A |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 107 |  | 非接触式眼压计 | 气泵组件、喷嘴组件损坏，故障维修所需零配件：气泵组件、喷嘴组件 |  | CT-80A |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | 洗胃机 | 电源模块损坏，故障维修所需零配件：电源模块 |  | SC-IA |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | 测漏仪 | 测漏仪 |  | WA23080A |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | 角膜内皮显微镜 | 视频信号采集卡、校准对焦镜头 |  | NSP-9900II |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 120 |  | 微波肿瘤热疗仪 | 固态源一套 |  | N-9001 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 121 |  | 奥林巴斯腹腔镜高频电刀 | 脚踏开关损坏，故障维修所需零配件：脚踏开关 |  | WB50402W |  | 1 | 个 |  | 原装脚踏 |  |  |  |
| 122 |  | 水洗机 | 变频器 |  | GL-30 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | 水洗机 | 变频器 |  | GL-100 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 124 |  | 水洗机 | 储气罐 |  | 0.3 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |

| ★包五：医用气体系统维修维保服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 维保类型 | 备注 |
| 1 | 医用中心吸引系统维保、维修服务 | 技术保 |  |
| 2 | 医用压缩空气系统维保、维修服务 | 技术保 |  |
| 3 | 医用供氧系统维保、维修服务 | 技术保 |  |
| 4 | 病区管路、阀门、各终端等设施 | 技术保 |  |

- 一、设备清单

- 附件1：常规维保明细（保障医气系统的日常运行）

| 序号 | 名称 | 日常维护保养 |  | 深度保养 | 日常维护保养清单 （确保医气系统处于正常运行状态） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 巡检频次（月/次） | 数量（次） | 保养频次 次/年 |  |  |
| 1 | 医用供氧系统 | 1 | 12 | 1 | 每日查看检查液氧罐周围是否存在消防安全，调压设备是否正常，汽化器是否泄漏等，氧气输出压力是否达到临床使用要求，管道与设备连接处是否松动、漏气 | 徐家渡液氧站、老区供氧站、氧气汇流排、二氧化碳供应站及以上相关管路、线路 |
| 2 | 医用中心吸引系统 | 1 | 12 | 2 | 中心吸引机组电机，真空泵有无异响，是否正常工作，是否漏水，排水管道是否畅通，检查进水电磁阀是否开闭正常等；控制柜是否正常工作，细菌过滤器更换、水箱清洗、泵体杂质去除等深度保养项目 | 含负压机房、设备带及以上相关管路、线路(深度保养报价及明细详见附件2） |
| 3 | 医用压缩空气系统 | 1 | 12 | 1 | 检查压缩机组、干燥机运行是否正常，检查控制柜是否有电器老化线路有无松动，仪表有无失效过期等。定期更换空压机润滑液、空压机油滤、空压机油分芯、空压机空滤等深度保养耗材 | 含空压机房及相关管路、线路（深度保养报价及明细详见附件3） |
| 4 | 洁净手术部：二氧化碳、笑气系统 | 1 | 12 | 1 | 检查汇流排是否有漏气现象，高压软管是否老化，耐压强度够不够，需要更换的进行更换，减压器是否工作正常，有无增减压现象，安全阀、电磁阀是否开闭正常、是否效验；过滤器是否有堵塞，截止阀是否有漏气、闭合不严等功能情况 | 徐家渡液氧站、老区笑气汇流排、二氧化碳供应站及以上相关管路、线路 |
| 5 | 病区管路、阀门、各终端等设施 | 1 | 12 | / | / | 包含但不限于病区各楼层管路、楼层总阀门、二级减压装置、流量仪、压力监视报警、气体终端 |

- 二、服务要求

- 1、医用供氧系统维保服务技术要求：

1、用查漏剂查漏，检查汇流排是否有漏气现象，高压软管是否老化，耐压强度够不够，需要更换的进行更换。

2、检查液氧罐周围是否存在消防安全，调压设备是否正常，汽化器是否泄漏等，氧气输出压力是否达到临床使用要求，管道与设备连接处是否松动、漏气；有漏气的予以立即处置。

3、检查液氧罐安全阀是否年检？是否正常工作；如有异常的及时处置恢复正常使用。并按照不同设施检定检测要求定期效验。

4、检查减压器是否工作正常，有无增减压现象，安全阀、 电磁阀是否开闭正常、是否校验。

5、过滤器是否有堵塞，截止阀是否有漏气、闭合不严；如有上述情况，及时处置恢复到正常使用状态。

6、检查压力报警器是否正常工作，检查压力仪表是否精确，是否年检、校准及更换；

7、用查漏剂全面查漏，需要维修的进行维修，需要更换的进行更换。

2、病区相关设施设备

2.1检查各路管道上焊接口、阀门有无漏气及松动现象，焊接点有无松动氧化，用查漏剂逐点进行查漏， 阀门松动进行修理，如需更换就进行更换，焊点氧化松动要二次焊接并做防锈处理。

2.2检查二级减压箱有无漏气现象，肥皂水查漏，检查减压器有无增减压现象，安全阀是否开闭正常， 截止阀是否开闭正常，有无漏气，用查漏剂全面查漏，发现问题维修处理，需要更换进行更换。

2.3检查氧气流量计是否正常计量，电源插座供电是否正常，传感器是否堵塞，连接处是否漏气。

2.4检查病房维修阀、氧气终端、负压终端、压缩空气终端、二氧化碳终端、氮气终端、废气排放终端 开闭是否正常，用查漏剂查有无漏气现象，终端内弹簧是否疲劳，密封垫是否老化，出现问题进行维修或更换。

2.5检查铝合金设备带、装饰罩是否脱落、松动、破损、丢失，出现问题进行维修或更换。

2.6 保证液氧站内所有压力表、安全阀、各种报警装置及液氧罐等需要做定期效验或检测的设施设备在有效期内。

3、 医用中心吸引系统

3.1、检查负压机房内真空泵有无异响，是否正常工作，是否漏水，排水管道是否畅通，检查进水电磁阀是否开闭正常。

3.2、检查负压控制柜是否正常工作，控制柜内电控元件有无老化、线路有无松动现象；

3.3、检查负压吸引机房管路阀门、电磁阀是否开闭自如，有无泄漏；焊接处是否生锈，法兰垫有无老化。

3.4、检查负压罐及排污罐有无积水，如出现以上问题进行维修和处理，需要更换进行更换。

3.5、检查水箱是否损坏生锈，有无渗水情况。

3.6、保证负压机房内所有压力表、安全阀、各种报警装置及负压罐等需要做定期效验或检测的设施设备在有效期内。

4、医用压缩空气系统

4.1、检查压缩空气机房内压缩机组有无异响，空气压力是否达到临床使用要求，是否漏气、漏油，如有异常的及时处置恢复到正常使用状态。

4.2、检查控制柜是否正常工作，控制柜内电控元件有无老化、线路有无松动现象。

4.3、检查空压机工作时间是否超过保养期限，保养报警系统是否正常提示。

4.4、干燥机是否运行正常，常备的空气滤芯、油滤芯、空压油是否有库存，以上问题能维修解决的维修解决， 需要更换的进行更换。

4.5、检查压缩空气中心站管路阀门是否开闭自如，有无泄漏；焊接处是否生锈，法兰垫有无老化，检查空气储罐有无积水，如出现以上问题进行维修和处理，需要更换进行更换。

4.6、保证空压机房内所有压力表、安全阀、各种报警装置等需要做定期效验或检测的设施设备在有效期内。

- 三、维保服务要求

- 1、★提供本包设备不限次数的人工技术保服务，人工技术服务包含设备易损配件（备注：特指非一次性耗材），配件单价在100元以下的由中标公司自行承担。（单独提供承诺函并加盖供应商公章）

- 2.按照制定的维保服务内容实施定期巡检、维护保养及零配件更换，并出具一式两份巡检、维保记录存档备查。

- 3、培训院方人员，并能达到每周安全巡检各区域、发现问题的专业合格水平。必要时接受电话或视频处置、咨询等专业问题。

- 4、有完善的应急处置预案，保持电话通畅，必要时提供备用咨询电话，以备解决院方可能出现的应急问题。

- 5、制定完善的维保服务计划，能及时响应医院提出的维修维保服务需求，定期安排到院维保；如有需要到场处置的问题，应在1小时内到达现场提出解决方案并于24小时内解决问题，如遇紧急消防、安全相关情况，需半小时到场或远程视频协助解决问题。

- ★考核表

- 1、服务期限：三年，合同一年一签，考核合格后续签下一年度合同。连续两个月考核不合格的按总成交金额90%支付服务费用，考核3个月不合格的医院有权取消合同，服务商不得有异议。

2、考核表：

| 序号 | 具 体 考 核 内 容 | 分数 | 扣分标准 | 扣分 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签订合同后1个月内提供设备全年维保计划及实施方案，未按时提供的扣10分 | 10分 | 未提供扣10分 |  |  |
| 2 | 每两个月巡检定期保质保量完成并上交巡检记录，未定期完成的。 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 3 | 工作日或节假日值班通讯工具未保持畅通，未及时回复报修或及时到场处理的（微信或电话回复超过30分钟） | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 4 | 科室紧急维修未能及时处理，严重影响科室医疗或造成科室负责人投诉的 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 5 | 因维修维保业务不精，导致医疗设备损坏的（视情况按规定赔偿） | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 6 | - 按原厂设备维保标准要求，开展年度保养相关工作并按时提交保养记录。保养时间以年度末最后12月20号为准。 | 10分 | 查见一次扣10分 |  |  |
| 7 | 报修群及时回复并及时远程视频处理，必要时到现场处理。回复不超过30分钟，如需到现场时间以2小时为准。未及时到场或未做有效沟通的。 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 8 | 维修工程师违反消防安全、生产安全操作的行为，情节严重的退回维保公司 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 9 | 需要寄回原厂（第三方）维修处理的医疗设备，未跟科室相关人员（或护士长）确认故障设备状态，或维修周期比较长的未跟科室管理人员沟通好维修周期或未备好备用设备器械 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 10 | 节假日未做好排班工作安排，影响临床一线工作的 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 合计 | 得分： |  |  |  |  |

- 四、常规易损配件供应清单报价

| 医疗设备配件明细（包五） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数 量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 汇流排减压器 | 氧气 | 1 | 套 |  |
| 2 | 汇流排减压器 | 笑气 | 1 | 套 |  |
| 3 | 汇流排减压器 | 二氧化碳气 | 1 | 套 | 带加热功能 |
| 4 | 负压吸引控制柜 | 全自动带远程 | 1 | 台 |  |
| 5 | 真空阻液阀 | 不锈钢 | 1 | 套 |  |
| 6 | 电接点压力表 | 普通 | 1 | 个 |  |
| 7 | 真空负压表 | 普通100表面 | 1 | 个 |  |
| 8 | 压力表 | 普通100表面 | 1 | 个 |  |
| 9 | 压缩空气机组控制柜 | 全自动带远程 | 1 | 台 |  |
| 10 | 安全阀 | 储气罐专用 | 1 | 个 |  |
| 11 | 氧气终端 | 国标 | 1 | 套 |  |
| 12 | 氧气终端 | 德标 | 1 | 套 |  |
| 13 | 空气终端 | 国标 | 1 | 套 |  |
| 14 | 空气终端 | 德标 | 1 | 套 |  |
| 15 | 负压吸引终端 | 国标 | 1 | 套 |  |
| 16 | 负压吸引终端 | 德标 | 1 | 套 |  |
| 17 | 减压器 | 二级减压箱专用 | 1 | 台 | 二级减压箱专用 |
| 18 | 氧气流量仪 | 300型 | 1 | 台 |  |
| 19 | 压力监视报警器 | 二气 | 1 | 台 |  |
| 20 | 压力监视报警器 | 三气 | 1 | 台 |  |
| 21 | 输液轨道 | U型 | 1 | 副 |  |
| 22 | 输液吊杆 | / | 1 | 根 |  |
| 23 | 隔帘轨 | / | 1 | 副 |  |
| 24 | 高压金属软管 | ≥80cm/G5/8 | 1 | 根 | 各汇流排 |

| ★包六：CT维保服务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 型号 | 维保类型 | 备注 |
| 1 | 16排CT维保服务 | 飞利浦 BriIIiance16CT | 整机全保 |  |
| 2 | 64排CT维保服务 | 飞利浦Ingenuity Core 128 | 整机全保 |  |

- 一、服务要求

- 1、相关人员入驻医院后，设备进行日常维修保障工作。实行 7*24小时服务热线，在线响应客户需求，接到报修后即刻响应，30分钟响应，1小时到场 ，周末及国家法定节假日 2 小时内到场。如遇到特殊故障，专业工程师正常情况 24 小时内到达医院现场；更换配件48小时到场 ；

★2、供应商应有固定配件库（或常用备件库）和售后服务机构，保证配件供应及时;如需更换球管，应保证及时更换不影响临床使用，如因更换不及时影响临床业务工作按照服务要求第三条执行，不接受兼容球管。

★3、保障服务设备每年开机率不低于95%（按365天计算，非供应商原因除外），每超出一天，按扣除维保费用相应天数，同时按该台设备每月收入计算的日均收入赔偿医院，（即：超出天数*该设备日均收入=签约维保公司接受扣除费用金额）

4、在保修协议期内对参保设备提供不限次维修服务，提供设备的安全检查和运行状态检查，并提供当年的系统状态报告。

5、根据服务设备使用情况，编制医疗设备的维护保养执行计划，确定维护保

养的具体内容、周期并制定相应计划与流程，根据计划实施维护保养并做好相应

记录，提供保养、巡检总结报告及维修报告，并将总结及报告交医学装备部和使

用科室存档。

6、维保公司维修过程中必须保证所保设备所有配件、设施的安全性，不能使

故障范围扩大或造成不可挽回的损失。

7、机房环境检查，排查环境对设备运行的不良影响；设备软硬件全面检查诊断（球管校正、平板校正等），作出对应的养护和清洁；系统故障日志的分析，排除故障隐患；设备整体的性能分析、评估、优化，提供预防性维护的建议，维保服务期内，每年提供一次专业的质控检测及按照放射类设备检测，周期要求进行辐射检测，并向采购人提供检测报告，可满足使用科室随时观测设备使用环境安全；（单独提供承诺函并加盖供应商公章）

8、维保服务期内，按照三级医院管理要求建立医用设备管理档案建，配合采

购人完成相关部门的检查及强制检定。

- 9、一年提供 4 次保养（每季度一次），巡检（每月一次），按照季度保养执行 ；每年度维保计划（签订合同后首月15号前提交电子、纸质版），每月的巡检记录（完成后10日内，提交电子、纸质版），每季度维保记录（完成后15日内提交电子版、纸质版），需提供设备维修报告，检测报告，一式三份，临床、设备管理部门、乙方各一份。做好每台设备的维修记录。

- ★二、考核表

- 1、服务期限：三年，合同一年一签，考核合格后续签下一年度合同。连续两个月考核不合格的按总成交金额90%支付服务费用，考核3个月不合格的医院有权取消合同，服务商不得有异议。

2、考核表：

| 序号 | 具 体 考 核 内 容 | 分数 | 扣分标准 | 扣分 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签订合同后1个月内提供设备全年维保计划及实施方案，未按时提供的扣10分 | 10分 | 未提供扣10分 |  |  |
| 2 | 每两个月巡检定期保质保量完成并上交巡检记录，未定期完成的。 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 3 | 工作日或节假日值班通讯工具未保持畅通，未及时回复报修或及时到场处理的（微信或电话回复超过30分钟） | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 4 | 科室紧急维修未能及时处理，严重影响科室医疗或造成科室负责人投诉的 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 5 | 因维修维保业务不精，导致医疗设备损坏的（视情况按规定赔偿） | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 6 | - 按原厂设备维保标准要求，开展年度保养相关工作并按时提交保养记录。保养时间以年度末最后12月20号为准。 | 10分 | 查见一次扣10分 |  |  |
| 7 | 报修群及时回复并及时远程视频处理，必要时到现场处理。回复不超过30分钟，如需到现场时间以2小时为准。未及时到场或未做有效沟通的。 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 8 | 维修工程师违反消防安全、生产安全操作的行为，情节严重的退回维保公司 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 9 | 需要寄回原厂（第三方）维修处理的医疗设备，未跟科室相关人员（或护士长）确认故障设备状态，或维修周期比较长的未跟科室管理人员沟通好维修周期或未备好备用设备器械 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 10 | 节假日未做好排班工作安排，影响临床一线工作的 | 10分 | 查见一次扣2分 |  |  |
| 合计 | 得分： |  |  |  |  |

# 附件2：报价格式

| 包一：血液透析设备整机维保服务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 总价小写（万元/年） |
| 1 | 血液透析设备整机维保服务 |  |
| 总价（大写）： 万元 |  |  |

| 包二：层流设备维修维保服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 间数 | 总价小写（万元/年） |
| 1 | 手术室层流 | 7+1（备用） |  |
| 2 | 供应室 | 1 |  |
| 3 | ICU | 1 |  |
| 4 | PCR 实验室 | 1 |  |
| 5 | 肿瘤科 | 1 |  |
| 6 | 洗浆房 | 1 |  |
| 总价大写（万元）： ；总价小写（万元）： |  |  |  |

| 常规易损件配件明细（包二） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单项报价（元） |
| 1 | 电动机 | 380V、5.5KW |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 电动机 | 380V、7.5KW |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 蒸发器盘管 | 60kw |  | 台 | 1 |  |
| 4 | CPU | CPU124XPE(带网口)含程序。 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 模拟量扩展模块 | EM132,模拟量输出模块，4点输出，含程序。 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 温湿度传感器 | E+E-EE160 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 变频器 | 7.5KW |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 控制面板电路板 | 电话电路板 |  | 块 | 1 |  |
| 9 | 控制面板电路板 | 控制电路板 |  | 块 | 1 |  |
| 10 | 控制面板电路板 | 空调电路板 |  | 块 | 1 |  |
| 11 | 控制面板电路板 | 医用气体监测电路板 |  | 块 | 1 |  |
| 12 | 控制面板电路板 | 时间电路板 |  | 块 | 1 |  |
| 13 | 四通阀及辅料 | / |  | 套 | 1 |  |
| 14 | 膨胀阀及辅料 | PCNO81964 |  | 套 | 1 |  |
| 15 | 压缩机 | 13P |  | 台 | 1 |  |
| 16 | 散热风扇直流电机 | YLS130-1200W-8P |  | 台 | 1 |  |
| 17 | 换热器 | / |  | 台 | 1 |  |
| 18 | 增压水泵 | 5.5KW |  | 台 | 1 |  |
| 19 | 比例电动二通阀 | 0-12V、40# |  | 套 | 1 |  |
| 20 | 比例电动二通阀执行 器 | 0-12V |  | 套 | 1 |  |
| 21 | 电子除垢仪 | / |  | 台 | 1 |  |
| 22 | 加湿桶 | 8Kg |  | 套 | 1 |  |
| 23 | 加湿桶 | 25Kg |  | 套 | 1 |  |
| 24 | 加湿桶 | 45Kg |  | 套 | 1 |  |
| 总价大写（万元）： ；总价小写（万元）： |  |  |  |  |  |  |

| 包三：影像、镜子、呼吸麻醉类设备维修维保服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 类别 | 总价小写（万元/年） |
| 1 | 影像、镜子、呼吸麻醉类设备维修维保服务 | 影像设备维修、维保服务 |  |
|  |  | 超声类设备维保、维修服务 |  |
|  |  | 呼吸麻醉类设备维保、维修服务 |  |
|  |  | 镜子类设备维保、维修服务 |  |
| 总价大写（万元）： ；总价小写（万元）： |  |  |  |

| 医疗设备配件明细（包三） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单项报价（元） | 备注 |
| 1 | 德尔格呼吸机 | 氧电池（每个机器2个） | Savina | 1 | 个 |  | 三年有效期 |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗性材料 |
| 2 | 德尔格呼吸机 | 流量传感器 | Savjna | 1 | 盒 |  | 一盒五个 |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗性材料 |
| 3 | 德尔格呼吸机 | 呼出阀 | Savina | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 德尔格麻醉机 | 麻醉机蓄电池 | Fabius | 1 | 个 |  | 消耗性材料 |
| 5 | 德尔格麻醉机 | 流量传感器 | Fabius | 1 | 个 |  | 消耗性材料 |
| 6 | 科曼 | 呼吸机管道 | V8 | 1 | 个 |  | 消耗性材料 |
| 7 | 迈瑞呼吸机 | 蓄电池 | SV300 | 1 | 个 |  | 消耗性材料 |
| 8 | 迈瑞呼吸机 | 呼气阀 | SV300 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 迈瑞呼吸机 | 安全阀 | SV300 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 迈瑞呼吸机 | 呼吸机管道 | SV650 | 1 | 个 |  | 消耗性材料 |
| 11 | 彩超850 | 探头接口电路板 | C9-4V | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 彩超HD15 | 晶体 | L12-5 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 彩超 | 主板维修 | ClearVue850 | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 彩超 | 电源维修 | ClearVue850 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 彩超 | 轨迹球 | ClearVue850 | 1 | 个 |  |  |
| 16 | 彩超 | 钱盘 | ClearVue850 | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 普爱DR配件 | 球管 | PLX8000C | 1 | 个 |  |  |
| 18 | 普爱DR配件 | 高压油箱 | PLX8000C | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 普爱DR配件 | 探测 器 | PLX8000C | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 普爱C臂配件 | 限束器主板 | PLX 71000A | 1 | 个 |  |  |
| 21 | 普爱C臂配件 | 球管 | PLX 71000A | 1 | 个 |  |  |
| 22 | 普爱C臂配件 | 球管 | PLX112C | 1 | 个 |  |  |
| 23 | 普爱C臂配件 | 影增 | PLX112C | 1 | 个 |  |  |
| 24 | GE悬吊DR | 球管 | XR642 | 1 | 个 |  |  |
| 25 | GE悬吊DR | 高压油箱 | XR642 | 1 | 个 |  |  |
| 26 | GE悬吊DR | 探测器 | XR642 | 1 | 个 |  |  |
| 27 | 钼靶机 | 高压包 | Mega600A | 1 | 个 |  |  |
| 28 | 钼靶机 | 球管 | Mega600A | 1 | 个 |  |  |
| 29 | 钼靶机 | 探测器 | Mega600A | 1 | 个 |  |  |
| 30 | 胃肠机 | 高压油箱 | PLD9000A | 1 | 个 |  |  |
| 31 | 胃肠机 | 球管 | PLD9000A | 1 | 个 |  |  |
| 32 | 胃肠机 | 探测器 | PLD9000A | 1 | 个 |  |  |
| 总价大写（万元）： ；总价小写（万元）： |  |  |  |  |  |  |  |

| 包四：常规类等设备维修维保服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 类别 | 总价小写（万元/年） |
| 1 | 常规类等设备维修维保服务 | 常规类设备维修、维保服务 |  |
|  |  | 消毒供应设备维修、维保服务 |  |
|  |  | 生命急救类设备维修、维保服务 |  |
|  |  | 康复、消毒类设备维修、维保服务 |  |
|  |  | 病床类及其他设备维修、维保服务 |  |
| 总价大写（万元）： ；总价小写（万元）： |  |  |  |

| 医疗设备配件明细（包四） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单项报价（元） | 备注 |
| 1 | 水洗机 | 开机故障维修所需零配件；小电动机+钢丝管+液压杆 | GL-100 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 水洗机 | 皮带断裂，钢丝管断裂故障维修所需零配件：皮带+钢丝管 | GL-50 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 水洗机 | 水管接头损坏，承重杆卡死故障维修所需零配件：专用水管接头+承重杆 | 无 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 水洗机 | 观察窗玻璃密封圈损坏，出料门不能打开，故障维修所需零配件；观察窗玻璃密封圈+出料门气缸 | GL-100 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 水洗机 | 气动电磁阀组老化，锈蚀，故障维修所需零配件：电磁阀组 | GL-100 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 水洗机 | 动电磁阀组老化，锈蚀故障维修所需零配件：电磁阀组 | GL-50 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 水洗机 | 排水阀气缸损坏故障维修所需零配件：排水阀气缸 | GL-50 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 水洗机 | 排水系统损坏，故障维修所需零配件：排水阀法兰+排水阀膜片 | GL-50 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 水洗机 | 液压减震杆损坏，故障维修所需零配件：高强度液压减表杆 | GL-50 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 水洗机 | 电磁阀损坏，故障维修所需零配件：电磁阀组 | GL-30 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 水洗机 | 内仓上开门卡死，急停开关损坏，故障维修所需零配件：气缸+急停开关 | GL-100 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 水洗机 | 水洗机刹车制动系统损坏故障维修所需零配件：刹车制动器 | GL-50 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 水洗机 | 主轴承故障，故障维修所需零配件：主轴承 | GL-50 | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 水洗机 | 排水阀及气泵损坏故障维修所需零配件：排水阀气缸 | GL-50 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 水洗机 | 电磁阀损坏，故障维修所需零配件：电磁阀组 | GL-100 | 1 | 个 |  |  |
| 16 | 水洗机 | 变压电源损坏，故障维修所需零配件：变压电源 | GL-100 | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 水洗机 | 三角皮带老化，漏水，开门传感器损坏，故障维修所需零配件：皮带+水管+传感器 | 无 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 超声清洗机 | 超声清洗机加热管损坏，故障维修所需零配件：加热管 | / | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 除颤仪 | 除颤仪电池损坏，故障维修所需零配件：电池 | D1 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 反渗透净水系统 | 纯水机水机机头，PP棉使用到期，故障维修所需零配件：纯水机机头+PP棉 | WR0-2000 | 1 | 套 |  |  |
| 23 | 空压机 | 空压机损坏需更换：空压机 | SP-502 | 1 | 台 |  |  |
| 24 | 空压机 | 空压机不工作，故障维修所需零配件：空压机连接管+皮带 | 无 | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 空压机 | 机头磨损严重需更换，故障维修所需零配件：空压机机头 | 无 | 1 | 套 |  |  |
| 26 | 牙椅 | 蒸馏水瓶、脚踏板开关故障维修所需零配件：蒸馏水瓶+脚踏板开关+附件 | 无 | 1 | 套 |  |  |
| 27 | 清洗工作站 | 隔膜泵损坏，故障维修所需零配件：隔膜泵 | 无 | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 清洗工作站 | 空压机油水分离器损坏，电磁阀损坏，故障维修所需零配件：油水分离器+电磁阀 | 无 | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 清洗工作台 | 循环泵损坏导致不能出水，故障维修所需零配件：循环泵 | 清洗工作台 | 1 | 个 |  |  |
| 30 | 清洗工作台 | 水气管断裂，故障维修所需零配件：循水气管 | 清洗工作台 | 1 | 个 |  |  |
| 31 | 迈尔清洗工作站 | 控制板损坏，故障维修所需零配件：控制板 | 清洗台 | 1 | 个 |  |  |
| 32 | 四棍烫平机 | 导向带损坏，故障维修所需零配件：导向带 | / | 1 | 套 |  |  |
| 33 | 烫平机 | 引布带使用性老化、断裂，故障维修所需零配件：引布带 | 烫平机 | 1 | 套（5卷） |  |  |
| 34 | 烘干机 | 截止阀损坏，故障维修所需零配件：截止阀 | / | 1 | 个 |  |  |
| 35 | 超声电导仪 | 显示屏幕没有画面，故障维修所需零配件：显示屏幕 | ZPRO | 1 | 个 |  |  |
| 36 | 煎药机 | 电机齿轮损坏，故障维修所需零配件：电机齿轮 | 无 | 1 | 个 |  |  |
| 37 | 煎药机 | 打包打不满，故障维修所需零配件：滚轮 | LCK | 1 | 套 |  |  |
| 38 | 煎药机 | 主板烧坏，故障维修所需零配件：主板 | QLK-2000 | 1 | 个 |  |  |
| 39 | 煎药机 | 主板损坏，故障维修所需零配件：主板 | LCK | 1 | 个 |  |  |
| 40 | 煎药机 | 加热管，加热棒损坏，故障维修所需零配件：加热管+加热棒 | QLK-2000 | 1 | 套 |  |  |
| 41 | 煎药机 | 切割刀头故障，不能排液，故障维修所需零配件：排液管球阀+齿轮+刀片 | QLK-2000 | 1 | 个 |  |  |
| 42 | 煎药机 | 不能加热，故障维修所需零配件：加热盘 | QLK-2000 | 1 | 个 |  |  |
| 43 | 煎药机 | 喷药杆损坏，故障维修所需零配件：机身喷杆 | QLK-2000 | 1 | 个 |  |  |
| 44 | 煎药机 | 开不了机，故障维修所需零配件：内部电源板 | QLK-2000 | 1 | 个 |  |  |
| 46 | 呼叫器计时器 | 计时器 | 无 | 1 | 个 |  |  |
| 47 | 高温灭菌器安全阀 | 安全阀 | DN20 | 1 | 个 |  |  |
| 49 | 超声波清洗机 | 加热管损坏，故障维修所需零配件：加热管 | LK/C6J-50 | 1 | 个 |  |  |
| 50 | 超声波清洗机 | 超声清洗机超声震子损坏，密封圈老化严重，按键板破损，故障维修所需零配件：震子、控制面板、密封胶条 | LK/C6J-50 | 1 | 套 |  |  |
| 51 | 氧气瓶转接头 | 全铜氧气转接头 | 氧气转接头（含氧气管路、流量表） | 1 | 套 |  |  |
| 52 | 灌注泵 | 灌注泵控制板及外壳损坏，故障维修所需零配件：灌注泵控制板及外壳 | 无 | 1 | 个 |  |  |
| 53 | 微波肿瘤热疗仪 | 微波肿瘤热疗仪测温线 | N-9001 | 1 | 根 |  |  |
| 56 | 中央监护系统 | 系统损坏、磁盘损坏，故障维修所需零配件：中央监护磁盘机 | 迈瑞 | 1 | 个 |  |  |
| 68 | 脉动真空灭菌器 | 脉动真空灭菌器开不了门，故障维修所需零配件：密封门胶条 | MAST-A | 1 | 个 |  |  |
| 69 | 灭菌器发热器 | 加热管损坏，故障维修所需零配件：加热管 | 54KW改型B | 2 | 个 |  |  |
| 70 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 滤芯使用到期，机油需更换，故障维修所需零配件：滤芯、机油 | PS-100X | 1 | 个 |  |  |
| 71 | 蒸汽发生器 | 密封圈和高温电磁阀损坏，故障维修所需零配件：密封圈，控制阀 | CLeun-q | 1 | 个 |  |  |
| 72 | 老肯过氧化氢低温等离子灭菌器 | 门推杆损坏，故障维修所需零配件：门推杆 | LK/MJQ-100 | 1 | 个 |  |  |
| 73 | 新华牌过氧化氢低温等离子灭菌器 | 漏气，故障维修所需零配件：密封套件 | PS-100X | 1 | 套 |  |  |
| 74 | 老肯过氧化氢低温等离子灭菌器 | 真空电磁阀损坏，故障维修所需零配件：真空电磁阀 | LK/MJQ-100 | 1 | 个 |  |  |
| 75 | 新华牌过氧化氢低温等离子灭菌器 | 真空泵损坏，故障维修所需零配件：真空泵 | PS-100X | 1 | 个 |  |  |
| 76 | 奥林巴斯腹腔镜 | 缺少生理盐水电缆线，故障维修所需零配件：生理盐水电缆线 | WA00014A | 1 | 个 |  |  |
| 77 | 奥林巴斯导光束 | 导光束损坏，故障维修所需零配件：导光束 | WA003310A | 1 | 个 |  |  |
| 78 | 奥林巴斯摄像头 | 摄像头卡扣损坏，故障维修所需零配件：摄像头卡扣 | CH-S190-XZ-E | 1 | 个 |  |  |
| 79 | 移动式手术X射线机（小C） | 限束器主板损坏，故障维修所需零配件：限束器主板 | PLX112C | 1 | 个 |  |  |
| 80 | 奥林巴斯腹腔镜高频电刀 | 脚踏开关损坏，故障维修所需零配件：脚踏开关 | WB50402W | 1 | 个 |  | 不是原装 |
| 81 | 医用钬激光治疗机 | 脚踏开关损坏，故障维修所需零配件： | PHL-I-E | 1 | 个 |  |  |
| 82 | 自体血液回收机 | 驱动器损坏，故障维修所需零配件：驱动器 | BW-8100A | 1 | 个 |  |  |
| 83 | 高压注射器 | 外壳破损，故障维修所需零配件：整体外壳 | Zcnith-H15 | 1 | 个 |  |  |
| 84 | 氧气压力报警器 | 氧气压力传感器损坏，故障维修所需零配件：氧气压力传感器 | BJX-1 | 1 | 个 |  |  |
| 86 | 超声乳化手柄 | 换晶体及手柄线 | COMPACT | 1 | 个 |  |  |
| 87 | 美敦力动力系统 | 绝缘体、线缆、零部件 | XPS Nexus | 1 | 个 |  |  |
| 88 | 立式高压灭菌锅 | 电热管，液位传感器，温度探针，包括排气，排水管，道故障，故障维修所需零配件：热管，液位传感器，温度探针，包括排气，排水管道 | LS75HJ型 | 1 | 个 |  |  |
| 89 | 立式高压灭菌锅 | 加热管、水位计、内筒损坏，故障维修所需零配件：加热管、水位计、内筒 | LS-100HG型 | 1 | 个 |  |  |
| 90 | 钬激光光纤(细） | 光纤（细） | DHF-F-200 | 1 | 个 |  |  |
| 91 | 钬激光光纤（中） | 光纤（中） | DHF-365 | 1 | 个 |  |  |
| 92 | 钬激光光纤（粗） | 光纤（粗） | DHL-1-E | 1 | 个 |  |  |
| 93 | 超纯水机 | 使用到期，需更换：精混树脂、PP滤芯， | LDML-D-300 | 1 | 个 |  |  |
| 94 | 多导电生理仪分屏显示器 | 显示屏 | VS5843 | 1 | 个 |  |  |
| 95 | 体外冲击波碎石机 | 电磁盘，电容箱，透镜 | HK.ESWL-109 | 1 | 个 |  |  |
| 96 | 强脉冲激光治疗仪 | 操作手柄 | IPL-JLT-A | 1 | 个 |  |  |
| 97 | 血球分析仪 | 压力泵、电磁阀 | XS-500ix | 1 | 个 |  |  |
| 98 | 耳声听阻抗测量仪 | 对侧耳机线 | Zodiac901 | 1 | 个 |  |  |
| 99 | 光学相干断厚扫描仪 | 硬盘、系统 | iVue100 | 1 | 个 |  |  |
| 100 | 泌尿电切镜摄像系统 | CCD损坏 | OTV-S7 | 1 | 个 |  |  |
| 101 | 电脑角膜验光仪 | 快门组件并调试 | KR-1 | 1 | 个 |  |  |
| 102 | 生物安全柜 | 高效过滤器上下各一套 | HR30-11A2 | 1 | 个 |  |  |
| 103 | 肺功能仪 | 传感器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 104 | 电切镜 | 电凝连接线 | Wa00013a wa00014a | 1 | 个 |  |  |
| 105 | 爱尔博电刀 | 主机更换配件 | V10300S | 1 | 个 |  |  |
| 106 | 医用煮沸槽 | 传感器 | ZF-800A | 1 | 个 |  |  |
| 107 | 非接触式眼压计 | 气泵组件、喷嘴组件损坏，故障维修所需零配件：气泵组件、喷嘴组件 | CT-80A | 1 | 个 |  |  |
| 108 | 洗胃机 | 电源模块损坏，故障维修所需零配件：电源模块 | SC-IA | 1 | 个 |  |  |
| 109 | 测漏仪 | 测漏仪 | WA23080A | 1 | 个 |  |  |
| 110 | 角膜内皮显微镜 | 视频信号采集卡、校准对焦镜头 | NSP-9900II | 1 | 个 |  |  |
| 120 | 微波肿瘤热疗仪 | 固态源一套 | N-9001 | 1 | 套 |  |  |
| 121 | 奥林巴斯腹腔镜高频电刀 | 脚踏开关损坏，故障维修所需零配件：脚踏开关 | WB50402W | 1 | 个 |  | 原装脚踏 |
| 122 | 水洗机 | 变频器 | GL-30 | 1 | 套 |  |  |
| 123 | 水洗机 | 变频器 | GL-100 | 1 | 套 |  |  |
| 124 | 水洗机 | 储气罐 | 0.3 | 1 | 个 |  |  |
| 总价大写（万元）： ；总价小写（万元）： |  |  |  |  |  |  |  |

| 包五：医用气体系统维修维保服务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 总价小写（万元/年） |
| 1 | 医用气体系统维修维保服务 |  |
| 总价（大写）： 万元 |  |  |

| 医疗设备配件明细（包五） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数 量 | 单位 | 单项报价 （元） | 备注 |
| 1 | 汇流排减压器 | 氧气 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 汇流排减压器 | 笑气 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 汇流排减压器 | 二氧化碳气 | 1 | 套 |  | 带加热功能 |
| 4 | 负压吸引控制柜 | 全自动带远程 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 真空阻液阀 | 不锈钢 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 电接点压力表 | 普通 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 真空负压表 | 普通100表面 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 压力表 | 普通100表面 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 压缩空气机组控制柜 | 全自动带远程 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 安全阀 | 储气罐专用 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 氧气终端 | 国标 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 氧气终端 | 德标 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 空气终端 | 国标 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 空气终端 | 德标 | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 负压吸引终端 | 国标 | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 负压吸引终端 | 德标 | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 减压器 | 二级减压箱专用 | 1 | 台 |  | 二级减压箱专用 |
| 18 | 氧气流量仪 | 300型 | 1 | 台 |  |  |
| 19 | 压力监视报警器 | 二气 | 1 | 台 |  |  |
| 20 | 压力监视报警器 | 三气 | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 输液轨道 | U型 | 1 | 副 |  |  |
| 22 | 输液吊杆 | / | 1 | 根 |  |  |
| 23 | 隔帘轨 | / | 1 | 副 |  |  |
| 24 | 高压金属软管 | ≥80cm/G5/8 | 1 | 根 |  | 各汇流排 |
| 总价大写（万元）： ；总价小写（万元）： |  |  |  |  |  |  |

| 包六：CT维保服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 型号 | 总价小写（万元/年） |
| 1 | 16排CT维保服务 | 飞利浦 BriIIiance16CT |  |
| 2 | 64排CT维保服务 | 飞利浦Ingenuity Core 128 |  |
| 总价大写（万元）： ；总价小写（万元）： |  |  |  |

备注：报价表按分包整体报价不可修改原有报价表。报价合计总价在列表末汇总，报价单须单独密封。

## 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | 成都市新津区中医医院2026年医疗设备维修维保服务采购项目询预算价（包X） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）法人和授权委托人证明文件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。