成都市新津区中医医院

全自动化学发光免疫分析仪询预算价公示

- 各潜在供应商：

- 根据医院工作需要，医院拟采购1台全自动化学发光免疫分析仪，现将采购需求公告如下（详见附件1），各潜在供应商如对该项目有销售意向，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- 公司情况介绍：

- 公司相关业务情况、业绩简介；

- 2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

二、报名要求：

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、参与供应商应符合《政府采购法》第二十一条及第二十二条的相关资质要求。

4、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

三、本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

四、其他事项

1、公示期：3个工作日，2023年8月28日-2023年8月30日

2、报名资料接收时间：（2023年8月28日-2023年8月29日工作时间9：00-16：00；文件接收截止日期：2023年 8月30日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3

3、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号

4、报名联系人：潘老师、王老师028-82526150，项目咨询联系人：刘老师，13982111295

5、报名供应商可通过邮箱171650375@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求相关资质资料（盖公章）。

6、注：报价单需要独立装订一份。

- 附件1：

一、采购需求

（一）全自动化学发光免疫分析仪（一台）

★1、单机单个检测项目出结果时间：≤17min

★2、采用一次性TIP头加样及过滤薄膜技术，有效杜绝交叉污染，可直接倾倒入仪器，不用手工排列

3、进样方式：轨道进样，可连续进样。

4、有专用急诊通道

5、具备自动重测功能

6、试剂：试剂位≥24个，条码采用RFID识别技术，可随时监测试剂用量

★7、PIC线性范围：0.05 ～40 ug/mL

TAT线性范围：0.4～120 ng/ mL

TM线性范围：1.0-200 pg/ mL

tPAI-C线性范围：1.0～100 ng/ mL

8、反应杯：采用一次性反应杯，可直接倾倒入仪器，不用手工排列

9、混匀方式：非接触式混匀

10、清洗分离方式：脱磁清洗

★11、血栓分子标志物四项样本用量≤40ul，用量最少者优先考虑，方便满足重测、多项目检测等需求。

12、校准：2~6点定标，定标稳定期≥28天，复溶可使用三次

13、可开展血栓与止血分子标志物检测：TAT、PIC、TM、tPAI-C

二、产品售后要求

所有设备具备医疗器械产品相关资质如：生产经营许可证、备案凭证、合格证、注册证等，以及产品中文说明书。

本项目报价包含新设备的采购安装、调试；中标供应商必须同时满足国家或行业技术标准，以及医院实际使用需求。

3、所有产品质保期≧1年，质保期内无条件响应医院售后服务要求，响应时间≦1小时。如需到场解决的响应时间≦24小时。特殊故障情况由双方协商解决。如涉及质保期内需医院另行支付费用的易损件更换，供应商应单独列出。凡未列出需医院另行支付费用的易损件清单则默认为质保期内所有零配件故障免费故障。

- 附件2：报价模板

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总。

- 附件3：报名登记表

| *报名项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：王老师02882526150，邮箱171650375@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照副本复印件（3）经办人身份证复印件（加盖供应商公章，也可提供清晰照片）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章复印件一并递交。