成都市新津区中医医院

第二批医疗设备采购询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务发展需要，医院拟采购一批医疗设备（详见附件1），具体设备数量、性能要求、服务要求详见附件。现将采购需求公告如下，各潜在供应商如对该项目有销售意向，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- 公司情况介绍：

1、公司相关业务情况、业绩简介；拟销售产品性能、参数等彩页资料。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件，或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

二、报名要求：

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办。

2、报价资料需按照医院提供的模板格式，不得自行格式报价。供应商可以单独参与每个项目的报价或本次全部项目询价产品的报价。参与报价公司必须以项目为单位报价，需报齐每个项目内所含产品清单中所列全部产品单价及合计总价。部分产品报价或不按医院提供模板报价的视为无效报价。注：报价单需独立装订一份并密封。（附件2）

3、提供电子版报价资料和产品技术参数资料以便医院甄选使用（U盘密封递交，使用可以复制粘贴的文档格式，不得使用PDF版本）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备经营医疗设备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

三、本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

四、其他事项

1、报名资料接收时间：（2024年7月4日-2024年7月5日工作时间9:00-16:00；文件接收截止日期：2024年7月8日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号

3、报名联系人：潘老师、王老师028-82526150  项目咨询联系人：刘老师，13982111295

4、报名供应商可通过邮箱171650375@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

附件1：采购需求

项目名称一：成都市新津区中医医院3.0T磁共振采购项目

产品清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数 量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 3.0T磁共振 | - 1台 |

功能需求如下

1、磁场强度:3.0T

2、10cm Dsv::0.002 ppm(提供技术白皮书证明)

3、最大单轴梯度场强度:>60mT/m(非等效值、非有效值、非performance值)3、

4、射频发射总功率:>36kW4、

5、独立射频接收通道数:>645、

6、检查床上线圈接口总数:>6个，可支持同时使用

7、含头颈线圈/脊柱线圈/体部线圈/性线圈(大)/柔性线圈(小)，神经成像组件，血管成像组件

，心脏成像组件，乳腺成像组件，体部成像组件，肿瘤成像组件，骨关节成像组件，儿童组件

项目名称二：成都市新津区中医医院4k超高清医用内窥镜摄像系统采购项目

产品清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数 量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 4k超高清医用内窥镜摄像系统 | - 1套 |

功能需求如下

1、4K荧光内窥镜主机

1.1 4K超高清荧光摄像系统主机，具有3840*2160逐行扫描内镜成像性能。

1.2 主机至少支持3种4K超高清信号输出，输出端口包括3G-SDI*4、12G-SDI和HDMI；连接方式至少满足2种单根线缆连接，便于手术室信号切换和线缆管理。（提供省级以上医疗器械检验机构出具的检测报告）

1.3 支持四种显示模式：白光模式、荧光模式、融合模式和复合模式下的多画面显示，实现白光与荧光的快速切换与同屏显示。

1.4 荧光模式下能够能精准标定荧光区域，并且荧光阈值、融合强度100级手动可调，使白光和荧光融合自然，层次分明。

1.5 摄像系统白光最小照度≤0.1Lux，摄像系统荧光灵敏度≤0.076ug/ml，摄像系统荧光穿透深度≥10mm（提供检验机构出具的检测报告）。

1.6 色彩模式≥4种，具有双光谱智能光源联动功能。

1.7 主机原生自带4K（3840x2160分辨率）和全高清（1920x1080分辨率）两种图像刻录功能。

1.8 集成图文工作站功能，可以采集4K（3840x2160分辨率）和全高清（1920x1080分辨率）图片，连接打印机后，能够一键生成图像报告。

2、荧光摄像头

2.1 图像传感器CMOS芯片≤2个，确保荧光图像传输质量和融合画面的精准性

2.2 白光图像水平分辨率≥2300线，原始荧光图像水平分辨率≥1600线。摄像头重量≤202.2g，摄像头采用先进的结构工学设计，在25°恒温环境下，平均温升≤4.24°，最大温升≤6.7°（提供省级以上医疗器械检验机构出具的检测报告）

3、荧光光源

3.1 采用双光源设计，光源类型为LED+近红外激光，激光部分的峰值波长为785±5nm，能够输出白光和荧光光源。（提供省级以上医疗器械检验机构出具的检测报告）

3.2 led灯使用寿命≥60000小时，激光使用寿命≥20000h。

3.3 光源显色指数≥95%。白光照明下，冷光源光照均匀度≤0.19。（提供检验机构出具的检测报告）

具有双光谱智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度。

4、4K显示器

4.1 医用32英寸液晶面板，分辨率为3840×2160；配备医用台车*1台

4.2 采用AR玻璃，避免显示器在严苛的条件下被损伤，提高耐用性。采用光学贴合工艺，提升对比度，避免影像重影。防水防尘设计：防水等级前壳IP65，后壳IP22。

4.3 最大亮度：≥700cd/m²；对比度：≥1350:1；视角：≥178°(水平/垂直) ；响应时间：≤18ms。

5、荧光内窥镜*2根

5.1 30°4K荧光腹腔镜（斜面镜），视场角≥75°，直径10mm，长度≥330mm。

5.2 具备高透光率，可同时输出白光和近红外光，能够保证图像更自然、更真实；具有更加出色的细节分辨能力。

6、腹腔镜*4根

6.1 30°腹腔镜（斜面镜），直径10mm，长度≥330mm，具备高透光率，能够保证图像更自然、更真实；

6.2 配备6个专用消毒盒；

7、导光束*4根  支持长度: 3000mm；有效芯径: 5.0mm。

8、气腹机

8.1 触控屏设计≧7英寸，可进行流量压力调节，并且具有防误触功能键，用以防止功能误按。

8.2 电击防护等级，CF型。流量调节范围0.1-50L/min，流量调节精度0.1L/min。（提供省级以上医疗器械检验机构出具的检测报告）

8.3具有恒温加热功能，末端输入人体内的气体恒定为37℃。具有开机自检功能，过压报警和过压释放功能。具有双重安全保护设计，压力传感器双备份+电子低压安全阀，压力控制双重保险。

8.4 具有智能排烟功能，通过SCB接口连接同一品牌摄像系统，0.04-0.06MPa的负压吸引下，支持最大排烟流量≥15L/min。（提供省级以上医疗器械检验机构出具的检测报告）

- 项目名称三：成都市新津区中医医院质谱仪等一批检验设备采购项目

产品清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数 量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 生化免疫自动化流水线（全自动生化分析仪2台+全自动免疫分析仪4台） | - 1套 |
| - 2 | - 质谱仪（全自动质谱检测系统） | - 1台 |
| - 3 | - 全自动药敏分析仪（全自动细菌鉴定培养分析仪） | - 1台 |
| - 4 | - 血培养 | - 1台 |

- 功能需求如下：

- （一）生化免疫自动化流水线（一套）（全自动生化分析仪2台+全自动免疫分析仪4台）

- 全自动样品处理系统

- 1.1设备须包括自动进出样单元、自动离心单元、自动去盖单元、低温储存单元、生化分析仪模块、化学发光免疫分析仪模块均由轨道连接实现全程自动化。

- 1.2所连设备生化、免疫分析仪为同一品牌，满足后续医院实验室流水线升级的需求。

- 2.生化分析仪单元

- 2.1最小检测模块光学速度≥2000测试/小时，总光学速度≥4000测试/小时；在线离子速度≥1200测试/小时。

- 2.2检测方法学包括：终点法、速率法、固定时间法、比色法、比浊法、乳胶凝集法、间接离子选择电极法。

- 2.3试剂仓可24小时冷藏，温度2-8℃。

- 3.化学发光免疫分析仪单元

- 3.1单机或单模块最大测试速度≥480测试/小时，总测试速度≥1920测试/小时。

- 3.2检测原理：化学发光或电化学发光。

- 3.3最小检测模块试剂位≥36个（有冷藏功能）。

- （二）质谱仪（全自动质谱检测系统）（一台）

1、质谱检测系统  1套，用于（细菌，丝状真菌，酵母，分枝杆菌等）样品的快速鉴定。

2、激光器：在1-60Hz范围内任意连续可调。

3、激光发射次数≥3x108，可检测更多的样本。

4、检测范围：分子量范围1-500kDa。

5、软件具备仪器控制、数据采集、数据处理及微生物鉴定分析的全套功能，软件不超过3个。

6、自动化数据采集，图谱实时刷新，可根据样品信号强度和分辨率自动调整激光能量、采集位置和采集次数来自动获得高质量蛋白质量指纹图谱。

7、标配数据库容量：菌种数量≥5100种。

8、数据库菌株应涵盖临床医学检验、疾控病原菌、环境微生物、食药微生物等相关领域,且数据库可以实时更新。

9、可提供质谱仪质控品，质控品取得注册证。

- （三）全自动药敏分析仪（全自动细菌鉴定培养分析仪）（一台）

- 1、鉴定原理：采用数值分类法与指纹图谱法相结合，对分离出的微生物进行鉴定；药敏检测方法：以微量肉汤稀释法为基础，采用氧化还原方法、比浊法测定抗生素最低抑菌浓度（MIC）。

- 2、仪器通量：具有≥64个孵育位；≥120孔板卡，多浓度包被，真实MIC值检测。

- 3、检测能力：能够检测革兰阳性球菌、革兰阳性杆菌、革兰阴性菌（肠杆菌、非发酵菌）、真菌；对常见菌、丝状真菌以及少见的致病菌李斯特菌属、蜡样芽孢杆菌、卡他莫拉菌、弧菌属、隐球菌均具备较好的药敏检测能力；鉴定种类＞500种。

- 4、《全国细菌耐药监测网技术方案(2022年版)》要求的各种属细菌必须监测的药物全覆盖，折点全覆盖。链球菌药敏板卡涵盖包括肺炎链球菌、无乳链球菌、草绿色链球菌及其它β-溶血链球菌等，抗生素检测涵盖青霉素（覆盖CLSI最新判断折点）、替加环素、诱导克林霉素耐药实验等

- 5、真菌药敏卡包被抗生素药物≥9种，≥10个浓度梯度，包含阿尼芬净、制霉菌素、泊沙康唑、伊曲康唑等，可实现对假丝酵母菌属、隐球菌属、曲霉菌属的药敏检测；药敏卡包被有符合专家共识治疗方案的高阶/一线抗菌药物，比如应用于多重耐药阴性菌的头孢他啶/阿维巴坦、头孢哌酮/舒巴坦、多粘菌素B，以及应用于阳性菌的替加环素、万古霉素、利奈唑胺、奥利万星、达托霉素等。

- 6、具有高级专家系统，能够检测13种临床常见耐药表型，如MRSA、D试验、VISA、VRSA、VRE、PRSP、HLAR、ESBL、CRE、FOX、CRAB、CRPA、CRKP。

- 7、支持信息化软件，可以把鉴定药敏仪器、血培养仪器、质谱仪、样本前处理系统等与LIS进行无缝隙连接，提供数据分析统计功能以改善实验室工作流程，加快微生物报告速度。

- （四）血培养（一台）

- 1、检测原理：光反射吸收原理（比色法）进行检测

- 2、培养方式：固体加热，摇摆震动恒温培养

- 3、样本类型：可检测临床血液、体液标本

- 4、样本位：模块化设计，基础检测瓶位≥60个，可拓展至300瓶位以上

- 5、检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、真菌

- 6、检测时间：每隔十分钟仪器自动对每份标本检测一次并记录，同时形成曲线，对阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示

- 项目名称四：成都市新津区中医医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目

产品清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数 量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 彩色多普勒超声诊断仪 | - 1台 |

#### 功能需求如下：

- 1、支持腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管、儿科、神经

2、具备超微细血流成像技术

3、具备造影成像功能和造影定量分析功能

4、具备应变式弹性成像

5、具备剪切波定量弹性成像

6、具备探头要求：

7、腹部凸阵探头，高频线阵探头，肌骨线阵探头、心脏探头，一线一凸双平面探头

- 项目名称五：成都市新津区中医医院大健康管理中心医疗设备采购项目

产品清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数 量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 整脊床（多体位医用诊疗床） | - 1台 |
| - 2 | - 超声骨密度仪 | - 1台 |
| - 3 | - 振动训练仪（儿童增高仪） | - 1台 |
| - 4 | - 定向透药仪 | - 2台 |
| - 5 | - 中医经络检测仪 | - 1台 |
| - 6 | - 艾灸仪 | - 1台 |
| - 7 | - 体外冲击波治疗仪 | - 1台 |

- 功能需求如下：

#### （一）整脊床（多体位医用诊疗床）（一台）

1、产品适用于患者手法治疗时所需体位摆放，例如美式整脊、关节松动手法治疗等；

2、外形尺寸（mm)：2160*730*490±5mm，头部床面尺寸(mm)：360*405±5;角度范围：上40度、下50度；，扶手尺寸(mm)：405*145±5；调节范围（mm)：0-160±5；胸部床面尺寸（mm)：670*560±5；角度范围：上44度、下20度；腹部床面尺寸（mm)：670*475±5；角度范围：上44度、下20度；，腿部床面尺寸（mm)：330*1280±5（分腿）；角度范围：上25度、下54度；

3、六段设计，各段均可调节；

4、快捷的床边角度调节开关与环形脚踏升降开关；

- （二）超声骨密度仪（一台）

1、可用于桡骨，胫骨双部位测量，全沿骨轴测量，无辐射。

2、手持式探头，超声探头通过细胞毒性、皮肤刺激、迟发型超敏反应等试验。

3、适用于多年龄阶段人群；

4、检测迅速：单次测量时间实际检验结果≤6秒

5、提供正常参考值数据库

6、具备病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份等功能，测量结果可导出成EXCEL格式，便于医生进行数据统计和分析。

7、全中文彩色报告单；提供多种格式的报告，方便随时预览、打印。

8、内置营养处方报告

- （三）振动训练仪（儿童增高仪）（一台）

1、包含多个根据儿童设计的运动训练动作；

2、可以根据儿童不同需求设计不同的运动处方，频率和时间是默认值，可以根据情况手动调整，振幅根据需要可以自由调整；

3、一套软件可以控制多台设备；

4、可以实现人机互动训练。

5、定时功能：振动训练仪具备可调定时器；

6.连续工作时间：≧4h。

7、训练台配有扶手，可满足不同身高的病人训练

8、操作面板和训练系统分离设计，分离设计增加治疗师的操作空间

- （四）定向透药仪（二台）

1、具备低频及中频脉冲治疗方式

2、具备定时功能：任意预制00-60分钟

3、热疗温度：小于60度, 温度可多档调节

4、双重隔离、开机保护、短路保护、声光提示多重保护功能

5、可同时治疗两人，可单独控制治疗时间，部位和强度

6、能够匹配多种电极使用

- （五）中医经络检测仪（一台）

1、可进行上肢腕关节和下肢踝关节附近各原穴和四个经脉穴位的生物电阻值检测，并显示下一穴位名称和方位。

2、可将取到的穴位点生物电值组合规律上传至数据库进行分析比对，并生成报告。

3、报告包含经络能量指标、新陈代谢指标、精神状态指数、筋骨气血指数、甲状腺指数、自律神经指数等。

4、可准确反映受测者各大系统功能状态。

5、可以数值的形式反映12经络的虚实状况，每条经络有经络值数值标准。

6、以阴阳分析图，反映12经脉阴阳状况。

7、生成对应症状及12经脉虚实状况；可提供健康报告，具有自定义修改功能。

8、可提供对应足疗按摩建议、针灸穴位建议、经络按摩建议等。

- （六）艾灸仪（一台）

1、具有智能操作系统，可升级；具有个性化工作模式；设备可遥控

2、触摸屏尺寸≥10吋，可设定、调节各种手法；智能机械臂≥6轴；

3、连续工作时间≥45min；

4、具有悬停灸、回旋灸、雀啄灸、往复灸等工作模式，单次灸疗过程最多设定穴位≥8个；

5、具有智能艾灸温度调节控制功能；最高温度≤50℃；温度控制距离范围可调节；

6、具有安全操作提醒功能，如：艾灸头触碰、艾灸头末端距离过近、检测温度过高等情况。并具有紧急制动功能，具有断电保护功能。

7、具有定时功能，具有自检功能，具有排烟、净烟功能，具有定时除灰功能；具有自动点火功能。

- （七）体外冲击波治疗仪（一台）

- 1、操作界面为中文，内设适应证和治疗处方，能详细的细分处方，并自动设定治疗参数；处方可按扳机点、肌肉筋膜和运动系统进行分类。

2、具备患者管理系统，患者治疗资料可以无限量存储、分析，方便临床各种数据统计和科研工作；

3、具备解剖学电子书指导功能

4、工作压力可设置为逐渐递增模式

5、操作模式具有单次冲击模式和连续冲击模式，连续冲击模式时循环频率1-21Hz，

6、预设计数器功能，可实时显示冲击的次数，也可累计每个手柄冲击的总次数；

7、双通道输出，1路治疗输出，1路按摩输出

8、可提供具备不同的作用、治疗强度和治疗深度的治疗头，治疗头可伸缩，

9、具备脚踏控制开关

- 项目名称六：成都市新津区中医医院电子胸腔内窥镜采购项目

产品清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数 量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 电子胸腔内窥镜 | - 1套 |

- 功能需求如下

- 适用范围：通过视频监视器提供图像，用于对胸腔进行观察、诊断、摄影和治疗。

- 操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照；

- 吸引量≥1000mL/min；

- 内置LED冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。

- 电子放大功能：可对图像进行放大，1~3倍可调。

- 6、可兼容同品牌支气管镜、鼻咽喉镜、上消化道镜使用。

- 项目名称七：成都市新津区中医医院医用胶片采购项目

#### 功能需求如下：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 预估用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用胶片① | 14*17 | 张 | 按实际使用结算 |
| 2 | 医用胶片② | 10*12 | 张 | 按实际使用结算 |
| 3. | 医用胶片③（彩打） | 42*29.7 | 张 | 按实际使用结算 |

医用胶片一（规格：14*17）

1.产品用途：用于医学影像设备（CT、MR、DR、胃肠机、乳腺机、DSA等）拍摄影像和撰写报告的打印输出；

2. 成像原理：热敏成像，非喷墨或激光喷粉；

3. 胶片材质：胶片双面涂布；

4.分辨率：≥320dpi；

5.最大密度：≥2.6；

6.最低灰雾密度：≤0.06；

7.医用胶片需配备胶片袋；胶片袋的尺寸及数量，根据患者的需求及医用胶片尺寸适配，符合国家的环保要求。

8.需配套自助打印系统

1.配套2台医用胶片自助打印设备；可支持打印幅面：14*17英寸。

2. 医用胶片自助打印设备打印速度≥60张/小时，同时双规格在线，满足常规4种胶片尺寸；

3.医用胶片相机支持4个片槽打印；

4.医用胶片自助打印设备输出分辨率≥320dpi；输出灰阶≥14bits；

5.自助取片机与胶片、（云）电子胶片系统为同一品牌。

医用胶片二（规格：10*12）

1.产品用途：用于医学影像设备（CT、MR、DR、胃肠机、乳腺机、DSA等）拍摄影像和撰写报告的打印输出；

2. 成像原理：热敏成像，非喷墨或激光喷粉；

3. 胶片材质：胶片双面涂布；

4.分辨率：≥320dpi，满足乳腺片打印的要求；

5.最大密度：≥2.6；

6.最低灰雾密度：≤0.06；

★7.医用胶片需配备胶片袋；胶片袋的尺寸及数量，根据患者的需求及医用胶片尺寸适配，符合国家的环保要求。

8.需配套自助打印系统

1. 配套2台医用胶片自助打印设备；可支持打印幅面：10*12英寸

2. 医用胶片自助打印设备打印速度≥60张/小时，同时双规格在线，满足常规4种胶片尺寸；

3.医用胶片相机支持4个片槽打印；

4.医用胶片自助打印设备输出分辨率≥320dpi；输出灰阶≥14bits；

5.自助取片机与胶片、（云）电子胶片系统为同一品牌。

医用胶片三（彩打）（规格：42*29.7 ）

1.产品用途：用于作为诊断依据医学影像的记录；

2. 成像原理：喷墨或者激光打印机打印成像；

3. 胶片材质：PET材质；

4.分辨率：>2400dpi

5.透射密度：≥1.4D；

6.雾度：≤88±6%；

7.配套1台彩色打印设备

- 项目名称八：成都市新津区中医医院医用气体采购项目

产品清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 预估数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 医用液氧（液氧罐） | - 立方 | - 按实际使用结算 |
| - 2 | - 医用液氧（杜瓦罐） | - 罐 | - 按实际使用结算 |
| - 3 | - 液氮 | - 瓶 | - 按实际使用结算 |
| - 4 | - 标气 | - 瓶 | - 按实际使用结算 |
| - 5 | - 乙炔 | - 瓶 | - 按实际使用结算 |
| - 6 | - 医用气体钢瓶（液氮、标气、乙炔的容器） | - 瓶 | - 按实际使用结算 |

#### 功能需求如下：

1.产品名称 医用液氧（液氧罐）

1.1执行国家标准：GB/T8982-2009和《中国药典》2020版第二部，纯度≥99.5%。纯度越高越好。

1.2医用液氧交货方式：使用危化品槽车配送至贮液罐内(徐家渡院区）

1.3供应商配送人员送货医用液氧时，需提供医用液氧检验合格报告，并当面与采购人指定验收人员核对数量，双方签字认可。

1.4在医院需要的情况下，供应商应对采购人指定验收人员及相关负责人提供专业安全操作培训与指导。

2.产品名称 医用液氧（杜瓦罐）

2.1执行国家标准：GB/T8982-2009和《中国药典》2020版第二部，纯度≥99.5%。纯度越高越好。

2.2医用液氧（杜瓦罐）交货方式：卸货至指定地点新津区中医医院（模范街）

2.3供应商配送人员送货医用液氧（杜瓦罐）时，需提供医用液氧检验合格报告，并当面与采购人指定验收人员核对数量，双方签字认可。

2.4在医院需要的情况下，供应商应对采购人指定验收人员及相关负责人提供专业安全操作培训与指导。

2.5医用液氧（杜瓦罐）容量：195L/罐；投标人需在合同履行期限内向采购人提供4个杜瓦罐供采购人使用。

3.产品名称 液氮

3.1液氮纯度：≥99.99%；

3.2液氮送货至科室里。

3.3投标人需在合同履行期限内向采购人提供1个10L液氮罐供采购人使用，涉及费用包含在投标报价中。

4.产品名称 标气

- 4.1标气配比为：CH4：0.299%、CO:0.299%、C2H2：0.299%、O2：20.8%、N2：余量（40L/瓶）

4.2送货至科室里，标气钢瓶作为容器。

5.产品名称 乙炔

- 5.1执行C瓶2公斤。

5.2送货至科室里，乙炔钢瓶作为容器。

6.医用气体钢瓶（液氮、标气、乙炔的容器）配置要求

6.1提供钢瓶作为容器；

6.2充装医用气体钢瓶要求：总的要求应符合《气瓶安全监察规程》和GB/T8982—2009《医用及航空呼吸用氧》国家标准中的有关规定。

6.3钢瓶内表面要求光滑，无锈屑、氧化皮等机械杂质。

6.4钢瓶内表面烘干无水份。

6.5钢瓶外表面医用气体名称标志清楚。外表面应保持清洁卫生无污染。

6.6钢瓶安全附件、防震胶圈、固定式瓶帽应配齐。

6.7钢瓶阀门要求无漏气、无污染。

6.8充气体后，瓶阀嘴应佩带料压帽，防止阀口污染。

6.9医用气体钢瓶应专瓶专用，不得与工业气体瓶混充混用。

6.10按照国家标准医用气体瓶每隔3年必需进行水压检测，以确保钢瓶瓶的安全性。

6.11气瓶上贴有医用气体合格证，上面印有生产厂家、生产日期、有效期等内容。

6.12气体包装物需符合国家有关安全管理规定，并定期进行校验、维护；气体在验收交付前的储存、运输安全责任由供应商负责，交付后的储存、使用、安全责任由采购人负责，但由钢瓶质量问题、未定期效验维护所引起的一切责任由供应商承担。

7.医用气体的生产、销售、充装等必须满足国家现行强制标准和相关法律规定的要求，货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目的质量要求和技术指标与出厂标准的最高标准。

- 附件2：报价模板一

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总。

报价模板二

项目名称：成都市新津区中医医院质谱仪等一批检验设备采购项目

| 序号 | 设备名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 生化免疫自动化流水线 | 全自动生化分析仪 |  |  |  | 2 |  | 台 |  |
|  |  | 全自动免疫分析仪 |  |  |  | 4 |  | 台 |  |
|  |  | - 全自动样品处理系统 |  |  |  | 1 |  | 套 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本项目第一项设备应按照以上格式进行报价。2、报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总。

- 附件3：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：王老师 02882526150，邮箱171650375@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照副本复印件（3）经办人身份证复印件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。