成都市新津区中医医院

2026年第一批次医疗设备采购项目询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购2026年第一批次医疗设备项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- 一、公司情况介绍

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

- 二、报名要求

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院行政办公区二楼）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（U盘密封递交，本项目需电子报价）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 三、本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 四、其他事项

1、报名资料接收时间：（2026年3月19日-2026年3月24日工作时间9:00-16:00；文件接收截止日期：2026年3月26日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：刘老师，028-82556072。

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- ★一、采购清单

| - （包一）血液透析机等一批医疗设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 |
| 1 | 血液透析机 | 4 |
| 2 | 血液透析滤过机 | 2 |
| 3 | 高效全自动清洗消毒器 | 1 |
| 4 | 熏眼仪 | 1 |
| 5 | 鼻窦手术器械全套 | 1 |
| 6 | 心电监护仪 | 3 |
| 7 | 静脉输液泵 | 3 |
| 8 | 注射泵（单通道） | 7 |
| 9 | 注射泵（双通道） | 2 |
| 10 | 携热器 | 1 |
| 11 | 动态心电 | 5 |
| 12 | 动态心电血压二合一 | 2 |
| 13 | 儿童牙椅 | 1 |
| 14 | 生物反馈胃肠起搏治疗仪 | 2 |
| 15 | 电动骨髓枪 | 1 |

- ★二、包一采购需求

(一）血液透析机（4台）

1.满足在线清除率、血压、血温、血容量监测。

2.15英寸彩色液晶触摸显示屏，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。血路管原液配方全开放。

3.反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度。

4.待机模式时，将透析液一侧关闭，不吸取AB液。

5.超滤方式:容量式平衡腔控制（可探测膜位移）。

6.具备肝素曲线功能、透析液流量曲线功能、透析液温度曲线，钠离子曲线，碳酸氢盐曲线，超滤曲线功能提供个性化透析方案。

7.具有闹钟功能，可进行单次或周期性提醒，可设置输入提醒事项，具备报警功能。

8.设备使用年限≧10年。

（二）血液透析滤过机（2台）

1.满足在线清除率、血压、血温、血容量监测。

2.15英寸彩色液晶触摸显示屏，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。血路管原液配方全开放。

3.反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度。

4.待机模式时，将透析液一侧关闭，不吸取AB液。

5.超滤方式:容量式平衡腔控制（可探测膜位移）。

6.具备肝素曲线功能、透析液流量曲线功能、透析液温度曲线，钠离子曲线，碳酸氢盐曲线，超滤曲线功能提供个性化透析方案。

7.具有闹钟功能，可进行单次或周期性提醒，可设置输入提醒事项，具备报警功能。

8.具备置换液功能。

9.设备使用年限≧10年。

（三）高效全自动清洗消毒器（1台）

1.基本要求：容积≥150L，加热方式：蒸汽加热或电加热。

2.处理量要求：DIN标准器械托盘（480*250*50mm)≥10个，篮筐（580mm*250mm*60mm）≥8个。

3.干燥方式：至少包含真空干燥和热风干燥。

4.节能设置：具有三级或三级以上水位调节模式，针对器械的量进行选择，节约能源。

5.超声清洗要求：具有超声清洗功能，超声功率可根据三级液位自动调节。

6.打印要求：配置打印机可自动打印过程曲线、并记录A0值。

7.计量泵：至少包含加清洗液泵1个；加上油液泵1个。

8.真空泵要求：具有电机过流保护装置、真空泵空转保护、真空泵超时保护，配置急停开关。

9.换热器要求：使用板式换热器。

10.密封门要求：优质304不锈钢,升降门，门带玻璃视窗可观察内部清洗情况。

（四）熏眼仪（1台）

1.具备中药及西药熏眼治疗功能。

2.配备智能定时及提醒功能，可精准控制治疗时长。

（五）鼻窦手术器械全套（1套）

1.器械手柄配备刻度标识，可在术中把控与定位功能。

2.材质采用医用不锈钢，具备耐腐蚀、易消毒。

3.需配置：3.5*130尖头管式型鼻腔组织钳1把，3.5*130*45°尖头管式型鼻腔组织钳1把，尖头 0°2*130mm鼻咬切钳1把，尖头45°2*130mm鼻咬切钳1把，2.5*130上开鼻腔咬骨钳1把，3*130管式型鼻腔手术剪刀1把，60°3*140mm蝶窦咬骨钳1把，尖头 下弯90°3.5*130mm鼻异物钳1把，尖头 下弯115°3.5*130mm鼻异物钳1把，3*130*70 左右开鼻窦组织钳1把，前后开口70° 3*130mm鼻窦组织钳1把，0°4.5*180mm蝶窦口扩大钳1把，45°4.5*180mm蝶窦口扩大钳1把，70°4.5*180mm蝶窦口扩大钳1把，46mm上鼻剪1把，双头微弯3.7*210*4.2mm鼻中隔剥离器1把，双头 210mm鼻剥离器1把，尖头弯 190mm鼻腔弯形手术刀1把，无孔 长椭圆型 190mm鼻刮匙1支，1.5*60双头带钩型上颌窦探针1支，1.5*55双头带钩型上颌窦探针1支，φ2.5*125mm 方手柄鼻腔吸引管1支，φ3*125mm 方手柄鼻腔吸引管2支，W2.5*145J减压弯型鼻腔吸引管1支，W3*145J减压弯型鼻腔吸引管1支，360*260*90（三层）不锈钢鼻窦手术器械消毒盒1个。

（六）心电监护仪（3台）

1.监测参数：可连续监测并显示心电（ECG）、心率（HR）、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SpO₂）、呼吸（RESP）及体温（TEMP）。

2.报警功能：具备彩色显示屏，报警事件分类明确（红色为最高优先级），报警限值可调，并具备声光报警及报警记录回顾功能。

3.数据管理：支持≥24小时的趋势数据存储与回顾，具备网络接口，可接入医院中央监护系统（可选配中央站）。

4.性能要求：电池续航时间≥3小时，满足院内转运需求；抗电刀干扰能力强。

5.硬件配置：标配成人/儿童血氧探头及血压袖套各一套。

（七）静脉输液泵（3台）

1.蠕动式输液泵（竖式泵）；

2.显示：3.5英寸触摸彩屏+按键操作，背光亮度≥20档可调；

3.流速（ml/h）的精确度：流速≧1ml/h：精度误差≦±3%

流速<1ml/h：精度误差≦±5%；

流速（d/min）的精确度：≤±3%。

4.KVO速度：0.1～30ml/h，最小步进：0.01ml/h；KVO可设置为关闭，并且具有手动、自动模式；

5.累计输液量范围：0～9999.99ml；4种累计量功能：最近累计量、自定义时段累计量、24h累计量、定时间隔累计量；

6.单个气泡≥10个等级可选；累计气泡：50～1000ul/15 min可调；

7.历史治疗方案记录功能：能记录最近50条治疗方案，并能将任一历史治疗方案设为当前治疗方案；

（八）注射泵（单通道）（7台）

1.自动识别注射器规格：支持5/6ml、10/12ml、20ml、30/35ml、50/60ml规格注射器；

2.注射速度范围：0.01-2400ml/h，最小步进为0.01ml/h；

3.输注精度：输注精度≤±1.8%；

4.KVO：a) KVO 设定范围应为（0.01～30.00）ml/h。b) KVO 设置可设置为关闭，并且有手动和自动模式；

5.工作模式：具有简易速度模式、时间容量模式、体重剂量模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量推注模式、间断给药模式≥9种；

6.历史治疗方案记录功能：能记录最近50条治疗方案，并能将任一历史治疗方案设为当前治疗方案；

7.历史记录功能：支持操作、报警、运行等记录，最多可保存 50000 条；

8.内部电池供电时间：内置11.1V可充电锂电池组，新电池充满电后，可供注射泵以5ml/h速率连续工作13h以上；

9.阻塞报警等级：≥13级（10-200kPa）可调，MPa、kPa、mmHg、inH2O、psi、mbar6种阻塞压力可选；

10.屏幕及操作方式：≥3.5英寸，全中文显示，电阻触摸屏幕（非电容）+按键，便捷的人机操作界面。

（九）注射泵（双通道）（2台）

1.双通道一体机，双提手设计，方便转运，A/B通道用不同颜色标识，两个通道同液晶屏幕分色显示；

2.自动识别注射器规格：支持5/6ml、10/12ml、20ml、30/35ml、50/60ml规格注射器；

3.注射速度范围：0.01-2400ml/h，最小步进为0.01ml/h；

4.输注精度：输注精度≤±1.8%；

5.KVO速率：KVO 设定范围应为（0.01～30.00）ml/h。KVO设置可设置为关闭，并且有手动和自动模式；

6.历史治疗方案记录功能：能记录最近50条治疗方案，并能将任一历史治疗方案设为当前治疗方案；

7.阻塞报警等级：≥13级（10-200kPa）可调，MPa、kPa、mmHg、inH2O、psi、mbar6种阻塞压力可选；

8.屏幕及操作方式：≥7英寸，电阻触摸屏（非电容屏）+按键双控，便捷的人；

9.防护等级：IP44，I类CF型，连续运行设备。

（十）携热器（1台）

1.牙胶尖精准热熔切断，热牙胶塑化充填，根尖部热凝封闭。

2.多档位温控调节：适配不同型号牙胶尖（普通牙胶尖、热凝牙胶尖）、不同根管部位的操作需求，低温用于塑化、高温用于快速切断，兼顾操作效率和安全性。

3.工作端快速升温/回温：开机后短时间内达到设定温度，单次操作后快速恢复设定温度，无需长时间等待，适配临床连续多根管治疗的节奏。

4.防粘黏处理：工作端采用防粘涂层，加热后接触牙胶尖不粘黏，避免牙胶尖粘连在工作端上导致根管内牙胶尖移位、充填不密实。

5.便携操作设计：笔式手持机身，重量轻、握持舒适，适配口腔诊疗中狭小的操作空间，可单手完成牙胶尖切断、塑化操作，不影响术者视野。

6.安全防护功能：具备超温保护、防干烧保护，避免工作端温度过高灼伤口腔黏膜、牙周组织，或因长时间空烧损坏设备；部分机型带工作端温度实时显示，术者可直观掌控温度状态。

7.工作端可更换：支持不同规格（直头/弯头、细头/粗头）工作端的快速插拔、更换，适配前牙窄根管、后牙粗大根管、弯曲根管等不同根管形态；充电/续航适配：无线充电款具备长续航能力，满足临床半天至一天的操作需求，摆脱电源线束缚；插电款持续供电，无续航顾虑，适配不同诊疗环境；自动休眠。

（十一）动态心电（5台）

1.记录功能：必须具备24小时全信息记录和自动分析功能，支持3通道或12通道心电图记录，且可全信息浏览。具备事件回放、修改及选择条图时间等功能，自动诊断参数需可调整。

2.导联系统：导联系统确保信号采集的准确性和稳定性。电极片需配置一次性产品。

3.数据管理：记录盒需定期检查完好性，故障检修后需用模拟信号测试24小时确认正常。数据需全息存储，支持电子化管理，确保数据的安全性和可追溯性。

（十二）动态心电血压二合一（2台）

1.记录功能：必须具备24小时全信息记录和自动分析功能，支持12通道心电图记录，且可全信息浏览。具备事件回放、修改及选择条图时间等功能，自动诊断参数需可调整。

2.导联系统：导联系统确保信号采集的准确性和稳定性。电极片需配置一次性产品。

3.数据管理：记录盒需定期检查完好性，故障检修后需用模拟信号测试24小时确认正常。数据需全息存储，支持电子化管理，确保数据的安全性和可追溯性。

4.测量精度：测量精度:血压测量误差需≤3mmHg，确保数据准确性。血压测量范围:收缩压50~260mmHg，舒张压40~160mmHg，覆盖临床常见血压值

5.存储与分析：存储容量≥8G，支持SD存储卡，可保存36小时及以上数据。分析软件需在同一时间点显示心电波形与血压袖带内压力震动波形，具备全模板QRS波识别、心律失常分析、ST段报告等功能。

（十三）儿童牙椅（1台）

1.诊疗体位调节功能

适配儿童不同诊疗项目（检查、补牙、拔牙、洁牙）的体位需求，核心体位含：

平躺位：后仰角度0°~135°无极调节，满足根管治疗、拔牙等深度操作，头部可单独微调 ±10°，适配儿童头型；

半卧位：后仰角度30°~60°，用于口腔检查、洁牙、浅龋补牙等常规操作；

坐姿：后仰角度0°，方便儿童上下椅，适用于简单涂氟、窝沟封闭。

调节方式：脚踏式+轻触式双控，脚踏解放医生双手，轻触面板防儿童误碰，调节速度≤5cm/s，缓慢平顺。

2.具备童趣化安抚功能（儿童椅核心特色）

临床必备功能：

视觉安抚：椅身/头枕带卡通图案（动物、动漫形象）、可更换卡通贴纸，带嵌入式护眼LED动画屏（播放卡通短片，音量可调），分辨率≥1080P，支持蓝牙连接；

听觉安抚：内置蓝牙音箱，可播放儿歌、故事，支持外接 U 盘，音量0-30dB无级调节，避免噪音刺激；

触觉安抚：椅垫采用食品级软胶+高弹海绵，无异味、不粘肤，头枕/腰枕可自由拆卸调节，适配不同身高儿童。

3.安全防护功能（儿童诊疗重中之重）

针对儿童好动、自我保护能力弱的特点设计，全方位防止磕碰、夹伤、坠落：

防坠落防护：椅身两侧带可升降安全护栏（高度≥15cm），护栏与椅身衔接处无尖角，升降顺滑，可锁定；

防夹伤设计：体位调节的转轴、缝隙处带防夹胶套，扶手放下时带缓冲阻尼，避免夹手；

防滑固定：椅座带防滑硅胶垫，腿部可配可调节固定带（适配3-6岁低龄儿童），防止诊疗中身体晃动；

紧急制动：配备一键紧急停止按钮（红色醒目，位于医生易操作位置），体位调节中可瞬间停住，防止意外。

4.基础尺寸与承重

| 参数项 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 椅座宽度 | 30-35cm | 适配儿童臀部宽度，不拥挤 |
| 椅座深度 | 35-40cm | 避免儿童腿部悬空过多 |
| 椅身总长度 | 100-120cm（平躺状态） | 适配儿童身高90-160cm |
| 椅座离地高度 | 40-45cm（可调节±3cm） | 方便儿童上下，医生操作舒适 |
| 最大承重 | 50-80kg | 满足12岁以下儿童体重 |
| 头枕尺寸 | 15×20cm±2cm（可调节） | 适配儿童头型，无压迫感 |

- 生物反馈胃肠起搏治疗仪（2台）

1.无创，体外电刺激。

2.模拟健康人胃肠电信号，分别对胃肠起搏点进行生物反馈起搏。

3.结构合理、移动方便。

- （十五）电动骨髓枪（1台）

1.高效钻孔：快速穿透骨质，减少手术时间；

2.精准定位：确保钻孔位置、深度准确，避免偏差；无级调速：根据骨质硬度自适应调节转速，保护周围组织；

3.安全保护：具备过载保护功能，防止器械损伤及骨质破裂；

4.手持便捷：轻量化设计，符合人体工学，便于术中操作；

5.无菌兼容：支持高温高压灭菌，满足手术室无菌要求；

6.可视化操作：集成深度指示，实时显示钻孔进度；

7.低噪音运行：减少手术环境干扰，提升操作舒适度；

8.稳定动力输出：保证持续稳定的钻孔性能，适应复杂骨况。

- ★一、采购清单

| - （包二）手术显微镜等一批医疗设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 |
| - 1 | 手术显微镜 | 1 |
| - 2 | 可视喉镜 | 3 |
| - 3 | 宫腔镜电切镜 | 2 |
| - 4 | 臭氧治疗仪 | 2 |
| - 5 | 大通道脊柱内镜系统 | 1 |
| - 6 | 电子支气管内窥镜 | 2 |
| - 7 | 高频手术设备 | 1 |

- ★二、包二采购需求

- （一）手术显微镜（1台）

- 1.适用于神经外科、骨科等科室显微手术；

- 2.具备电磁锁支架；

- 3.照明光源：LED光源；

- 4.内置4K分辨率摄录像系统；

- 5.电动连续变倍，倍率≥19X；

- 6.具备一键自动聚焦功能。

- （二）可视喉镜（3台）

1.快速精准成像：配备高分辨率摄像头与LED光源，确保喉部结构清晰可见，支持实时图像传输，辅助快速定位声门。

2.操作便捷性：手柄符合人体工学设计，镜体角度可灵活调节，支持单手操作，缩短插管准备时间。

3.兼容性强：适配多种型号气管导管，支持一次性无菌护套使用，避免交叉感染。

4.图像增强功能：具备防雾、防抖处理，可选配高清显示屏或外接设备（如监视器、录像系统），便于教学与记录。

5.安全可靠：镜体材质耐高温消毒，内置电池续航持久，确保紧急情况下稳定运行，减少组织损伤风险。

- 宫腔镜电切镜（2台）

- 1.用于宫腔疾病手术。

- 2.能够匹配医院现有的腔镜系统主机。

- 3.外鞘前端需采用陶瓷绝缘套。

- 4.内窥镜型号匹配2.9mm与4mm，视向角大于25度，视场角>62度。

- 5.操作器为被动式。

- 6.外鞘套≦24Fr、26Fr，带进出水开关；配内鞘套≦22F、24Fr，可360°旋转。

- 7.具备冲洗接头和单管阀座。

- 8.电切时镜头不起雾。

- 9.需匹配各种形状电切环。

- 10.配备闭孔器。

- 11.配备高频双极线。

- 12.配备专用消毒盒。

- （四）臭氧治疗仪（2台）

- 1.用于治疗外阴炎、外阴瘙痒、阴道炎、宫颈炎、白带增加、宫颈糜烂等外阴阴道病症；

- 2.具有模块化设计、微电脑控制、宽视野液晶屏，有人机对话界面；3.全中文菜单，智能化治疗控制；

- 4.具有治疗功能+冲洗功能，仪器能自动生成臭氧液；

- 5.需配有自动进水系统:只需将成桶的纯净水或蒸馏水放在旁边，仪器会自动进水；

- 6.具备水、气、雾三效合一；

- 7.温控，加温，保温自动化，患者感觉温热舒适;大于41℃过温保护，防止患者及使用者烫伤，加温不冲洗，冲洗不加温；

- 8.具备压力控制流量；

- 9.设备推车实时锁定功能、移动方便。

- （五）大通道脊柱内镜系统（1台）

1.满足腰椎管狭窄、腰椎间盘突出、胸椎管狭窄、颈椎狭窄、颈椎间盘突出、镜下融合等手术使用，脊柱内窥镜1支参数满足，视向角15°;视场角≥75”;工作通道直径：6.0mm～6.5mm;外径≥10.0mm;工作长度125-135mm。

2.配套手术工具1套，包含但不限于逐级扩张导杆、工作套管，镜下使用髓核钳、蓝钳、椎板咬骨钳器械，剥离子，神经拉钩，镜下骨凿，刮匙等手术工具，其中工作套管具备螺纹型，在颈椎胸椎等手术中能保持更优的稳定性，器械满足内镜下磨转使用，并且有稳定内镜下磨转功能，具备可以高温高压灭菌的工作通道提高手术安全性。

3.具备大直径高效率椎板咬骨钳，直径≥5.5mm，具备弧形咬骨钳用于对侧骨性结构的处理。

4.具备内镜下辅助完成经皮胸腰椎融合工具，满足镜下融合手术使用需求如用处理骨性结构的大直径环锯，直径≥10mm，具备全齿及半齿；用于处理椎间盘的铰刀，刮匙，骨铲等工具；辅助融合植入的半圆型工作套管，保护神经根等总重要组织的同时不受融合器大小限制。

- （六）电子支气管内窥镜（2台）

1.卓越的便携性与快速启动：整机（主机+显示单元+镜体）集成度高，重量轻，可置于专用手提箱中。开机至可操作时间应短于1分钟，满足紧急气道抢救的黄金时间要求。

2.高清成像与图像质量：至少具备HD（720p）及以上分辨率，推荐全高清（1080p）。具备优异的低光性能（高信噪比），在血性、脓性分泌物环境中仍能提供清晰视野。色彩还原真实，有助于鉴别组织炎症、出血、坏死。

3.镜体设计适用于危重患者：外径适中（建议≤4.0mm），镜身柔韧度适中，既便于通过人工气道（气管插管/气切套管）操作。

4.严格的院感控制兼容性：镜体可全浸泡消毒（IPX7或更高等级防水），并能兼容高水平消毒（如过氧乙酸）和环氧乙烷/低温等离子灭菌。主机和显示屏表面易于擦拭消毒。

- （七）高频手术设备（1台）

- 1.精准的能量控制。具备多档功率调节功能，支持电凝、电切、混合凝切等多种工作模式，能适配息肉切除、黏膜剥离（ESD）、止血等不同手术场景，且能量输出稳定，避免组织过度损伤或凝血不全。

2.完善的安全防护。标配中性电极检测、输出过载保护、绝缘监测等功能，防止电灼伤、漏电等风险；兼容内镜专用的绝缘器械，适配不同直径内镜通道，避免器械与设备不匹配引发的操作隐患。

3.良好的临床适配性。可与主流品牌的胃镜、肠镜、十二指肠镜等内镜设备无缝连接，支持脚踏开关与手控两种操作方式，满足术者不同操作习惯；设备体积紧凑，便于在内镜检查床旁摆放，不影响手术操作空间。

4.便捷的维护与管理。易损部件（如电极接头、输出线缆）拆装方便，耗材采购渠道稳定；具备数据记录功能，可存储手术参数、使用时长等信息，便于科室进行设备管理和质量控制。

- ★一、采购清单

| - （包三）便携式床旁超声诊断仪等一批医疗设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 |
| - 1 | 超声诊断设备 | 1 |
| - 2 | 便携式床旁超声诊断仪 | 1 |
| - 3 | 血管内超声系统 | 1 |

- ★二、包三采购需求

- （一）超声诊断设备（1台）

1.高清超声成像能力。具备多频率探头（通常12MHz–20MHz），支持从浅层黏膜到深层管壁清晰显像，可精准区分病变的大小、形态、边界及回声特性；支持实时动态成像，能捕捉病灶的细微结构变化，满足黏膜下肿物鉴别、分期诊断等需求。

2.内镜-超声协同功能。与内镜系统无缝集成，可实现内镜直视观察与超声扫描的同步切换；提升诊断准确性。

3.安全与便捷性设计，探头防水、耐消毒，可适配内镜室常规的消毒灭菌流程，避免交叉感染；设备操作界面简洁，整机运行稳定，故障率低，保障临床检查的连续性。

4.兼容性：兼容市面上所有内镜，节约科室使用成本，兼容≥5种以上的消化道专用探头，满足临床所有术式需求，可自带电源移动使用，应对突发移动检查（如急诊、手术，床旁诊疗）等场景。

- （二）便携式床旁超声诊断仪（1台）

1.可用于腹部、泌尿系、妇科、心脏、血管、浅表等部位检查。

2.待机时间大于等于2小时。

3.外接USB存储，可方便图像上传，大容量的回放，图像可自动循环演示。

4.大于等于12英寸LED液晶医用显示器，能显示穿刺引导线，角度和位置可调。

5.测量功能：距离，周长，面积，体积，产科测量表，心脏软件包等。

6.扫描方式：凸阵/线阵/微凸。

7.可以通过轨迹球光标，选择功能软件包、测量方式等，可以360度调节M型超声取样线角度。

8.应变式弹性成像支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能。

9.弹性成像功能。

10.配置腹部、浅表、心脏、腔内探头。

11.具备造影功能：可用于腹部、浅表和微血管造影；具备实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换；具备微血管造影增强功能；具备造影定量分析功能

12.组织追踪定量分析单元：自动追踪心肌运动，可分析≥6个心脏切面，提供速度、位移和应变率等测量参数，参数分析结果用牛眼图显示

13.超声教学助手：能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。

14.心脏测值时，可显示东亚人种正常参考值。

15.探头类型：可支持腹部凸阵、浅表线阵、心脏相控阵、一线一凸双平面、经食道、腹腔镜探头应用；探头类型最高频率≥20MHz。

- （三）血管内超声系统（1台）

1.多功能一体化血管内超声诊断平台，用于冠状动脉血管内和外周血管内超声检测，具备血流储备分数测量功能。

2.血管内超声主机支持FFR功能。

3.支持≤35MHz机械旋转式超声导管技术。

4.配置≥10英寸医用级平板终端，分辨率≥1920 x1080，支持多点触控。

5.配有四核以上处理器，集成显卡，频率≥4.4GHz

6.血管内超声和FFR为一体机，一个平台兼容影像学和功能学诊断。

7.马达驱动单元兼具自动回撤和手动回撤功能，可显示回撤距离和回撤速度，≥5种自动回撤速度。

8.血管内超声系统支持频率≥60MHz，轴向分辨率≤23um。

9.机械旋转式超声导管最小兼容导管：5F导引导管。

10.机械旋转式超声导管，通过外径（远端外径）≤3.1F

11.具有血管评估功能，通过对血管和管腔的自动识别，可标记出血管和管腔的预测边界。

12.自动识别血管和管腔，可标记出血管和管腔的预测边界。

13.自动计算所预测边界的面积与边界的范围内的直线距离值。

14.自动计算当前帧的斑块负荷。

15.具有噪声抑制模式，通过选择噪声抑制模式，降低噪声信号，提高图像分辨度。

16.具备标签缩略图功能。

17.具备长轴标签功能。

18.DICOM 3.0 标准存储影像。存储方式：上传 PACS 系统至移动存储器。

19.马达可自动识别≥3种频率超声导管。

20.血管内超声主机兼容血管内超声导管和冠脉血流储备分数导丝。

21.手动回撤，最大采集数≥17000帧图像。

22.具有双图功能。

23.可提供图像直接以 Windows 兼容的 .wmv 视频输出格式及 PNG 或者 JPG 格式的静态图片。

24.DICOM 3.0 格式病例存档，并提供 JPEG High Quality, JPEG Med Quality, JPEG Low Quality, JPEG NH Lossless, None 五种大小的压缩格式。

- ★一、采购清单

| - （包四）短波紫外线治疗仪等一批医疗设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 |
| - 1 | 短波紫外线治疗仪 | 1 |
| - 2 | 放射性粒子植入计划系统 | 1 |
| - 3 | 脉诊+舌面诊仪 | 1 |
| - 4 | 动态血压 | 6 |

- ★二、包四采购需求

- （一）短波紫外线治疗仪（1台）

1.治疗波长：需提供稳定的短波紫外线输出，波长范围254nm±5nm，确保治疗的有效性与安全性。

2.治疗模式：具备多种治疗模式，如连续照射、脉冲照射、定时治疗等，适应不同病情和治疗阶段的需求。

3.能量调节：能量输出可精确调节，步进精度≤0.1J/cm²，具备实时能量监测与反馈功能。

4.安全性：设备应具备安全自检功能、过热保护、误操作提示等，确保患儿治疗过程中的安全。

5.操作便捷性：触摸屏操作界面，支持治疗参数预设、治疗记录存储与导出，便于治疗过程管理与追溯。

6.移动与消毒：设备应便于移动，治疗头易于拆卸和消毒，符合医院感染控制要求。

- （二）放射性粒子植入计划系统（1台）

1.适用范围：用于制定放射植入计划。

2.具备功能：术前计划、术中计划的实时优化、术后计划的剂量验证、自由选择自动布源和手动布源的方式设计计划、剂量融合功能、图像融合功能、逆向计划功能、实时 DVH 计算和警告功能。

2.1.具有支持 DICOM RT（带轮廓线）的输入、输出并计算的功能。

2.2.计划报告的内容至少包括：植入针的位置、深度显示（包括 3D 模板厚度、定位柱高度和植入人体深度）、植入针数量、每根植入针粒子的分布、粒子数量、处方剂量、最大剂量、DVH 线等。

2.3.具有 3D 模板数据输出功能，能实现 3D 模板本地打印。

▲2.4.计划系统软件具有备份、恢复操作和自动保存等功能。

2.5.能实现多个计划同时进行比较。

3.具备治疗计划软件至少包含：图像数据输入与输出功能、图像数据处理模块、三维图像重建及显示、植入计划、剂量评估和计划输出报告、术后验证计划、植入计划功能模块管理；配置主机硬件平台：计划系统主机1台、液晶显示器1台。

★3.9.配备植入及防护系统，包含放射性活度计 1 套、核辐射仪 1 台（能量响应小于27kev）、表面污染仪1台、报警仪3台、植入枪 2 把、植入弹夹 20个、消毒盒 2 个、医用粒子镊子 2 把、防护衣 2 件、防护眼镜 2 副、防护手套2 副、防护帽 2 个、防护围领 2 个、储存放射性废物铅桶（2mmpb）2个、粒子分装箱1个、保险柜2个、彩色图文输出系统1套。

- （三）脉诊+舌面诊仪（1台）

- 1.脉诊仪：中医智能脉诊仪以中医脉学理论为基础，基于精密传感、信号处理、数据分析等技术，模拟中医脉诊切脉，对人体脉位、脉率、脉力、流利度、紧张度进行测算，多维度可视化展现人体脉象分析结果，给出脉象诊断建议，使医护人员和患者可以直观了解疾病的病因、病位、病性和病势等信息，并提供个性化的饮食调养、穴位推拿等养生方案。

1.1传感器类型：MEMS压阻式传感器;

1.2探头最大行程：45mm;

1.3外加力学量范围：0~300g，分辨率0.1g，设定误差<10%，测量误差<10%，最大压强不超过80kPa;

1.4 脉压测量范围：0~80 g，分辨率0.035克，测量误差<10%;

1.5脉率测量范围：40次/分钟~200次/分钟，分辨率1次/分钟，误差不超过2次/分钟；

1.6 传感器与手腕接触面直径： 8~10mm；

1.7脉搏数据收集、处理、解读功能。

2.舌面诊仪：舌面诊仪依据传统中医望诊方法，通过高清摄像头采集人体的面象、舌象信息，辅助医生进行诊断。舌面诊仪作为一款中医无创检测仪器，汲取中医数千年望诊理论之精华，集现代精密机械与电子测量技术于一身，融合大数据与人工智能技术，为疾病诊断、健康管理、康复管理提供准确便捷的测试手段。照度：600lx±10%；色温：5500K；显色指数Ra：≥95；辐射照度：＜350W/㎡；紫外辐射照度：＜0.008W/㎡；分辨率：＞5lp/mm；色差：＜20；相对畸变：±5%；

3.中医辅诊系统

3.1功能模块：知病辅助诊疗围绕800多种西医疾病和中医病症进行中医辨证论治（智能辨证、开方）。
具备：疾病/病证检索、病历录入、病历内容解析、症状联想推荐、智能辨证开方、智能用药提醒。
   3.2中医药知识库
涵盖医案、方剂、中药、中成药、古籍、中医病症、针灸处方、脉学、舌象等中医药知识内容，为临床诊疗和理论学习提供知识查询和阅读笔记功能。

- （四）动态血压（6台）

1.记录功能：必须具备24小时全信息记录和自动分析功能。

2.数据管理：记录盒需定期检查完好性，故障检修后需用模拟信号测试24小时确认正常。数据需全息存储，支持电子化管理，确保数据的安全性和可追溯性。

3.测量精度：血压测量误差需≤3mmHg，确保数据准确性。血压测量范围：收缩压50～260mmHg，舒张压30～195mmHg，覆盖临床常见血压值。

4.记录盒具有成人、小儿两种测量模式。

5.记录盒可设置普通用户模式和动态血压模式两种工作模式。

6.记录盒采用≧2.0英寸彩色液晶显示屏，可以在记录盒上显示测量过程并可同屏、同步显示测量结果。

7.记录盒具有数据回顾功能，可以直接在记录盒上回顾数据列表和趋势图，并可以随意切换。

8.分析报告必须包括动态血压总结页、填充式趋势图、勺状趋势图，血压统计分析柱状图、饼图页、拟合曲线、血压测量数据表。

9.使用年限≧10年。

- ★一、采购清单

| - （包五）口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备等一批医疗设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 |
| - 1 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1 |
| - 2 | 牙科X射线机 | 1 |
| - 3 | 口腔影像扫板仪 | 1 |
| - 4 | 口腔扫描仪 | 1 |

- ★二、包五采购需求

（一）口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（1台）

1.坐式机，满足全科治疗的视野要求。

2.自带正畸及种植设计分析软件，成像速度10~60秒。

3.三维立体成像呈现口腔颌面部硬组织（牙齿、颌骨、鼻窦、颞下颌关节等）的三维结构。

4.种植手术评估测量颌骨的骨密度、骨高度、骨宽度，明确重要解剖结构（下牙槽神经、上颌窦等）位置，具备指导种植体的植入位点、方向与深度规划功能。

5.牙体牙髓及牙周疾病诊断能显示牙根形态、根管系统走向、牙周膜间隙宽度、牙槽骨吸收程度，辅助诊断复杂根管病变、牙周炎等疾病。

6.颌面部病变与畸形筛查辅助诊断颌骨囊肿、肿瘤、骨折等病变的范围与边界，评估正畸治疗中颌骨发育状况及颌面畸形程度。

7.治疗方案规划与疗效评估为正畸方案设计、颌面外科手术制定提供依据，同时可对比治疗前后影像，评估治疗效果。

（二）牙科X射线机（1台）

1.具备基础诊断需求，支持拍摄根尖片、咬合片，能清晰显示单颗/多颗牙齿的牙体、根尖周组织及牙槽骨状况，满足龋齿、根尖周炎、牙周炎、阻生智齿初步定位功能。

2.配备一键式成像、自动曝光控制功能；支持快速出片（≤30秒）。

3.自带铅防护装置（防护屏、铅衣挂钩），配置全套防护用品（铅围脖，铅头帽，铅衣），辐射剂量符合国家《医用X射线诊断放射防护要求》，设备具备放射诊疗设备备案所需的检测报告。

4.体积小巧、安装灵活、机身紧凑，安装时对场地改造要求低，节省装修成本。

5.支持数字化影像存储，可对接门诊管理系统；成像板或传感器为通用型。

（三）口腔影像扫板仪（1台）

1.数字化快速成像：（核IP板读取：兼容至少四种尺寸IP板（适配前牙/后牙/咬翼片），单次扫描仅需2-5秒完成成像。

2.高分辨率输出：支持16bit灰度级，单像素精度可达100μm以下，能呈现牙根、牙周膜、骨小梁等细节。

3.无线模式，可快速传输影像至电脑或者平板，适配多椅位共享与移动诊疗场景。

5.智能优化：一键自动调整对比度、亮度、锐度，快速凸显病灶区域（如龋齿、根尖阴影、牙槽骨吸收）。

6.精准测量工具：内置长度、角度、面积测量功能，可量化牙周袋深度、牙槽骨高度、根管长度等关键数据，辅助治疗方案设计。

7.标注与注释：支持病灶标记、箭头指示、文字说明，便于医患沟通与病例讨论。

8.病例管理与数据集成：患者信息关联：DICOM标准兼容：多格式导出：可导出JPG/PNG/STL等格式，满足打印报告、电子病历上传、远程会诊等多样化需求，历史影像对比：支持同一患者不同时期影像叠加对比，直观展示治疗效果（如根管治疗前后、种植术后骨结合情况）。

9.感控设计与操作便捷性（适配临床场景）无菌操作体系：配备一次性隔离袋/护套，IP 板可重复使用2000+次，避免交叉感染风险，符合院感规范。

10.轻量化便携：主机重量在1.6kg以下，体积小巧。

（四）口腔扫描仪（1台）

1.系统稳定，扫描速度较快。

2.一体机，系统升级免费。

3.口腔软硬组织数字化采集精准扫描牙列、牙龈、黏膜等口腔内部软硬组织形态，快速生成高清三维数字化模型，替代传统石膏取模，避免取模材料对患者的不适感。

4.修复体设计与制作支持为全冠、嵌体、贴面、活动义齿等修复体提供精准的数字化建模数据，可直接对接CAD/CAM系统，实现修复体的快速设计与加工，缩短患者就诊周期。

5.正畸治疗方案规划生成的三维牙颌模型可用于正畸病例的测量分析，辅助制定隐形矫治器的方案设计、托槽定位规划，同时支持治疗过程中牙齿移动的动态监测与效果预判。

6.种植修复术前模拟与导板制作结合CBCT影像数据进行融合分析，模拟种植体植入位置与角度，设计并输出种植手术导板数据，提升种植手术的精准度与安全性。

7.病例数据管理与分享支持数字化模型的存储、导出与传输，方便病例归档、多科室会诊交流，同时可直观向患者展示治疗方案与预期效果，提升医患沟通效率。

- ★一、采购清单

| - （包六）超声牙周治疗仪等一批医疗设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 |
| - 1 | 超声牙周治疗仪（医用洁牙机） | 1 |
| - 2 | 牙科种植机 | 1 |
| - 3 | 多功能空气消毒机（壁挂式消毒机） | 7 |
| - 4 | 多功能空气消毒机（移动式消毒机） | 2 |
| - 5 | 牙科电动无油空压机（1拖8） | 1 |
| - 6 | 负压机 | 1 |
| - 7 | 牙科综合治疗机（种植牙椅含口腔种植工具盒、机种植器械2套） | 1 |
| - 8 | 超声骨组织手术设备（超声骨刀） | 1 |
| - 9 | 牙科微动力系统 | 2 |
| - 10 | 口腔用显微镜（台式） | 1 |
| - 11 | 超声清洗器 | 1 |
| - 12 | 高压清洗消毒器 | 1 |
| - 13 | 口腔激光治疗仪 | 1 |
| - 14 | 牙科综合治疗机（含内置洁牙机、口腔观测仪） | 4 |

- ★二、包六采购需求

（一）超声牙周治疗仪（医用洁牙机）（1台）

1.推车式一体机，小巧灵活。

2.高效清洁牙石菌斑依靠高频超声振动，快速击碎并清除龈上、龈下牙结石及牙周袋内的菌斑生物膜，能触及根分叉、牙周袋深部等隐蔽区域，清洁效率高。

3.多场景诊疗拓展搭配不同工作尖，可实现根管荡洗（清除根管内坏死组织）、种植体周围炎清洁（去除种植体表面菌斑生物膜）、牙面色素抛光等功能，适配牙周治疗、根管治疗、种植维护等多类临床场景。

4.喷砂抛光协同护理部分机型集成喷砂功能，可同步清除牙面烟渍、茶渍等外源性色素，完成清洁后对牙面进行抛光处理，减少菌斑再次附着。

5.智能调节保护组织具备压力感应、频率自动调节功能，接触软硬组织时可智能切换振动模式，避免损伤健康牙釉质和牙龈，降低治疗痛感，提升患者耐受度。

6.配备工作盒6套（龈下刮治套装，含手柄，工作尖基础套盒），同时配备喷砂套盒6套（龈上5套，龈下1套）。

（二）牙科种植机（1台）

1.精准动力控制：具备多档位转速（如10-1000rpm可调）与扭矩调节功能，支持种植窝预备、种植体植入等不同操作阶段的动力输出切换，避免因转速/扭矩不当导致颌骨损伤或种植体固位不稳，保障种植精度。

2.安全防护机制：内置过载保护、自动反向停止功能，当遇到骨密度异常或操作阻力超出安全阈值时，设备可自动降低转速或停机，减少神经、血管损伤风险；部分机型配备冷却水路系统，实时降温避免骨组织热损伤。

3.多场景适配：兼容不同规格种植体。

4.操作便捷性设计：采用轻量化手持机头，搭配可360°旋转的连接线缆，方便医生在不同手术体位下操作；主机配备高清显示屏，实时显示转速、扭矩、手术时间等参数，便于医生监控操作过程。

5.同时配备种植手机4把。

（三）多功能空气消毒机（壁挂式消毒机）（7台）

1.空气净化消毒：作为核心功能，可针对口腔诊室空气中的细菌（如链球菌、葡萄球菌等口腔常见致病菌）、病毒（如流感病毒、乙肝病毒等）及飞沫残留物进行净化消毒，通过过滤、杀菌等技术降低空气中病原微生物浓度，避免交叉感染，满足院感防控基础要求。

2.壁挂式空间适配：采用壁挂式设计，无需占用诊室地面空间。

3.持续/定时消毒模式：支持持续运行或定时启动消毒功能。

4.低干扰运行：运行时噪音低、无明显刺激性气味。

5.外观简洁，美观。

（四）多功能空气消毒机（移动式消毒机）（2台）

1.多模式空气消毒，覆盖全场景杀菌需求。动态人机共存消毒。静态深度消杀。

2.灵活移动设计，适配多诊室共享需求。

3.机身紧凑（宽度≤40cm、深度≤30cm），可收纳于诊室角落。

4.内置空气质量传感器。

5.配备高清触控屏，支持一键启动、定时预约（1-12小时可调），医护人员无需专业培训即可操作；部分机型支持远程APP控制，可提前开启消毒，确保接诊前诊室空气达标。

6.高效净化与异味去除，优化诊疗体验。

7.内置活性炭吸附层，可吸附口腔诊疗中产生的异味（如消毒水味、牙体打磨异味），改善诊室空气质量，提升患者候诊与治疗的舒适度，尤其适合对气味敏感的儿童、老年患者。

8.规感控设计，符合医疗标准。

9.机身采用抗菌ABS材质，表面光滑易清洁，可耐受75%酒精擦拭消毒，避免设备本身成为污染源；进风口配备可拆卸防尘网，防止灰尘堆积滋生细菌，符合《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012）。具备消毒时间、温度、湿度等数据记录功能。

（五）牙科电动无油空压机（1拖8）（1台）

1.多终端同步供气，适配“1拖8”诊室布局。

2.设备支持同时为8台牙科综合治疗机供气，其输出气压稳定在0.7-0.8MPa（符合牙科设备通用气压标准），且具备多路分支供气接口，能独立为每台治疗机的高速手机、低速手机、三用枪等工具提供持续动力，避免多设备同时运行时出现气压不足、动力中断的问题，保障诊疗流程连贯。

3.无油设计，契合口腔诊疗院感要求。

4.采用无油润滑压缩技术，压缩空气不含油污杂质，输出气体洁净度符合《口腔医疗器械消毒灭菌技术操作规范》要求。

5.静音运行，优化诊疗环境，设备运行噪音≤60dB（远低于传统有油空压机80dB以上的噪音水平）。

6.稳定耐用，适配长期高频诊疗，耐用性设计：采用全铜电机与高强度气缸，散热性能优异，可支持每天8-10小时连续运行（满足门诊全天接诊需求），且故障率低，平均无故障工作时间≥5000小时，减少因设备故障导致的诊疗中断。

7.自动保护功能：内置过压保护（气压超标时自动停机）、过热保护（电机温度过高时自动降温）、缺相保护（电路异常时切断电源），避免设备因过载、故障损坏，保障长期稳定运行。

8.安装灵活：机身紧凑，无需复杂场地改造，可放置于门诊设备间或角落，节省空间；配备万向轮，便于后期位置调整。

9.维护简便：无油设计减少了定期更换机油的步骤，仅定期清洁空气滤芯即可，维护周期延长至3-6个月。

（六）负压机（1台）

1.多终端同步负压供给，适配“1拖8”诊室布局，负压值稳定在-0.04~-0.07MPa（符合牙科设备通用负压标准），且具备多路分支负压接口，能独立为每台治疗机的吸唾器、三用枪吸头、种植手术吸引装置等工具提供持续负压。

2.静音运行，优化诊疗环境：设备运行噪音≤55dB（远低于传统负压机70dB以上的噪音水平），符合“静音”要求。

3.高效过滤与防堵塞设计，契合院感防控要求。多级过滤系统：内置初效滤网（过滤大颗粒碎屑）、中效HEPA滤网（过滤细小粉尘、微生物）及防倒吸装置，可避免口腔污染物（如唾液、血液残留）进入负压主机或管道，防止管道堵塞与交叉感染，符合《口腔医疗器械消毒灭菌技术操作规范》对负压系统的卫生要求。

4.自动排污功能：

5.稳定耐用，适配长期高频诊疗。

耐用性设计：采用全铜电机与耐腐蚀负压泵，散热性能优异，可支持每天8-10小时连续运行（满足门诊全天接诊需求），且故障率低，平均无故障工作时间≥6000小时，减少因设备故障导致的诊疗中断。

自动保护机制：内置过压保护（负压超标时自动调节）、过热保护（电机温度过高时自动停机降温）、缺相保护（电路异常时切断电源），避免设备因过载、故障损坏，保障长期稳定运行，适配门诊高频次诊疗场景。

6.便捷安装与维护，降低门诊运营成本。过滤系统采用模块化设计。

（七）牙科综合治疗机（种植牙椅含口腔种植工具盒、机种植器械2套）（1台）

1.分体机，配备专用高速手机4把，低速马达机手机2把，且外观大气。

2.种植手术专属支撑，适配全流程操作需求。作为种植诊疗的核心载体，设备专为种植手术设计。

多体位精准调节：牙椅支持头枕、椅背、椅座的电动无极调节，可精准固定患者“仰卧位、半坐位”等种植手术所需体位（如种植上颌后牙时抬高椅背、种植下颌牙时降低头枕），确保医生操作视野无遮挡，同时减少患者术中身体疲劳。

种植工具集成：配备专用高速手机（支持种植窝预备时的快速切削）、低速手机（适配种植体精细调整），且主机预留种植专用接口，可直接连接牙科种植机的动力系统，无需额外外接设备，保障种植窝预备、种植体植入、基台安装等全流程连贯进行。

3.配套种植工具盒与器械，满足标准化操作。随设备配备的2套种植工具盒+机用种植器械，覆盖种植核心操作需求：工具盒内含种植窝预备专用钻（先锋钻、成型钻、扩孔钻等，适配不同直径种植体）、种植体持取器、基台扳手等，且器械采用无菌包装，拆开即可使用，符合院感规范；2套器械可实现“交替消毒、轮换使用”，避免单套器械消毒等待导致的诊疗中断，尤其适配门诊多台种植手术连续开展的场景，提升接诊效率。

4.外接EZ智慧屏，辅助种植精准评估。设备集成EZ智慧屏，为种植诊疗提供可视化支持：术中实时观察：术后效果确认：种植完成后，可通过内窥镜向患者直观展示种植体外

5.负压与照明协同，保障手术环境洁净与清晰。无影照明系统：配备可360°旋转的LED无影灯，照明亮度≥10000lux，且光线聚焦度可调，能精准覆盖种植操作区域，无阴影死角。

6.人体工学设计，兼顾医患舒适度。

患者体验优化：椅座采用记忆棉材质，贴合人体曲线，减少长时间手术导致的局部压迫感；头枕配备软质硅胶垫，可固定头部位置，避免患者术中无意识移动，同时降低头部与头枕的摩擦不适；

医生操作友好：椅旁操作面板高度适配医生站立/坐姿操作习惯，可一键调节牙椅位置、启动负压吸引、切换手机转速，无需弯腰或移动位置即可完成操作，减少医生职业劳损。

（八）超声骨组织手术设备（超声骨刀）（1台）

1.具备“骨组织特异性切割”能力，仅对硬组织（骨、牙体）产生振动切割作用，对软组织（牙龈、神经、血管）无损伤。

2.提供多档位功率输出（如5-40W可调），可根据骨密度（松质骨、密质骨）、手术类型（切割、打磨、止血）切换模式：低功率（5-15W）适配松质骨打磨与软组织附近精细操作，高功率（25-40W）适配密质骨快速切割，避免功率不当导致的骨热损伤或切割效率低下。

3.兼容多种专用工作头（如直头、弯头、尖头、平头），不同工作头适配不同手术场景（如尖头用于骨槽精细开槽，平头用于大面积骨面打磨），且工作头可拆卸消毒，符合院感规范

4.内置高压冷却水路系统，支持“持续/脉冲式”冷却模式，冷却水流速（如20-50ml/min可调），可实时带走骨切割产生的热量，将骨组织温度控制在47℃以下（避免热损伤导致骨坏死），保障骨组织活性与术后愈合效果。

5.集成超声止血功能。

6.配备过载保护机制。

7.采用轻量化手持机头（重量≤300g），搭配可360°旋转的连接线缆。

（九）牙科微动力系统（2台）

1.多档位转速与扭矩调节：支持低转速（50-1000rpm）到中高转速（1000-40000rpm）多范围调节，可根据操作类型精准匹配动力：低转速模式适配根管侧壁修整、种植体周围骨修整等精细操作，避免组织过度切削；中高转速模式适配牙体预备、嵌体/贴面牙体打磨，兼顾效率与精度，满足牙体牙髓、修复、种植等多科室诊疗需求。

2.稳定动力控制。

3.外置独立水路。

4.多工具兼容与快速切换，提升诊疗效率。多接口适配：兼容多种专用工作头（如根管锉夹头、牙体预备车针、骨修整磨头），支持快速更换夹头（更换时间≤10秒），无需拆卸机头即可切换不同操作工具，避免因工具更换频繁导致的诊疗中断，尤其适配同一患者需连续完成“牙体预备+根管清理”等多步骤治疗的场景。

5.无菌操作支持。

6.轻量化设计：手持机头重量≤200g，搭配柔性防滑手柄。

7.安全保护机制。

（十）口腔用显微镜（台式）（1台）

1.全内置4K影像系统，集成于显微镜镜头中，采用1/1.2" Sony CMOS 摄像头，分辨率3840x2160；双USB3.0影像储存；双USB2.0控制接口； 3840x2160/60P Ultra HD 4K影像实时输出,U盘存储不小于64G；无线脚踏，无线鼠标进行影像控制。

2.变倍：连续无极变倍，放大倍数至少覆盖2X-15X。

3.双目镜具有1.5倍一键放大装置可瞬间将总放大倍数最高提升至20倍。

4.不小于27寸显示器及显示器抱箍支架，带HDMI输入接口。

5.LED照明系统，亮度连续线性可调，调光旋钮集成在主镜镜身上；物面照度(焦距F=200mm时)不低于80,000Lx，使用寿命不少于60000小时。

6.横臂内配有下限装置，可个性化设定镜头的最低限位，增加了临床安全系数。

7.光斑大小四档可调，最大光斑的直径不小于155mm。

8.落地移动式，显微镜立柱高度不小于1700mm，支架臂伸展范围不小于1500mm。

9.具备荧光模式

10.全部电缆收藏于显微镜的立柱内。底座预留有:高清插口，电源插口，网线插口。

11.双目镜左右倾摆功能，在医生坐姿不变的情况下，镜身向左向右倾摆时可保持双目镜保持水平观察位置。

12.平衡挂臂，右弯型，可调节弹簧扭矩平衡系统。

13.橙色滤镜能用于树脂充填以防止填充物固化；绿色滤镜能增强血管和神经等重要组织的比度，消反光模式下偏光消反光还原真实细节。

14.变角双目镜，瞳距快速可调，瞳距覆盖范围不小于55mm-75mm。

15.应集成于镜头内部的旋钮有：变倍旋钮2个、变焦旋钮2个、光斑调节旋钮1个、光源亮度调节旋钮1个，操作轻松方便。一体磁吸式手柄2个。

16.30°光学延长器集成立体分光器，分光比为2:8，左右均可接影像接口。

17.集成内置式变焦物镜，物镜内置在镜头内，焦距覆盖范围不小于F=200mm-450mm带防溅保护罩。左右磁吸手柄集成调焦旋钮一对，可用拇指单指快速便捷操作，并配有消毒罩。

18.快速拍照和路线，影像存储于U盘，影像按钮2个集成与手柄处，左右手均可操作。

（十一）超声清洗器（1台）

1.精准清洁牙科器械污染物。

2.保护器械材质与精度：清洁过程无需手动摩擦或强酸强碱浸泡，仅通过液体振动作用除污。

3.体积小巧（通常容量1-5L），占用操作台空间小，适合牙科诊室或器械预处理室使用；操作简单（多为一键启动，支持定时功能，如3-10分钟定时清洁），可根据器械类型灵活调整清洁时间；部分型号配备专用清洗篮/架，方便器械分类放置，避免清洁过程中器械碰撞损坏。

4.辅助消毒预处理：可配合牙科专用清洗剂（如中性酶清洗剂）使用，在清洁污物的同时，破坏细菌、病毒的蛋白质结构，为后续的高温灭菌（如压力蒸汽灭菌）或低温灭菌（如环氧乙烷灭菌）奠定基础，减少灭菌盲区，降低交叉感染风险（符合牙科诊室院感管理要求）。

（十二）高压清洗消毒器（1台）

1.通过高温高压蒸汽（121-134℃）穿透器械包装及内部缝隙，破坏细菌芽孢、病毒蛋白结构，实现对牙科各类器械的灭菌，灭菌合格率需达100%，符合《医疗机构消毒技术规范》中“高度危险性医疗器械”的灭菌要求。

2.支持多灭菌程序切换，适配不同材质/类型的牙科器械。标准程序（121℃，103.4kPa，15-20分钟），快速程序（134℃，205.8kPa，4-6分钟）。真空程序（带预真空/脉动真空）。

3.灭菌后自动启动干燥程序（如真空干燥、热风干燥），将器械表面及内部水分残留量控制在≤0.2g，防止潮湿环境滋生细菌，同时避免水分导致器械生锈（尤其不锈钢种植工具），延长器械使用寿命。支持干燥时间调节（10-30分钟）。

4.智能监控与记录功能。

5.抗菌与清洁设计。

6.快速冷却功能。

（十三）口腔激光治疗仪（1台）

1.精准组织切割与消融，依托特定波长激光（如980nm、1064nm）的光热/光机械效应，可实现对口腔软硬组织的精准操作。

2.杀菌消毒与炎症控制激光能量可穿透黏膜表层，破坏细菌细胞膜（如牙周炎致病菌、种植体周围炎致病菌），同时抑制炎症因子释放。

3.特定波长激光（如650nm弱激光）可刺激局部组织血液循环，缓解治疗后疼痛（如拔牙后镇痛），同时激活成纤维细胞、成骨细胞活性，加速创面愈合（如口腔溃疡、牙龈术后创面），减少患者恢复期不适，提升诊疗体验。

4.设备主机重量通常≤5kg，体积小巧（类似小型手提箱），无需固定安装，可轻松移动至不同诊室。

5.简化控制面板：配备中文界面、一键式治疗模式（如“牙周杀菌”“牙龈切割”预设档位），无需复杂参数调试。快速启动：开机后30秒内进入工作状态，无需预热等待。

6.支持交流电源（220V）与内置锂电池双供电模式，锂电池满电状态下可连续使用2-3小时。

7.能量过载保护：当输出能量超出设定阈值时，设备自动停机，避免过度治疗损伤组织；瞄准定位功能：配备红色瞄准激光（低功率、无伤害），精准指示治疗区域，避免误操作；脚踏控制开关。

（十四）牙科综合治疗机（含内置洁牙机、EZ智慧屏）（4台）

1.常规诊疗基础功能；配备专用高速手机4把，低速手机2把。内置洁牙机。气压适配：输出气压0.7-0.8MPa，与牙科电动无油空压机（1拖8）兼容。

2.配备专用专用高速手机等，且外观大气。

3.合规资质：需具备医疗器械注册证，核心部件（如高速手机、X射线相关组件）符合国家质量标准，避免合规风险。

4耐用性：关键部件（电机、调节机构）平均无故障工作时间≥8000小时，适配门诊每天8-10小时高频使用。

5维护便捷性：易损件（如手机密封圈、吸唾管）更换简单，无需专业人员，降低后期维护成本。

6.可视化辅助诊疗：集成EZ智慧屏。

7.牙椅支持多体位调节（如后仰135°用于根管治疗、半坐位30°用于洁牙），椅座贴合人体曲线，减少患者诊疗时的腰部、颈部疲劳。

8.内置静音吸唾系统（运行噪音≤50dB）

- ★一、采购清单

| - （包七）ecmo医疗设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 |
| - 1 | Ecmo | 1 |

- ★二、包七采购需求

（一）基本功能要求

1.离心泵主机：磁性耦合原理，离心泵主机总重量≤12kg，配备内置2块电池，电池可拆卸、反复充电，可持续供电≥240分钟，可根据临床转运时间长度，选择升级电池数量，提供更长的持续供电

2.具备开机自检、异常自检及报警功能

3.模式选择：稳压模式、零流量模式、流量模式

4.转速范围：0～6500RPM

5.转速误差：±20RPM

6.流量范围：0-8L/min

7.流量精度：±5%或0.1L/min

8.压力监测范围：-600～900mmHg

9.最大压差：500mmHg

10.监测内容：转速、流量、气泡、动脉温度、静脉温度、、泵前压力、膜前压力、膜后压力、跨膜压差

11.集成线缆集线器监测压力温度，无需第三方压力传感器或耗材。

12.具备可视化体外循环图。

13.可记录患者ID、身高、体重。具备2个定时器，可记录病人上机时长。

14.泵头无金属支撑轴，具备肝素或磷酸胆碱涂层，没有瘀滞区域，避免因摩擦产热而引发的血栓

15.空氧混合器：适用于各类型膜式氧合器；能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给；FIO2：21%～100%.

16.台车：能安全放置离心泵、小水箱等设备及其辅助配套设备

17.变温水箱：水箱容积：≧1.5升；温度范围：35℃～39℃

18.至少配置：主机1台、泵驱动装置1个、紧急泵驱动装置1个、备用电池1个、流量气泡传感器1个、T1温度传感器1个、T2温度传感器1个、电源适配器1个、电源线1个、等电位线1个，台车1辆、物理升温仪1台、空氧混合器1台、培训套包1套。便携式转运支架1台（选配），转运专用Y型线缆1根（选配），转运专用背包1个（选配），转运充电盒1套（选配），空氧混合器1套，培训套包1套。

19.设备整机质保≥5年，系统软件终身升级或安装

★三、商务及其他要求

1.产品售后要求（本条针对本次所有询价产品）

1.1、所有设备具备医疗器械产品相关资质如：生产经营许可证、备案凭证、合格证、注册证等，以及产品中文说明书。

1.2、本项目报价包含新设备的采购安装、调试；中标供应商必须同时满足国家或行业技术标准，以及医院实际使用需求。

1.3、所有产品质保期≧1年，质保期内无条件响应医院售后服务要求，响应时间≦1小时。如需到场解决的响应时间≦24小时。特殊故障情况由双方协商解决。如涉及质保期内需医院另行支付费用的易损件更换，供应商应单独列出。凡未列出需医院另行支付费用的易损件清单则默认为质保期内所有零配件故障免费更换。

注：1、以上带★号条款为实质性要求。

- 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。

# 附件2：报价格式

| 项目名称：成都市新津区中医医院 2026年第一批次医疗设备采购项目询预算价 （包一：血液透析机等一批医疗设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单项报价（元） | 数量 | 总价（元） | 注册证名称 |
| 1 | 血液透析机 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 2 | 血液透析滤过机 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 | 高效全自动清洗消毒器 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 熏眼仪 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 鼻窦手术器械全套 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 心电监护仪 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 7 | 静脉输液泵 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 8 | 注射泵（单通道） |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 9 | 注射泵（双通道） |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 10 | 携热器 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 动态心电 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 12 | 动态心电血压二合一 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 13 | 儿童牙椅 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 14 | 生物反馈胃肠起搏治疗仪 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 15 | 电动骨髓枪 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 合计大写（万元）： 合计小写（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、可提供多个包报价、按分包整体报价不可漏报，每包报价须分开单独密封、否则视为无效报价；2、报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须盖公章单独密封。

| 项目名称：成都市新津区中医医院 2026年第一批次医疗设备采购项目询预算价 （包二：手术显微镜等一批医疗设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单项报价（元） | 数量 | 总价（元） | 注册证名称 |
| - 1 | 手术显微镜 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - 2 | 可视喉镜 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| - 3 | 宫腔镜电切镜 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| - 4 | 臭氧治疗仪 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| - 5 | 大通道脊柱内镜系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - 6 | 电子支气管内窥镜 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| - 7 | 高频手术设备 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 合计大写（万元）： 合计小写（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、可提供多个包报价、按分包整体报价不可漏报，每包报价须分开单独密封、否则视为无效报价；2、报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须盖公章单独密封。

| 项目名称：成都市新津区中医医院 2026年第一批次医疗设备采购项目询预算价 （包三：便携式床旁超声诊断仪等一批医疗设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单项报价（元） | 数量 | 总价（元） | 注册证名称 |
| - 1 | 超声诊断设备 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - 2 | 便携式床旁超声诊断仪 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - 3 | 血管内超声系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 合计大写（万元）： 合计小写（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、可提供多个包报价、按分包整体报价不可漏报，每包报价须分开单独密封、否则视为无效报价；2、报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须盖公章单独密封。

| 项目名称：成都市新津区中医医院 2026年第一批次医疗设备采购项目询预算价 （包四：短波紫外线治疗仪等一批医疗设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单项报价（元） | 数量 | 总价（元） | 注册证名称 |
| - 1 | 短波紫外线治疗仪 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - 2 | 放射性粒子植入计划系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - 3 | 脉诊+舌面诊仪 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - 4 | 动态血压 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 合计大写（万元）： 合计小写（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、可提供多个包报价、按分包整体报价不可漏报，每包报价须分开单独密封、否则视为无效报价；2、报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须盖公章单独密封。

| 项目名称：成都市新津区中医医院 2026年第一批次医疗设备采购项目询预算价 （包五：口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备等一批医疗设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单项报价（元） | 数量 | 总价（元） | 注册证名称 |
| - 1 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - 2 | 牙科X射线机 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - 3 | 口腔影像扫板仪 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - 4 | 口腔扫描仪 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 合计大写（万元）： 合计小写（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、可提供多个包报价、按分包整体报价不可漏报，每包报价须分开单独密封、否则视为无效报价；2、报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须盖公章单独密封。

| 项目名称：成都市新津区中医医院 2026年第一批次医疗设备采购项目询预算价 （包六：超声牙周治疗仪等一批医疗设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单项报价（元） | 数量 | 总价（元） | 注册证名称 |
| - 1 | 超声牙周治疗仪（医用洁牙机） |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - 2 | 牙科种植机 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - 3 | 多功能空气消毒机（壁挂式消毒机） |  |  |  |  | 7 |  |  |
| - 4 | 多功能空气消毒机（移动式消毒机） |  |  |  |  | 2 |  |  |
| - 5 | 牙科电动无油空压机（1拖8） |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - 6 | 负压机 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - 7 | 牙科综合治疗机（种植牙椅含口腔种植工具盒、机种植器械2套） |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - 8 | 超声骨组织手术设备（超声骨刀） |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - 9 | 牙科微动力系统 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| - 10 | 口腔用显微镜（台式） |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - 11 | 超声清洗器 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - 12 | 高压清洗消毒器 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - 13 | 口腔激光治疗仪 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - 14 | 牙科综合治疗机（含内置洁牙机、口腔观测仪） |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 合计大写（万元）： 合计小写（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、可提供多个包报价、按分包整体报价不可漏报，每包报价须分开单独密封、否则视为无效报价；2、报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须盖公章单独密封。

| 项目名称：成都市新津区中医医院 2026年第一批次医疗设备采购项目询预算价 （包七：ecmo医疗设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单项报价（元） | 数量 | 总价（元） | 注册证名称 |
| - 1 | - Ecmo |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 合计大写（万元）： 合计小写（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、可提供多个包报价、按分包整体报价不可漏报，每包报价须分开单独密封、否则视为无效报价；2、报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须盖公章单独密封。

## 附件3 ：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | 成都市新津区中医医院 2026年第一批次医疗设备采购项目询预算价（包x） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）法人和授权委托人证明文件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。