成都市新津区中医医院

2026年第一批次医疗设备采购项目（包二）询预算价公示

各潜在供应商：

根据医院业务需要，我院拟采购2026年第一批次医疗设备项目（包二）。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。

- 一、公司情况介绍

1、公司相关业务情况、业绩简介。

2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件或授权委托书及授权委托人身份证复印件。

- 二、报名要求

1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院行政办公区二楼）。

2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）

3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（U盘密封递交，本项目需电子报价）

4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。

5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。

6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。

- 三、本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。

- 四、其他事项

1、报名资料接收时间：（2026年4月2日-2026年4月7日工作时间9:00-16:00；文件接收截止日期：2026年4月9日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。

2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。

3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：刘老师，028-82556072。

4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。

- ★一、采购清单

- ★一、采购清单

| - （包二）手术显微镜等一批医疗设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 |
| - 1 | 手术显微镜 | 1 |
| - 2 | 可视喉镜 | 3 |
| - 3 | 宫腔镜电切镜 | 2 |
| - 4 | 臭氧治疗仪 | 2 |
| - 5 | 大通道脊柱内镜系统 | 1 |
| - 6 | 电子支气管内窥镜 | 2 |
| - 7 | 高频手术设备 | 1 |

- ★二、包二采购需求

- （一）手术显微镜（1台）

- 1.适用于神经外科、骨科等科室显微手术；

- 2.具备电磁锁支架；

- 3.照明光源：LED光源；

- 4.内置4K分辨率摄录像系统；

- 5.电动连续变倍，倍率≥19X；

- 6.具备一键自动聚焦功能。

- （二）可视喉镜（3台）

1.快速精准成像：配备高分辨率摄像头与LED光源，确保喉部结构清晰可见，支持实时图像传输，辅助快速定位声门。

2.操作便捷性：手柄符合人体工学设计，镜体角度可灵活调节，支持单手操作，缩短插管准备时间。

3.兼容性强：适配多种型号气管导管，支持一次性无菌护套使用，避免交叉感染。

4.图像增强功能：具备防雾、防抖处理，可选配高清显示屏或外接设备（如监视器、录像系统），便于教学与记录。

5.安全可靠：镜体材质耐高温消毒，内置电池续航持久，确保紧急情况下稳定运行，减少组织损伤风险。

- 宫腔镜电切镜（2台）

- 1.用于宫腔疾病手术。

- 2.能够匹配医院现有的腔镜系统主机。

- 3.外鞘前端需采用陶瓷绝缘套。

- 4.内窥镜型号匹配2.9mm与4mm，视向角大于25度，视场角>62度。

- 5.操作器为被动式。

- 6.外鞘套≦24Fr、26Fr，带进出水开关；配内鞘套≦22F、24Fr，可360°旋转。

- 7.具备冲洗接头和单管阀座。

- 8.电切时镜头不起雾。

- 9.需匹配各种形状电切环。

- 10.配备闭孔器。

- 11.配备高频双极线。

- 12.配备专用消毒盒。

- （四）臭氧治疗仪（2台）

- 1.用于治疗外阴炎、外阴瘙痒、阴道炎、宫颈炎、白带增加、宫颈糜烂等外阴阴道病症；

- 2.具有模块化设计、微电脑控制、宽视野液晶屏，有人机对话界面；3.全中文菜单，智能化治疗控制；

- 4.具有治疗功能+冲洗功能，仪器能自动生成臭氧液；

- 5.需配有自动进水系统:只需将成桶的纯净水或蒸馏水放在旁边，仪器会自动进水；

- 6.具备水、气、雾三效合一；

- 7.温控，加温，保温自动化，患者感觉温热舒适;大于41℃过温保护，防止患者及使用者烫伤，加温不冲洗，冲洗不加温；

- 8.具备压力控制流量；

- 9.设备推车实时锁定功能、移动方便。

- （五）大通道脊柱内镜系统（1台）

1.满足腰椎管狭窄、腰椎间盘突出、胸椎管狭窄、颈椎狭窄、颈椎间盘突出、镜下融合等手术使用，脊柱内窥镜1支参数满足，视向角15°;视场角≥75”;工作通道直径：6.0mm～6.5mm;外径≥10.0mm;工作长度125-135mm。

2.配套手术工具1套，包含但不限于逐级扩张导杆、工作套管，镜下使用髓核钳、蓝钳、椎板咬骨钳器械，剥离子，神经拉钩，镜下骨凿，刮匙等手术工具，其中工作套管具备螺纹型，在颈椎胸椎等手术中能保持更优的稳定性，器械满足内镜下磨转使用，并且有稳定内镜下磨转功能，具备可以高温高压灭菌的工作通道提高手术安全性。

3.具备大直径高效率椎板咬骨钳，直径≥5.5mm，具备弧形咬骨钳用于对侧骨性结构的处理。

4.具备内镜下辅助完成经皮胸腰椎融合工具，满足镜下融合手术使用需求如用处理骨性结构的大直径环锯，直径≥10mm，具备全齿及半齿；用于处理椎间盘的铰刀，刮匙，骨铲等工具；辅助融合植入的半圆型工作套管，保护神经根等总重要组织的同时不受融合器大小限制。

- （六）电子支气管内窥镜（2台）

1.卓越的便携性与快速启动：整机（主机+显示单元+镜体）集成度高，重量轻，可置于专用手提箱中。开机至可操作时间应短于1分钟，满足紧急气道抢救的黄金时间要求。

2.高清成像与图像质量：至少具备HD（720p）及以上分辨率，推荐全高清（1080p）。具备优异的低光性能（高信噪比），在血性、脓性分泌物环境中仍能提供清晰视野。色彩还原真实，有助于鉴别组织炎症、出血、坏死。

3.镜体设计适用于危重患者：外径适中（建议≤4.0mm），镜身柔韧度适中，既便于通过人工气道（气管插管/气切套管）操作。

4.严格的院感控制兼容性：镜体可全浸泡消毒（IPX7或更高等级防水），并能兼容高水平消毒（如过氧乙酸）和环氧乙烷/低温等离子灭菌。主机和显示屏表面易于擦拭消毒。

- （七）高频手术设备（1台）

- 1.精准的能量控制。具备多档功率调节功能，支持电凝、电切、混合凝切等多种工作模式，能适配息肉切除、黏膜剥离（ESD）、止血等不同手术场景，且能量输出稳定，避免组织过度损伤或凝血不全。

2.完善的安全防护。标配中性电极检测、输出过载保护、绝缘监测等功能，防止电灼伤、漏电等风险；兼容内镜专用的绝缘器械，适配不同直径内镜通道，避免器械与设备不匹配引发的操作隐患。

3.良好的临床适配性。可与主流品牌的胃镜、肠镜、十二指肠镜等内镜设备无缝连接，支持脚踏开关与手控两种操作方式，满足术者不同操作习惯；设备体积紧凑，便于在内镜检查床旁摆放，不影响手术操作空间。

4.便捷的维护与管理。易损部件（如电极接头、输出线缆）拆装方便，耗材采购渠道稳定；具备数据记录功能，可存储手术参数、使用时长等信息，便于科室进行设备管理和质量控制。

★三、商务及其他要求

1.产品售后要求（本条针对本次所有询价产品）

1.1、所有设备具备医疗器械产品相关资质如：生产经营许可证、备案凭证、合格证、注册证等，以及产品中文说明书。

1.2、本项目报价包含新设备的采购安装、调试；中标供应商必须同时满足国家或行业技术标准，以及医院实际使用需求。

1.3、所有产品质保期≧1年，质保期内无条件响应医院售后服务要求，响应时间≦1小时。如需到场解决的响应时间≦24小时。特殊故障情况由双方协商解决。如涉及质保期内需医院另行支付费用的易损件更换，供应商应单独列出。凡未列出需医院另行支付费用的易损件清单则默认为质保期内所有零配件故障免费更换。

注：1、以上带★号条款为实质性要求。

- 本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。

# 附件2：报价格式

| 项目名称：成都市新津区中医医院 2026年第一批次医疗设备采购项目（包二）询预算价 （包二：手术显微镜等一批医疗设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单项报价（元） | 数量 | 总价（元） | 注册证名称 |
| - 1 | 手术显微镜 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - 2 | 可视喉镜 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| - 3 | 宫腔镜电切镜 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| - 4 | 臭氧治疗仪 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| - 5 | 大通道脊柱内镜系统 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - 6 | 电子支气管内窥镜 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| - 7 | 高频手术设备 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 合计大写（万元）： 合计小写（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、按分包整体报价不可漏报；2、报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单最多保留两位小数、须盖公章单独密封。

## 附件3 ：报名登记表

报名登记表

| *报名项目名称（包号） | 成都市新津区中医医院 2026年第一批次医疗设备采购项目询预算价（包2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *报名单位 /个人名称 (统一社会信用代码/税号) | （盖章） |  |  |
| *单位 / 个人地址 |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |
| *经办联系人 |  | *手 机 |  |
| 邮 箱 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com

注:提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）法人和授权委托人证明文件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。

投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。