成都市新津区中医医院检验设备、耗材（试剂）采购项目询预算价公示

各潜在供应商：
根据医院业务需要，我院拟采购检验设备、耗材（试剂）项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。
一、公司情况介绍
1、公司相关业务情况、业绩简介。
2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件或授权委托书及授权委托人身份证复印件。
3、投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可/备案凭证。（提供复印件并加盖公章）
4、投标产品须具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（仅限医疗器械适用）（提供复印件并加盖公章）
二、报名要求
1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院行政办公区二楼）。
2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）
3、提供电子版报价资料和相关产品简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（U盘密封递交，电子报价资料采用word格式）
4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并对本项目提出的设备功能需求明确响应，对重要功能需提供相关证明材料或承诺函。 
5、所有参选资料应设置目录、页码，方便采购人遴选，所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。
三、本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。
四、其他事项
[bookmark: _Toc20249][bookmark: _Toc20665]1、网上报名资料接收时间：（2026年7月22日-2026年7月26日；文件接收截止日期：2026年8月3日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。
[bookmark: _GoBack]2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。
3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：赵老师，13518168587。
4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。


1、 项目概述
随着医疗技术的不断进步和医院业务的持续增长，检验科作为疾病诊断、治疗监测及科研教学的重要支撑部门，其试剂耗材的需求量与日俱增。为了确保检验日常工作的顺利进行，提高检验结果的准确性和时效性，需配备适合实验室仪器设备寄配套试剂、耗材。
2、 采购需求及要求
采购包1（设备+挂网产品+非挂网产品）
	采购包1设备

	设备设施
	需求参数
	数量
	单位

	1.全自动生化分析流水线
	1.1.分析单元模块
	1、检测原理：包括比色法、比浊法、间接离子选择电极法。
▲2、单模块光学速度≥2000测试/小时；流水线综合总光学速度≥4000测试/小时，ISE检测速度≥1200测试/小时。
▲3、单模块支持同时一次性上样最大容量≥450个样本。
▲4、生化分析仪为双圈试剂盘，每盘试剂位≥70个。
5、生化分析仪比色杯采用石英杯。
▲6、生化分析仪反应盘加热方式采用无成本支出和免保养的恒温方式，无需水及水浴添加剂。
7、生化分析仪最小反应体积≤80μl。
▲8、生化分析仪光学系统为16个波长，340～850nm，抗干扰强。
▲9、吸光度线性范围 0-3.5 Abs，确保高值异常样本检测。
10、具有模块化拓展功能，可以支持级联，可以与同品牌全自动化学发光分析仪仪联机，也可以接入同品牌自动化流水线。
11、支持单向、双向连接LIS软件。
	2
	台

	
	1.2.轨道单元
	1.流水线系统须采用电力驱动，非气源动力，降低噪音对实验室工作人员影响；
2.▲自动化设备包括自动进样出样模块、自动离心模块、自动去盖模块、加盖去盖模块、和不同学科的样本分析系统，均可由轨道连接实现全程自动化，并由数据信息管理系统进行统一管理和操作；
3.▲流水线可连接同品牌生化分析仪、免疫分析仪，并可拓展连接同品牌全自动凝血分析仪、血液分析仪等。
4.单模块同时具有进样和出样功能，并配备倾倒式进样功能，一次性最大上样量≥700管；
5.样本进样出样处理能力≥800样本/小时，兼容不同规格的样本管/采血管进样；
6.可检测样品类型包括血清、血浆等，模块可识别急诊架进样，急诊标本优先处理;
7.▲单模块单次离心容量≥80管，样本离心处理速度≥450管/小时；
8.离心机具有智能自动平衡功能，离心机支持的最大转速≥4000r/min，支持的最大离心力≥3200g;
9.对识别后的样本自动去盖，能去除多种类型的试管盖（包括混合上样时）；
10.▲单个去盖单元速度≥800管/小时；流水线去盖模块具备气溶胶过滤或紫外线消毒功能
	1
	套

	2.全自动血液细胞分析仪
	1.检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定
2.▲检测参数：≥26项可报告参数（不含散点图和直方图）
3.▲研究参数：≥12项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息
4.进样方式：全自动进样，封闭进样
5.检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP全血检测模式
6.样本添加：可随时添加样本
7.进样器容量：≥40个
8.进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式
9.▲静脉全血样本用量：五分类+CRP模式≤35μl，CRP模式≤20μl
10.检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时
11.预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能
12.WBC线性范围：0~400×109/L   
13.CRP线性范围：0.3~320mg/L
14.操作系统：全中文操作分析报告软件
	6
	台

	3.糖化血红蛋白分析仪
	1、仪器检测原理需为高效液相色谱法（HPLC）
2、仪器能有效分离中国常见变异体HbS、Hbc、HbD、HbE，无需额外使用变异体层析柱。
▲3、糖化血红蛋白分析仪测试速度≥100个样本/小时
▲4、糖化血红蛋白模块线性要求需覆盖 3-20%区间
▲5、仪器检测参数需包含：平均血糖（eAG）
6、仪器检测参数需包含：HbA1
	1
	台

	4.血气生化分析仪
	1、测量参数 : PH,PCO2,PO2,K,Na,Cl,Ca,Hct，Lac及Glu。
▲2、独立多规格试剂包，试剂规格50测/包---700测/包，上机最长效期40天；室温存储，有效期≥9个月。
3、长时间异常断电、插拔传感器和试剂包不会造成试剂包和传感器等失效。
4、最大计算项目：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、SBC、BE、BEecf、TCO2、sO2%、P50、AG、A-aDO2、Rl、TCa、nCa，THb(c),……，测量项目和计算项目等≥40项
▲5、提供原厂配套的血气质控，二维码扫描自动输入质控批号、靶值等信息。
▲6、多种项目组合，可做动脉&静脉血气组合，并计算出ScVO2% 和PCO2 gap等参数
▲7、可单独选择测试项目，消耗品可单独核销，有效节省耗材成本
8、同时支持注射器、毛细管、安瓿瓶、试管等容器测量
9、样本量：全参数样品量<150uL，测试时间最短40S。
▲10、内置诺莫图和自动智能专家辅助诊断分析系统
11、样品、试剂预热功能，样品恒温 37±0.2℃
12、定标方式：自动和手动， 一点和两点定标
13、进样方式：进样针自动抬起进样，能检测并排除小气泡和微血凝块
14、分析时间：从进完样本到出结果最短时间＜30 秒
15、可选配台车、外置大容量UPS电源续航超过8小时
16、内存：支持存储样本记录≥ 10000 条；定标记录≥ 6 个月，质控记录≥ 6 个月，存储容量可扩展；
	2
	台



	采购包1非挂网产品

	序号
	试剂种类（产品名称）
	技术参数要求
	预估年用量(次)
	试剂挂网情况
	备注

	1
	生化分析仪用电极传感器-1
	钾离子检测电极
	2
	非挂网产品
	

	2
	生化分析仪用电极传感器-2
	氯离子检测电极
	2
	非挂网产品
	

	3
	生化分析仪用电极传感器-3
	钠离子检测电极
	2
	非挂网产品
	

	4
	生化分析仪用参比电极
	用于辅助钾、钠、氯离子的定量检测。
	2
	非挂网产品
	

	5
	糖化血红蛋白分析用层析柱
	用于对人体全血样本中的糖化血红蛋白进行分离。
	40000
	非挂网产品
	

	6
	生化分析仪电解质模块用质控物（离子选择电极法）
	用于电解质模块的K+、Na+、Cl-参数的质控，以监控和评价电解质模块检测结果的精密度。
	400
	非挂网产品
	

	7
	生化分析仪电解质模块血清测试用定标液（离子选择电极法）
	用于电解质模块血清样本K+、Na+、Cl- 的定标。
	400
	非挂网产品
	

	
	
	
	
	
	

	采购包1挂网产品

	序号
	试剂种类（产品名称）
	技术参数要求
	预估年测试量(次)
	试剂挂网情况
	适用设备

	1
	样本稀释液
	用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。
	1000
	价格联动
	/

	2
	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒）
	用于体外定量测定人全血中葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）的活力。
	1000
	价格联动
	/

	3
	α-淀粉酶（α-AMY）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中α-淀粉酶的活力。临床上用于胰腺疾病的辅助诊断。
	10000
	价格联动
	/

	4
	丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或血浆中丙氨酸氨基转移酶的活力。临床上用于辅助评价肝功能。
	120000
	价格联动
	/

	5
	天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或血浆中总胆固醇的含量。临床上用于高胆固醇血症的辅助诊断。
	120000
	价格联动
	/

	6
	γ-谷氨酰转移酶（γ-GT）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或血浆中γ-谷氨酰转移酶的活力。临床上用于肝胆系统疾病的辅助诊断。
	100000
	价格联动
	/

	7
	总蛋白（TP）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或血浆中总蛋白的含量。
	80000
	价格联动
	/

	8
	白蛋白（ALB）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或血浆中γ-谷氨酰转移酶的活力。临床上用于肝胆系统疾病的辅助诊断。
	80000
	价格联动
	/

	9
	前白蛋白（PA）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清中前白蛋白的含量。
	10000
	价格联动
	/

	10
	总胆红素（T-Bil）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或血浆中总胆红素的含量。临床上用于胆红素代谢紊乱的辅助诊断。
	120000
	价格联动
	/

	11
	直接胆红素（D-Bil）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或血浆中直接胆红素的含量。临床上用于胆红素代谢紊乱的辅助诊断。
	120000
	价格联动
	/

	12
	碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清中碱性磷酸酶的活力。
	100000
	价格联动
	/

	13
	胆碱酯酶（CHE）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或血浆中胆碱酯酶的活力。临床上用于肝脏损伤的辅助诊断。
	100000
	价格联动
	/

	14
	腺苷脱氨酶（ADA）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清中腺苷脱氨酶的活力。临床上用于肝损伤的辅助诊断。
	5000
	价格联动
	/

	15
	5'-核苷酸酶（5'-NT）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清中5′-核苷酸酶的活力。临床上用于肝胆系统疾病的辅助诊断。
	9000
	价格联动
	/

	16
	总胆汁酸（TBA）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清中总胆汁酸的含量，临床上用于肝胆系统疾病的辅助诊断。
	15000
	价格联动
	/

	17
	α-L-岩藻糖苷酶(AFU)测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清样本中α-L-岩藻糖苷酶（AFU）的活力。临床上用于肝癌的治疗监测。
	9000
	价格联动
	/

	18
	肌酐（CREA）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中肌酐的含量，临床上作为肾功能的评价指标。
	110000
	价格联动
	/

	19
	尿酸（UA）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中尿酸的含量。临床上用于高尿酸血症的辅助诊断。
	100000
	价格联动
	/

	20
	尿素（UREA）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中尿素（尿素氮）的含量。临床上作为肾功能的评价指标
	100000
	价格联动
	/

	21
	视黄醇结合蛋白（RBP）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或尿液中视黄醇结合蛋白的浓度。
	15000
	价格联动
	/

	22
	单胺氧化酶检测试剂盒（连续监测法）
	用于人血清中单胺氧化酶（MAO）活性的定量测定。
	10000
	价格联动
	/

	23
	胱抑素C（CysC）质控品
	供对人血清或血浆样本中相应项目检测时，进行室内质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	价格联动
	/

	24
	胱抑素C（CysC）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或血浆中胱抑素 C 的浓度。
	15000
	价格联动
	/

	25
	二氧化碳（CO2）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或肝素血浆中二氧化碳的含量，临床上作为体内酸碱平衡的评价指标。
	20000
	价格联动
	/

	26
	β2-微球蛋白（β2-MG）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或尿液中B2-微球蛋白的浓度。
	15000
	价格联动
	/

	27
	脂肪酶（LIP）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或血浆中脂肪酶的活力。临床上用于急性胰腺炎的辅助诊断。
	7000
	价格联动
	/

	28
	葡萄糖（Glu）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清中葡萄糖的含量，临床上用于反映血糖水平。
	80000
	价格联动
	/

	29
	果糖胺（FUN）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或肝素血浆中果糖胺的含量，临床上用于血糖水平的监测。
	4000
	价格联动
	/

	30
	甘油三酯（TG）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或血浆中甘油三酯的含量。
	80000
	价格联动
	/

	31
	低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或血浆中低密度脂蛋白胆固醇的含量。临床上用于高胆固醇血症、冠心病和动脉粥样硬化的辅助诊断。
	80000
	价格联动
	/

	32
	高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或血浆中高密度脂蛋白胆固醇的含量。临床上用于高胆固醇血症、冠心病和动脉粥样硬化的辅助诊断。
	80000
	价格联动
	/

	33
	同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或肝素血浆中同型半胱氨酸的含量。
	12000
	价格联动
	/

	34
	总胆固醇（TC）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或血浆中总胆红素的含量。临床上用于胆红素代谢紊乱的辅助诊断。
	80000
	价格联动
	/

	35
	载脂蛋白A1（ApoA1）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清中载脂蛋白A1的含量，临床上用于评价心血管疾病风险。
	10000
	价格联动
	/

	36
	载脂蛋白B（ApoB）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清中载脂蛋白B的含量，临床上用于评价心血管疾病风险。
	10000
	价格联动
	/

	37
	载脂蛋白E检测试剂盒（免疫比浊法）
	用于人血清中载脂蛋白E（APOE）浓度的体外定量测定。
	14000
	价格联动
	/

	38
	无机磷（P）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中无机磷的含量，临床上用于磷代谢紊乱的辅助诊断。
	15000
	价格联动
	/

	39
	镁（Mg）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中镁的含量，临床上用于镁代谢紊乱的辅助诊断。
	20000
	价格联动
	/

	40
	钙（Ca）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中钙的含量。临床上用于钙代谢紊乱的辅助诊断。
	35000
	价格联动
	/

	41
	铁（Fe）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或肝素血浆中总铁的含量，临床上用于贫血的辅助诊断。
	25000
	价格联动
	/

	42
	免疫球蛋白A（IgA）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白A的含量。临床上用于免疫功能的评价及免疫疾病的辅助诊断。
	1000
	价格联动
	/

	43
	免疫球蛋白G（IgG）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白G的含量。
	1000
	价格联动
	/

	44
	免疫球蛋白M（IgM）测定试剂盒
	该试剂盒采用免疫透射比浊法，体外定量测定人血清中免疫球蛋白M的含量。
	1000
	价格联动
	/

	45
	肌酸激酶MB型同工酶（CK-MB）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清中肌酸激酶MB型同工酶的活力。
	40000
	价格联动
	/

	46
	α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或血浆中α-羟丁酸脱氢酶的活力，临床上用于心肌梗死的辅助诊断。
	35000
	价格联动
	/

	47
	乳酸脱氢酶（LDH）测定试剂盒
	测定人血清中天门冬氨酸氨基转移酶的活力
	20000
	价格联动
	/

	48
	肌酸激酶（CK）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或血浆中肌酸激酶的活力。
	35000
	价格联动
	/

	49
	肌红蛋白（MYO）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或血浆中肌红蛋白的浓度。临床上用于心肌梗死的辅助诊断。
	13000
	价格联动
	/

	50
	尿微量白蛋白（MALB）测定试剂盒
	用于体外定量测定人尿液中白蛋白的含量。临床上用于肾脏疾病的辅助诊断。
	5000
	价格联动
	/

	51
	不饱和铁结合力（UIBC）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或肝素血浆中不饱和铁结合力的浓度。
	1000
	价格联动
	/

	52
	转铁蛋白（TRF）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清中转铁蛋白的含量。
	5000
	价格联动
	/

	53
	尿/脑脊液总蛋白（TPUC）测定试剂盒
	用于体外定量测定人尿液或脑脊液中总蛋白的含量。
	200
	价格联动
	/

	54
	补体因子C3（C3）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清中补体因子C3的含量。
	1000
	价格联动
	/

	55
	补体因子C4（C4）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清中补体因子C4的含量。
	1000
	价格联动
	/

	56
	糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒
	用于抗凝全血中糖化血红蛋白的测定。
	1000
	价格联动
	/

	57
	类风湿因子（RF）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清中类风湿因子抗体的含量。临床上用于类风湿关节炎（RA）的辅助诊断。
	3000
	价格联动
	/

	58
	抗链球菌溶血素"O"(ASO)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法
	用于体外定量测定人血清中抗链球菌溶血素"O"的浓度。
	3600
	价格联动
	/

	59
	总免疫球蛋白E测定试剂盒
	该试剂盒采用胶乳免疫比浊法，用于体外定量检测人血清样本中的总IgE抗体。临床上用于人体过敏反应状态的辅助诊断。
	1000
	价格联动
	/

	60
	C-反应蛋白（CRP）测定试剂盒
	用于体外定量测定人血清或血浆中C-反应蛋白的含量，临床上用于非特异性炎症的辅助诊断。
	1000
	价格联动
	/

	61
	生化检测单项/复合校准品
	用于对应生化检测单项目测试日常校准，或可用于生化检测多项目测试日常校准。（复合校准品需具体列明对应校准项目）。
	60
	价格联动
	

	62
	生化复合定值质控品
	对人样本中相应检测项目检测时，测定结果准确性或重复性的质量控制及实验室的能力验证。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。（复合质控品需具体列明对应质控项目）。
	400
	价格联动
	/

	63
	同型半胱氨酸（HCY）质控品
	供对人样本中同型半胱氨酸（HCY）项目检测时，进行室内质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	价格联动
	/

	64
	尿/脑脊液总蛋白（TPUC）质控品
	供对人样本中尿/脑脊液总蛋白（TPUC）项目检测时，进行室内质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	价格联动
	/

	65
	尿微量白蛋白质控品
	供对人样本中尿微量白蛋白（MALB）项目检测时，进行室内质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	价格联动
	/

	66
	风湿三项（ASO/CRP/RF）复合质控品
	供对人血清样本或人全血样本中相应项目检测时，对测定结果准确性或重复性的质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。（复合质控品需具体列明对应质控项目）。
	400
	价格联动
	/

	67
	糖化血红蛋白质控品
	供对人抗凝全血样本中糖化血红蛋白项目检测时，进行室内质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	价格联动
	/

	68
	糖化血红蛋白校准品
	全血中糖化血红蛋白测定校准，以保证测定结果的准确性。
	60
	价格联动
	/

	69
	糖化血红蛋白高效液相色谱法测定试剂盒
	用于定量检测全血中的糖化血红蛋白含量。临床上用于糖尿病的辅助诊断和血糖水平的监测。
	40000
	价格联动
	/

	70
	糖化血红蛋白溶血剂
	用于糖化血红蛋白检测前的血液样本处理。
	40000
	价格联动
	/

	71
	氨检测试剂盒（谷氨酸脱氢酶法）
	用于人血浆中氨（AMM）浓度的体外定量测定。
	2400
	价格联动
	/

	72
	抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	用于人血清中抗环瓜氨酸肽抗体（CCP）浓度的定量测定。
	2600
	价格联动
	/

	73
	尿转铁蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	用于人尿液中转帖蛋白（UTRF）浓度的定量测定。
	4500
	价格联动
	/

	74
	总铁结合力检测试剂盒（亚铁嗪法）
	用于人血清中总铁结合力（TIBC）的定量测定。
	5500
	价格联动
	/

	75
	乳酸检测试剂盒（乳酸氧化酶法）
	用于体外定量检测人血浆或血清中乳酸（LACT）的浓度。
	8200
	价格联动
	/

	76
	α1微球蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）
	用于体外定量测定人血清、尿液中α1微球蛋白（α1-MG）的浓度。
	4800
	价格联动
	/

	77
	血细胞分析用稀释液
M-6DR
	在血细胞检测过程中为血细胞提供稳定的溶液环境、稀释血液样本、形成鞘流、提供电导环境，并结合阻抗法、比色法、激光散射法及荧光染色的流式细胞技术进行细胞分类、计数和血红蛋白测定。
	140000
	价格联动
	BC-7500系列/BC-760系列

	78
	血细胞分析用稀释液-DS
	用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。
	140000
	价格联动
	BC-7500系列/BC-760系列

	79
	血细胞分析用染色液-60FR
	用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。
	140000
	价格联动
	BC-7500系列/BC-760系列

	80
	血细胞分析用染色液-60FD
	用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。
	140000
	价格联动
	BC-7500系列/BC-760系列

	81
	血细胞分析用染色液-60FN
	用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。
	140000
	价格联动
	BC-7500系列/BC-760系列

	82
	血细胞分析用溶血剂-60LN
	用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，待有需求时，对白细胞染色后再进行细胞分类计数或直接进行细胞分类计数和/或血红蛋白定量检测等。
	140000
	价格联动
	BC-7500系列/BC-760系列

	83
	血细胞分析用溶血剂-60LD
	用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，待有需求时，对白细胞染色后再进行细胞分类计数或直接进行细胞分类计数和/或血红蛋白定量检测等。
	140000
	价格联动
	BC-7500系列/BC-760系列

	84
	血细胞分析用溶血剂-60LH
	用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，待有需求时，对白细胞染色后再进行细胞分类计数或直接进行细胞分类计数和/或血红蛋白定量检测等。
	140000
	价格联动
	BC-7500系列/BC-760系列

	85
	血细胞分析用溶血剂-LC
	用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，待有需求时，对白细胞染色后再进行细胞分类计数或直接进行细胞分类计数和/或血红蛋白定量检测等。
	140000
	价格联动
	BC-7500系列/BC-760系列/BC-5系列

	86
	C-反应蛋白检测试剂
	用于检测人体样本中的C反应蛋白含量。临床上用于非特异性炎症的辅助诊断。
	10000
	价格联动
	BC-7500系列/BC-760系列

	87
	C-反应蛋白质控品
	用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞检测系统，供对人全血样本中C-反应蛋白项目检测时，进行室内质量控制。
	800
	价格联动
	/

	88
	C-反应蛋白(CRP)校准品
	该校准品对人全血中C-反应蛋白检测项目进行校准。
	20
	价格联动
	BC-7500系列/BC-760系列/BC-5系列

	89
	超敏C反应蛋白（hs-CRP）检测试剂盒
	用于检测人全血样本中C反应蛋白的含量， 临床上作为一种非特异性炎症指标和用于评价心血管疾病风险。
	40000
	价格联动
	BC-7500系列/BC-760系列

	90
	血清淀粉样蛋白A (SAA)检测试剂盒
	用于检测人全血样本中血清淀粉样蛋白A的含量，主要作为一种非特异性炎症指标。
	500
	价格联动
	BC-7500系列/BC-760系列

	91
	瑞氏-姬姆萨染色液-A
	主要用于对血细胞、骨髓细胞进行染色。
	2000
	价格联动
	SC-120

	92
	瑞氏-姬姆萨染色液-B
	主要用于对血细胞、骨髓细胞进行染色。
	2000
	价格联动
	SC-120

	93
	超敏C反应蛋白测定试剂盒（散射比浊法）
	用于检测人全血样本中C反应蛋白的含量， 临床上作为一种非特异性炎症指标和用于评价心血管疾病风险。
	10000
	价格联动
	普门PA-900

	94
	血细胞分析仪用质控物
	用于对应检测仪器日常室内质量控制，要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	价格联动
	/

	95
	血细胞分析用溶血剂 STROMATOLYSER-4DL FFD-201A 
	用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，待有需求时，对白细胞染色后再进行细胞分类计数或直接进行细胞分类计数和/或血红蛋白定量检测等。
	20000
	价格联动
	XS-500i

	96
	血细胞分析用溶血剂 SLS-211A
	用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，待有需求时，对白细胞染色后再进行细胞分类计数或直接进行细胞分类计数和/或血红蛋白定量检测等。
	20000
	价格联动
	XS-500i

	97
	血细胞分析用稀释液
	用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。
	20000
	价格联动
	XS-500i

	98
	 血细胞分析用染色液 STROMATOLYSER-4DS FFS-801A
	用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。
	20000
	价格联动
	XS-500i

	99
	血细胞分析用溶血剂-1
	用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，待有需求时，对白细胞染色后再进行细胞分类计数或直接进行细胞分类计数和/或血红蛋白定量检测等。
	100000
	价格联动
	/

	100
	血细胞分析用溶血剂-2
	用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，待有需求时，对白细胞染色后再进行细胞分类计数或直接进行细胞分类计数和/或血红蛋白定量检测等。
	100000
	价格联动
	/

	101
	血细胞分析用溶血剂-3
	用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，待有需求时，对白细胞染色后再进行细胞分类计数或直接进行细胞分类计数和/或血红蛋白定量检测等。
	100000
	价格联动
	/

	102
	超敏C反应蛋白测定试剂盒（散射比浊法）
	用于检测人全血样本中C反应蛋白的含量， 临床上作为一种非特异性炎症指标和用于评价心血管疾病风险。
	10000
	价格联动
	/

	103
	血细胞分析仪用质控物
	用于全自动血液细胞分析仪的质控和全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪的ESR参数的质控，以监控和评价分析仪检测结果的精密度。
	2400
	价格联动
	/

	104
	血细胞分析仪用校准物
	用于血液细胞分析仪的WBC、RBC、HGB、MCV/HCT、PLT、ESR等参数和BP系列特定蛋白红细胞沉降率分析仪的ESR参数的校准，从而建立测量结果的计量学溯源性。
	100
	价格联动
	/

	105
	C-反应蛋白检测试剂
	用于检测人体样本中的C反应蛋白含量。临床上用于非特异性炎症的辅助诊断。
	5000
	价格联动
	/

	106
	C-反应蛋白质控品
	用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞检测系统，供对人全血样本中C-反应蛋白项目检测时，进行室内质量控制。
	2400
	价格联动
	/

	107
	C-反应蛋白(CRP)校准品
	该校准品对人全血中C-反应蛋白检测项目进行校准。
	100
	价格联动
	/

	108
	血气分析仪试剂
	
，用于测定人体样本中的pH值、二氧化碳分压(pCO2)、氧分压(pO2)、钠、钾、氯和钙离子浓度分析。
	500
	价格联动
	/



采购包2（设备+挂网产品+非挂网产品）
	采购包2设备

	设备设施
	需求参数
	数量
	单位

	1.全自动化学发光免疫分析流水线
	1.1.分析单元模块
	1.▲单模块最大测试速度≥500T/H，最大综合速度≥2000T/H
2.单模块试剂位≥35个，总试剂位≥140个
3.▲具有视觉识别系统，能自动识别样本容器、样本管类型，异常液面（气泡、液滴、样本量不足等）智能识别和报警。
4.为节约成本，仪器采用钢针加样，而非一次性TIP头，加样携带污染率<0.1ppm
5.反应杯：反应单元为一次性反应杯，一次性加载≥2000个
6.定标系统：为节约成本，校准点不多于3个点，提供试剂说明书为佐证
7.溯源性：符合国际量值溯源体系要求，能提供溯源性文件
8.拓展功能：具有模块化拓展功能；也可以与同品牌全自动生化仪联机；也可以接入同品牌自动化流水线
9.▲TSH功能灵敏度≤0.01μIU/mL，满足第三代TSH要求，且在说明书中体现
10.提供同品牌免疫检测项目，涵盖传染病、心脏标志物（包含TnI等）、性激素(包含AMH、IGF-1等)、肝纤（包含LN、HA、PIIINP、IVC等）、骨代谢（包含PIINP等）、高血压（包含ALD等）
11.乙型肝炎病毒表面抗原、乙型肝炎病毒表面抗体、癌胚抗原等常用试剂有效期≥15个月，以说明书为准
12.肿瘤标志物项目的批内（或室内）精密度、批间（或室间）精密度均≤10%，以说明书为准，乙肝五项为全定量检测，需提供注册证
	4
	台

	
	1.2.样本前后处理单元
	1.流水线系统须采用电力驱动，非气源动力，降低噪音对实验室工作人员影响；
2.单条轨道传输速度≥3000管/小时。
3.▲架式进出样单模块处理通量≥800管/小时，一次性进样容量≥700管，以彩页、注册证或说明书为准。
4.加盖去盖模块对存储在线冰箱中需要复测的样本进行自动去盖;
5.加盖处理速度≥800管/小时；
6.二次去盖处理速度≥800管/小时；
7.▲在线后处理单元数量≥1台，在线冰箱样本存量≥10000个样本；
8.可支持自动质控功能、样本自动调取、一键完成项目复查和项目追加测试等功能;
9.▲为保障整体检测效率，运输标本主体轨道总速度≥10000管/小时（以彩页或说明书为准）。
10.主传输轨道≥3轨，电机驱动，无气泵，可灵活超车，快速掉头。
11.为节省空间，生化免疫分析仪与轨道直连，无需转架模块（RBU），全程单管，以彩页或实物截面图为准。                            12.▲流水线可兼容连接全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、全自动血液细胞分析仪、全自动凝血分析仪，以彩页、注册证或说明书为准。
	1
	套

	2.全自动酶免仪
	1、模块化：可以设定单一步骤、多个步骤和全流程步骤运行。
▲2、处理能力：同时容纳（非连续装载）≥240个样本位,同时加样板位≥12块96孔微板。
3、加样原理：气动置换加样原理，无液体稀释、无尾液、无系统液污染，具有防滴漏设计。
4、机械手功能：具有红外抓板检测，确保运行过程中不掉板。
5、移液通道：4通道独立加样,使用一次性加样头，避免样品携带污染和液体稀释效应。
6、加样通道具有装针检测报警功能、液面监测功能、凝块监测功能和空管监测功能。
7、加样精确度：100ul CV≤2%； 准确度≤±3%。
▲8、振荡孵育模块≥12个，每个孵育模块独立温控，独立振荡，采用平铺式孵育方式。要求加样位置与震荡孵育位置相同，避免转移板步骤，减少频繁转板。
9、孵育位循环使用功能：已完成项目腾空的孵育位可随时使用。
▲10、内置洗板机1台，洗板头≥96通道192针(提供实物图片等为证)
11、洗板位置：≥3个，洗板残留量≤1μl。
12、内置酶标仪1台，标准滤光片配置：405nm、450nm、492nm 和630nm。
13、试剂舱：具有≥18位试剂舱，试剂舱容量≥60ml，可自由设置试剂仓容量至30ml。
▲14、设备台面：样本、质控、试剂采用通用轨道装载，可实现功能互换。
▲15、第三方质控品（QC）加样位置随机，非固定位置加样。
	1
	台

	3.智能采血系统
	3.1需求配置
	1：智能采血管理系统 2套 
2：多功能采血桌 8套  
3：智能采血叫号系统 1套 
4：智能采血管分拣系统 1套
	1
	套

	
	3.2智能采血管理系统
	1.落地式一拖二，非桌面式或台式。试管容量≥800支，可同时装载≥20种试管，贴标处理速度≥1000支/小时。
▲2.设备整机高度780-820mm，整机宽度≤450mm，以符合采血室的空间摆放要求。(须提供用户现场设备与采血桌高度齐平的尺寸测量实物照片)
3.支持直径12~13mm，长度：75~110mm各品牌普通真空采血试管；采用滑道式试管道加管，机械下压式取管或平躺预置式取管，确保试管状态全程可控。
▲4.设备顶盖平整固定，无任何仓门开口或其他破坏平整性的部件，装管方式为从设备右侧面装管，非设备上方、后方或顶盖装管，以保证顶盖置物功能不受影响。（须提供设备顶盖实物照片和装管区域照片）
▲5.单台设备内置热敏打印模块≥3个，副打印模块条码出口应在出管口正下方，贴标打印模块可整体取出放置在桌面进行快速换纸。(须提供设备打印模块可整体取出换纸的照片和标注副打印机条码出口位置的设备实物图片)
	
	

	
	3.3多功能采血桌
	1.采血桌长度：1200mm-1500mm可定制、宽度：500mm-550mm、高度：800mm，材质：铝合金框架结构，钣金喷涂外饰和钢化玻璃台面。（须提供采血桌实物证明照片）
▲2.采血桌配置：配标本收集传输轨道、患者隐私隔板、桌面置物架，三层抽拉式废物收纳柜（可收纳利器盒、压脉带、医疗垃圾桶），可嵌入隐藏式条码扫描器。（须提供包含全部配置功能的采血桌实物证明照片并逐一标注）
	
	

	
	3.4智能采血叫号系统
	1.支持患者自助式取号，支持身份证、医保卡、就诊卡、一维、二维码等各类方式取号；支持有序叫号、优先叫号、一键叫号、重呼叫号、指定叫号、过号处理和智能分组等功能；支持多种方式实现与采购人医院LIS/HIS系统数据信息对接交互。
▲2.配置采血自助取号机：≥23英寸高清触摸显示屏，支持视频或动画取号演示指引功能，方便患者自助式取号报到。（须提供取号机屏幕尺寸和取号演示功能实物证明图片）
3.配窗口叫号屏幕：≥32寸液晶显示屏，配候诊队列屏幕：≥65寸液晶显示屏。
	
	

	
	3.5智能采血管分拣系统
	1.分拣模式：按条形码信息对标本进行自动分拣，可设置多种分拣规则，分拣同时实现样本试管核收，分拣速度≥2000支/小时；支持直径12～18mm，长度75～110mm各品牌真空采血试管
▲2.分拣仓数量≥8个，采用全透明设计，仓内标配照明灯；支持后期模块化增加仓位，每个模块可自带≥4个仓位。（须提供实际仓位照片及仓位升级模块照片）
▲3.每个拣出仓上方均配置显示项目名称和数量的液晶显示屏，内置标本缓存空间，抽出拣出仓时对应标本仍会分拣至该仓位的缓存空间内，避免标本跌落和丢失。（须提供设备拣出仓配液晶显示屏和内置缓存空间的实物照片）
▲4.感应式仓门开关：设备底部设有感应装置，可通过伸脚感应控制仓门开合，方便标本投入时解放双手。(须提供伸脚感应功能机械原理图及符合CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件)
	
	

	采购包2非挂网产品

	序号
	试剂种类（产品名称）
	技术参数要求
	预估年用量(次)
	试剂挂网情况
	备注

	1
	丙型肝炎病毒抗体质控品
	用于对应免疫检测单项目测试日常室内质量控制，或可用于免疫检测多项目测试日常室内质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	非挂网产品
	

	2
	梅毒螺旋体抗体质控品
	用于对应免疫检测单项目测试日常室内质量控制，或可用于免疫检测多项目测试日常室内质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	非挂网产品
	

	3
	人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品
	用于对应免疫检测单项目测试日常室内质量控制，或可用于免疫检测多项目测试日常室内质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	非挂网产品
	

	4
	乙型肝炎病毒e抗体质控品
	用于对应免疫检测单项目测试日常室内质量控制，或可用于免疫检测多项目测试日常室内质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	非挂网产品
	

	5
	乙型肝炎病毒e抗原质控品
	用于对应免疫检测单项目测试日常室内质量控制，或可用于免疫检测多项目测试日常室内质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	非挂网产品
	

	6
	乙型肝炎病毒表面抗体质控品
	用于对应免疫检测单项目测试日常室内质量控制，或可用于免疫检测多项目测试日常室内质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	非挂网产品
	

	7
	乙型肝炎病毒表面抗原质控品
	用于对应免疫检测单项目测试日常室内质量控制，或可用于免疫检测多项目测试日常室内质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	非挂网产品
	

	8
	乙型肝炎病毒核心抗体质控品
	用于对应免疫检测单项目测试日常室内质量控制，或可用于免疫检测多项目测试日常室内质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	非挂网产品
	

	
	
	
	
	
	

	采购包2挂网产品

	序号
	试剂种类（产品名称）
	技术参数要求
	预估年测试量(次)
	试剂挂网情况
	适用设备

	1
	Ⅲ型前胶原氨基端肽测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的III型前胶原氨基端肽（PIIINP）的含量。
	100
	价格联动
	/

	2
	Ⅳ型胶原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的IV型胶原（C IV）的含量。
	200
	价格联动
	/

	3
	B型脑钠肽（BNP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的B型利钠肽（BNP）含量。临床上用于心力衰竭的辅助诊断风险评估等。
	16000
	价格联动
	/

	4
	C肽（C-Peptide）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的C肽含量。临床上用于评价胰岛功能。
	1000
	价格联动
	/

	5
	癌抗原CA15-3测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的癌抗原15-3（糖类抗原15-3，CA15-3）含量。临床上用于乳腺癌的治疗监测。
	800
	价格联动
	/

	6
	癌抗原CA72-4测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的癌抗原72-4（糖类抗原72-4，CA72-4）含量。临床上用于胃肠系统等恶性肿瘤的治疗监测。
	8000
	价格联动
	/

	7
	癌胚抗原（CEA）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的癌胚抗原（CEA）含量。临床上用于恶性肿瘤疗效观察、预后判断及复发监测。
	24000
	价格联动
	/

	8
	白介素6（IL-6）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的白介素6（IL-6）。临床上用于监测机体的免疫状态、炎症反应。
	200
	价格联动
	/

	9
	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的丙型肝炎病毒抗体。
	48000
	价格联动
	/

	10
	层粘连蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的层粘连蛋白（LN）的含量。
	400
	价格联动
	/

	11
	垂体泌乳素（PRL）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的泌乳素含量。临床上用于泌乳素瘤的治疗监测以及垂体内分泌功能的评价。
	400
	价格联动
	/

	12
	雌二醇（E2）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的雌二醇含量。临床上用于生殖内分泌疾病的辅助诊断。
	8000
	价格联动
	/

	13
	促黄体生成素（LH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的促黄体生成素含量。临床上用于评价垂体内分泌功能。
	2600
	价格联动
	/

	14
	促甲状腺激素（TSH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的促甲状腺激素的含量。临床上用于辅助评价垂体-甲状腺功能。
	26000
	价格联动
	/

	15
	促甲状腺素受体抗体（TRAb）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的促甲状腺素受体抗体（TRAb）的含量。
	400
	价格联动
	/

	16
	促卵泡生成素（FSH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的促卵泡生成素（FSH）含量。临床上用于评价垂体内分泌功能和卵巢疾病的辅助诊断。
	4000
	价格联动
	/

	17
	抗缪勒管激素测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的抗缪勒管激素（AMH）的含量。
	200
	价格联动
	/

	18
	促肾上腺皮质激素（ACTH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本定量测定人EDTA血浆中促肾上腺皮质激素的含量。临床上用于评价垂体-肾上腺功能。
	200
	价格联动
	/

	19
	反三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的反三碘甲状腺原氨酸（rT3）的含量。
	200
	价格联动
	/

	20
	高敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的肌钙蛋白I含量。临床上用于心肌梗死的辅助诊断和急性冠状动脉综合症患者的危险分层、治疗监测以及预后评估。
	200
	价格联动
	/

	21
	睾酮(TESTO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	用于检测人体样本中的睾酮含量。临床上用于睾酮水平异常相关疾病的辅助诊断。
	4000
	价格联动
	/

	22
	肌红蛋白（MYO）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的肌红蛋白含量。临床上用于心肌梗死的辅助诊断。
	22000
	价格联动
	/

	23
	肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的肌酸激酶同工酶活性或含量。临床上用于心肌梗死、肌病等疾病的辅助诊断。
	400
	价格联动
	/

	24
	甲胎蛋白（AFP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的甲胎蛋白的含量。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据。
	30000
	价格联动
	/

	25
	甲状旁腺素（PTH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的甲状旁腺激素含量。临床上用于评价甲状旁腺功能，以及高钙血症或低钙血症的辅助诊断。
	2000
	价格联动
	/

	26
	甲状腺球蛋白（Tg）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的甲状腺球蛋白（TG）含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断及治疗监测。
	10000
	价格联动
	/

	27
	甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的甲状腺球蛋白抗体的含量。
	10000
	价格联动
	/

	28
	降钙素（CT）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的人降钙素的含量，临床上用于甲状旁腺功能的评价。
	600
	价格联动
	/

	29
	降钙素原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的降钙素原（PCT）含量。临床上用于细菌感染性疾病和脓毒症及败血症的辅助诊断。
	6000
	价格联动
	/

	30
	抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的抗甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAb）。临床上用于自身免疫性甲状腺疾病的辅助诊断。
	10000
	价格联动
	/

	31
	鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中鳞状上皮细胞癌抗原（SCC）含量。临床上用于宫颈癌、非小细胞癌等的治疗监测。
	200
	价格联动
	/

	32
	梅毒螺旋体抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的梅毒螺旋体抗体。
	20000
	价格联动
	/

	33
	皮质醇（Cortisol）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的皮质醇的含量。临床上用于肾上腺皮质疾病的辅助诊断。
	200
	价格联动
	/

	34
	醛固酮（ALD）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的醛固酮的浓度。
	200
	价格联动
	/

	35
	人附睾蛋白4测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的附睾蛋白4的含量。临床上用于卵巢癌的疗效监测。
	200
	价格联动
	/

	36
	人类免疫缺陷病毒抗原抗体（HIV）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的人类免疫缺陷病毒p24抗原和人类免疫缺陷病毒1型和2型抗体。
	38000
	价格联动
	/

	37
	人生长激素测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的人生长激素的含量。
	200
	价格联动
	/

	38
	神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的神经元特异性烯醇化酶（NSE）含量。临床上用于肺癌和神经母细胞瘤等的治疗监测和复发监测。
	6000
	价格联动
	/

	39
	肾素（Renin）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的活性肾素浓度，临床上主要用于肾性高血压、内分泌型高血压的辅助诊断。
	200
	价格联动
	/

	40
	糖类抗原242测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的糖类抗原242（CA242）含量。临床上用于胰腺癌、结直肠癌等消化道恶性肿瘤的治疗监测。
	1000
	价格联动
	/

	41
	糖类抗原50测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的糖类抗原50（CA50）含量。临床上用于恶性肿瘤的疗效观察、预后判断及复发监测。
	18000
	价格联动
	/

	42
	糖类抗原CA19-9测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的糖类抗原19-9（CA19-9）含量。临床上用于胰腺等消化道恶性肿瘤的治疗监测。
	4000
	价格联动
	/

	43
	铁蛋白（FERR）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的铁蛋白含量。临床上用于恶性肿瘤的复发转移监测及铁代谢的相关疾病，如血色素沉着症和缺铁性贫血的辅助诊断。
	12000
	价格联动
	/

	44
	透明质酸测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的透明质酸（HA）的含量。
	200
	价格联动
	/

	45
	维生素B12（VB12）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的维生素B12（Vitamin B12，VB12）含量。临床上用于维生素B12缺乏相关疾病的辅助诊断。
	1000
	价格联动
	/

	46
	胃蛋白酶原Ⅰ测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的胃蛋白酶原（PG）Ⅰ含量。临床上用于评价胃泌酸腺细胞功能、临床萎缩性胃炎的辅助诊断，以及监测PGⅠ的浓度水平及PGⅠ/Ⅱ的比值可用于胃癌的治疗监测。
	200
	价格联动
	/

	47
	胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的胃蛋白酶原（PG）Ⅱ含量。临床上用于评价胃底粘腺病变、临床萎缩性胃炎的辅助诊断，以及监测PGⅡ的浓度水平及PGⅠ/Ⅱ的比值可用于胃癌的治疗监测。
	200
	价格联动
	/

	48
	胃泌素17（G-17）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的胃泌素17（G-17）。临床上用于萎缩性胃炎的辅助诊断。
	200
	价格联动
	/

	49
	胃泌素释放肽前体测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的胃泌素释放肽前体（proGRP）。临床上用于小细胞肺癌（SCLC）等的治疗监测。
	200
	价格联动
	/

	50
	细胞角蛋白19片段测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）。临床上用于非小细胞肺癌的疗效观察、复发监测。
	1000
	价格联动
	/

	51
	性激素结合球蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的性激素结合球蛋白（SHBG）含量。临床上用于多种雄激素异常疾病的辅助诊断。
	100
	价格联动
	/

	52
	叶酸（Folate）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中叶酸（维生素B9）含量。临床上用于巨幼红细胞性贫血的辅助诊断。
	2000
	价格联动
	/

	53
	胰岛素（Insulin）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的胰岛素含量。临床上用于评价胰岛功能。
	12000
	价格联动
	/

	54
	胰岛素样生长因子-1 （IGF-1）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的胰岛素样生长因子-1（IGF-1）的含量，对生长紊乱评估起辅助诊断作用。
	200
	价格联动
	/

	55
	乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒e抗体的含量。
	40000
	价格联动
	/

	56
	乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒e抗原的含量。
	40000
	价格联动
	/

	57
	乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒表面抗体的含量。
	40000
	价格联动
	/

	58
	乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒表面抗原的含量。
	40000
	价格联动
	/

	59
	乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的乙型肝炎病毒核心抗体的含量。
	40000
	价格联动
	/

	60
	异常凝血酶原（PIVKA-II）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的异常凝血酶原（PIVKA-II）的含量。主要用于对已确诊的肝癌患者进行动态监测以辅助判断疾病进展或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据。
	200
	价格联动
	/

	61
	幽门螺杆菌IgG抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的幽门螺杆菌IgG抗体（Helicobacter pylori IgG）。
	200
	价格联动
	/

	62
	游离甲状腺素（FT4）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的游离甲状腺素（游离四碘甲状腺原氨酸，FT4）含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断。
	24000
	价格联动
	/

	63
	游离前列腺特异性抗原（FPSA）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的游离前列腺特异抗原（fPSA）。临床上用于前列腺癌的辅助诊断及治疗监测。
	4000
	价格联动
	/

	64
	游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断。
	24000
	价格联动
	/

	65
	孕酮（PROG）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的孕酮含量。临床上用于先兆流产、黄体功能不全等孕酮水平异常相关疾病的辅助诊断。
	8000
	价格联动
	/

	66
	肿瘤相关抗原CA125测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的癌抗原125（糖类抗原125，CA125）含量。临床上用于卵巢癌等疾病的治疗监测。
	2000
	价格联动
	/

	67
	总 β 人绒毛膜促性腺激素（Total β HCG）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的人绒毛膜促性腺激素含量。临床上用于异位妊娠、早孕的辅助诊断。不用于肿瘤的辅助诊断。
	8000
	价格联动
	/

	68
	总25-羟基维生素D（VD-T）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的25-羟基维生素D含量。临床上用于维生素D缺乏相关疾病的辅助诊断。
	12000
	价格联动
	/

	69
	总甲状腺素（T4）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的总甲状腺素（TT4）含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断。
	36000
	价格联动
	/

	70
	总前列腺特异性抗原（t-PSA）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的总前列腺特异抗原（tPSA）。临床上用于前列腺癌的辅助诊断及治疗监测。
	6000
	价格联动
	/

	71
	总三碘甲状腺原氨酸（T3）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的总三碘甲状腺原氨酸（TT3）含量。临床上用于甲状腺疾病的辅助诊断。
	26000
	价格联动
	/

	72
	肌钙蛋白Ⅰ(TnI)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
	用于检测人体样本中的肌钙蛋白I的含量。临床上用于心肌梗死的辅助诊断。
	40000
	价格联动
	/

	73
	总25-羟基维生素D（VD-T）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）
	用于检测人体样本中的25-羟基维生素D的含量，临床上用于维生素D缺乏相关疾病的辅助诊断。
	600
	价格联动
	/

	74
	乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）。
	10000
	价格联动
	/

	75
	乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（酶联免疫法）
	用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）。
	10000
	价格联动
	/

	76
	乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗体。
	10000
	价格联动
	/

	77
	乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）。
	10000
	价格联动
	/

	78
	肿瘤标记质控物
	用于对应免疫检测单项目测试日常室内质量控制，或可用于免疫检测多项目测试日常室内质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。（复合质控品需具体列明对应质控项目）。
	400
	价格联动
	/

	79
	免疫分析质控物
	用于对应免疫检测单项目测试日常室内质量控制，或可用于免疫检测多项目测试日常室内质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。（复合质控品需具体列明对应质控项目）。
	400
	价格联动
	/

	80
	神经元特异性烯醇化酶质控品
	用于对应免疫检测单项目测试日常室内质量控制，或可用于免疫检测多项目测试日常室内质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。（复合质控品需具体列明对应质控项目）。
	400
	价格联动
	/

	81
	特殊免疫质控
	用于对应免疫检测单项目测试日常室内质量控制，或可用于免疫检测多项目测试日常室内质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。（复合质控品需具体列明对应质控项目）。
	400
	价格联动
	/

	82
	心肌标记质控物
	用于对应免疫检测单项目测试日常室内质量控制，或可用于免疫检测多项目测试日常室内质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。（复合质控品需具体列明对应质控项目）。
	400
	价格联动
	/

	83
	清洗液
	用于样本针、试剂针以及整个反应体系清洗。
	2000
	价格联动
	/

	84
	全自动免疫检验系统用底物液
	与其他多种试剂（如一抗、二抗、标准品、终止液等）配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于确定的检测系统。
	450000
	价格联动
	/



采购包3（设备+挂网产品）

	采购包3设备

	设备设施
	需求参数
	数量
	单位

	1.血栓弹力图仪
	▲1、原理：磁编码技术
▲2、检测通道：8通道。
▲3、产品特色：（1）预热功能样品架
（2）各通道运行状态实时显示
4、试剂装载：自动上杯卸杯系统
▲5、桌机/笔记本：15.6寸电容触控一体机
6、测定项目：包括以下：（1）活化凝血检测试剂盒；（2）肝素酶杯检测试剂盒；（3）血小板聚集功能（ADP&AA）检测试剂盒；（4）凝血激活检测试剂盒；（5）功能性纤维蛋白原检测试剂盒。
7、凝血因子功能检测时间：一般不长于10min，快速检测不长于1min
8、血小板功能检测时间：一般不长于30min，快速检测不长于20min
9、温度控制：（1）检测通道：温度可调整范围30℃～42℃，精度±0.1℃；
（2）多功能样品架：默认温度37℃，精度±1℃，且具备关闭/开启功能。
	1
	台

	2.实时荧光定量PCR分析仪
	1、样品容量：≥96×0.2ml
2、使用耗材：0.2ml单管，8×0.2ml排管，96孔板等（国产管适用）
3、反应体系：10ul-120ul
4、加热/制冷模块：半导体热电模块
▲5、激发光源：全波长免维护卤钨灯
6、激发光波长范围：380nm-780nm
7、激发光通道数：≥5
8、检测组件：-20℃ CCD
9、检测光波长范围：380nm-780nm
10、检测通道数：≥5
▲11、激发和检测通道传播介质：双向96根耐高温专业光纤
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	3.全自动血小板聚集仪
	1、原理及性能
检测原理：光学比浊法（LTA法）  
自动化程度高:样本原管上机，不需预处理或离心次数≤1，所投仪器实现加样、试剂加载、检测全程自动化。
2、▲测试通道：≥4个恒温测试通道
3、▲搅拌方式：圆杯磁力搅拌     
4、样本用量：富血小板血浆(PRP)：200ul    
5、▲样本位：20个采血管样本位和4个双联杯急诊样本位
6、试剂稳定性:CV≤5%(提供有效证明材料文件)
7、试剂位：5个，且具有冷藏功能
8、检测速度：60测试/小时
9、检测项目：每个项目可分别报告60s、180s、300s间点的聚集率及0-300s内的最大聚集率，且可传输相应反应曲线。
10、诱导剂：所投仪器至少具备检测以下5种诱导剂评估血小板聚集功能的能力:二磷酸腺苷(ADP)、胶原蛋白(Col)、花生四烯酸(AA)、瑞斯托霉素(RIS)、肾上腺素(EPI)，配套原厂试剂。
11、*质控：配备医疗器械注册证专用质控液，自动完成高中低值的靶值验证
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	4.全自动核酸检测分析仪
	▲1、基于磁珠法核酸提取的全自动核酸检测（扩增）分析仪，真正实现样本进、结果出，全流程一体化的核酸检测设备。
  ▲2、全流程检测时间：≤30分钟，满足门急诊快速出报告需求。
3、安装占地面积≤0.5平方米，
4、荧光检测通道：≥4个
5、实时荧光定量PCR检测，反应程序含升降温过程。升降温速率：≥10℃/s ，温度准确性：≤±0.5℃。
    6、质控措施：所有检测试剂中含有人源性内标质控，可质控采样、样本运输、上机检测等全流程。同时，配套试剂盒中，有阳性质控品、阴性质控品。
7、检测项目：至少包括新型冠状病毒（2019-nCoV）、甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、肺炎支原体、腺病毒等。
*8、加样方式：可以实现采样拭子直接折断到试剂盒的样本腔内上机检测，无需人工对试剂盒进行按压手工操作，或可原始样本管直接上机检测，无需移液枪或其他移液工具转移样本，最大程度避免环境污染及交叉污染。
▲9、配套试剂盒可以适配除本厂病毒采样管外的其他厂家病毒采样管，并提供说明书证明材料。
10、独立反应模块≥4个，单样本检测孔位模块独立升降温控制，可独立设定不同核酸检测项目反应程序，各反应模块互相不干扰，可实现单样本随到随检，无需攒样。
11、操作方式：仪器自带触摸屏，无需外接电脑，即可对设备进行操作。
▲12、检测结果判读：检测结果呈现qPCR的扩增曲线及CT值，可根据检测结果CT值辅助临床诊断。
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	采购包3挂网产品

	序号
	试剂种类（产品名称）
	技术参数要求
	预估年测试量(次)
	试剂挂网情况
	适用设备

	1
	胰岛细胞抗体检测试剂盒（化学发光法）
	用于体外定性检测血清和（或）血浆中抗胰岛细胞抗体（ICA），临床上主要用于I型糖尿病的辅助诊断。
	200
	价格联动
	iFlash3000G

	2
	胰岛素自身抗体检测试剂盒（化学发光法）
	用于定性检测人血清或血浆中的胰岛素自身抗体。临床上用于Ⅰ型糖尿病的辅助诊断。
	200
	价格联动
	iFlash3000G

	3
	血清透明质酸测定试剂盒（化学发光法）
	用于体外定量测定人血清中透明质酸（HA）的含量。
	200
	价格联动
	iFlash3000G

	4
	酪氨酸磷酸酶抗体测定试剂盒（化学发光法）
	用于体外定量测定人血清或血浆中的酪氨酸磷酸酶抗体。临床上用于Ⅰ型糖尿病的辅助诊断。
	200
	价格联动
	iFlash3000G

	5
	抗胰岛细胞抗体检测试剂盒（化学发光法）
	用于体外定性检测血清和（或）血浆中抗胰岛细胞抗体（ICA），临床上主要用于I型糖尿病的辅助诊断。
	200
	价格联动
	iFlash3000G

	6
	抗胰岛素抗体检测试剂盒（化学发光法）
	用于体外定性检测人血清和（或）血浆中的抗胰岛素抗体（IAA），临床上主要用于I型糖尿病的辅助诊断。
	200
	价格联动
	iFlash3000G

	7
	抗心磷脂IgG抗体测定试剂盒（化学发光法）
	用于体外定量测定人血清或血浆中的抗心磷脂抗体IgG。
	200
	价格联动
	iFlash3000G

	8
	抗髓过氧化物酶抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	用于体外定量测定人血清或血浆中的抗髓过氧化物酶抗体IgG。
	200
	价格联动
	iFlash3000G

	9
	抗肾小球基底膜抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	用于体外定量测定人血清或血浆中的抗肾小球基底膜抗体IgG。
	200
	价格联动
	iFlash3000G

	10
	抗平滑肌抗体IgG检测试剂盒（化学发光法）
	用于体外定性检测人血清或血浆中的抗平滑肌抗体IgG。临床上用于自身免疫性肝炎的辅助诊断。
	200
	价格联动
	iFlash3000G

	11
	抗可溶性肝抗原—肝胰抗原IgG抗体测定试剂盒（化学发光法）
	用于体外定量测定人血清中抗可溶性肝抗原-肝胰抗原IgG抗体（SLA/LP IgG）的含量，临床上主要用于自身免疫性肝炎的辅助诊断。
	200
	价格联动
	iFlash3000G

	12
	抗β2糖蛋白I抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	用于体外定量测定人血清和（或）血浆中的抗β2糖蛋白I抗体IgG。
	200
	价格联动
	iFlash3000G

	13
	抗谷氨酸脱羧酶抗体IgG测定试剂盒(化学发光法)
	用于体外定量测定人血清和（或）血浆中的抗谷氨酸脱羧酶抗体IgG的含量。临床上主要用于I型糖尿病的辅助诊断。
	200
	价格联动
	iFlash3000G

	14
	抗蛋白酶3抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	用于体外定量测定人血清和（或）血浆中的抗蛋白酶3抗体IgG。
	200
	价格联动
	iFlash3000G

	15
	抗增殖细胞核抗原 IgG 抗体检测试剂盒（化学发光法）
	本产品用于体外定性检测人血清中抗增殖细胞核抗原 IgG 抗体(Anti-Proliferating cell nuclear antigen IgG,Anti-PCNA IgG)。临床上主要用于系统性红斑狼疮(Systemic Lupus Erythematosus,SLE)的辅助诊断。
	1000
	价格联动
	iFlash3000G

	16
	抗线粒体抗体M2型测定试剂盒（化学发光法）
	用于体外定量测定人血清或血浆中的抗线粒体抗体M2型。临床上用于原发性胆汁性胆管炎的辅助诊断。
	1000
	价格联动
	iFlash3000G

	17
	抗核糖核蛋白70抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	于体外定量测定人血清或血浆中的抗核糖核蛋白70抗体IgG。临床上用于混合性结缔组织病（MCTD）的辅助诊断。
	1000
	价格联动
	iFlash3000G

	18
	抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	用于体外定量测定人血清或血浆中的抗双链DNA抗体IgG。临床上用于系统性红斑狼疮的辅助诊断。
	1000
	价格联动
	iFlash3000G

	19
	抗SS-B抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	用于体外定量测定人血清或血浆中的抗SS-B抗体IgG。
	1000
	价格联动
	iFlash3000G

	20
	抗SS-A抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	用于体外定量测定人血清或血浆中的抗SS-A抗体IgG。
	1000
	价格联动
	iFlash3000G

	21
	抗Sm抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	用于体外定量测定人血清或血浆中的抗 Sm 抗体 IgG。临床上用于系统红斑狼疮的辅助诊断。
	1000
	价格联动
	iFlash3000G

	22
	抗Scl-70抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	用于体外定量测定人血清或血浆中的抗 Scl-70 抗体 IgG。临床上用于系统性硬化症（SSc）的辅助诊断。
	1000
	价格联动
	iFlash3000G

	23
	抗组蛋白抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	用于体外定量测定人血清和（或）血浆中的抗组蛋白抗体IgG(Histones IgG)的含量，临床上主要用于系统性红斑狼疮（SLE）特別是药物诱导性（普鲁卡因，肼屈嗪等）狼疮等结缔组织病的辅助诊断。
	1000
	价格联动
	iFlash3000G

	24
	抗PM-Scl抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	用于体外定量测定人血清和（或）血浆中抗PM-Scl抗体IgG（PM-Scl IgG）的含量，临床上主要用于多发性肌炎/硬皮病重叠综合征的辅助诊断。
	1000
	价格联动
	iFlash3000G

	25
	抗着丝点抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	本产品用于体外定量测定人血清和（或）血浆中的抗着丝点抗体IgG(Centromere IgG)的含量，临床上主要用于进行性系统性硬化症(局限型）的辅助诊断。
	1000
	价格联动
	iFlash3000G

	26
	抗核小体抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	本产品用于体外定量测定人血清和（或）血浆中抗核小体抗体IgG（Nucleosomes IgG）的含量。临床上主要用于系统性红斑狼疮（SLE）疾病活动性评估及狼疮性肾炎的辅助诊断。
	1000
	价格联动
	iFlash3000G

	27
	抗核糖体P蛋白抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	本产品用于体外定量测定人血清和（或）血浆中抗核糖体P0蛋白抗体IgG（Rib-P0 IgG）的含量。临床上主要用于神经精神狼疮的精神症状及病情活动度的辅助诊断。
	1000
	价格联动
	iFlash3000G

	28
	抗Ro-52抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	用于体外定量测定人血清和（或）血浆中抗Ro-52抗体IgG（Ro-52 IgG）的含量，临床上主要用于干燥综合征等自身免疫病的辅助诊断。
	1000
	价格联动
	iFlash3000G

	29
	抗Jo-1抗体IgG测定试剂盒（化学发光法）
	用于体外定量测定人血清或血浆中的抗Jo-1抗体IgG。临床上用于多发性肌炎/皮肌炎（PM/DM）的辅助诊断。
	1000
	价格联动
	iFlash3000G

	30
	抗核抗体测定试剂盒（化学发光法）
	用于体外定量测定人血清或血浆中的抗核抗体。
	300
	价格联动
	iFlash3000G

	31
	自身免疫性糖尿病抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法）
	用于体外定性检测人血清中的IgG类抗谷氨酸脱羧酶抗体、抗蛋白酪氨酸磷酸酶抗体、抗胰岛素抗体、抗胰岛细胞抗体、抗锌转运蛋白8抗体。
	100
	价格联动
	Tenfly Phoenix-A

	32
	自身免疫性肝病抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法）
	用于体外定性检测人血清中的AMA-M2、Sp100、LKM-1、gp210、LC-1和SLA的IgG抗体。
	100
	价格联动
	Tenfly Phoenix-A

	33
	吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（免疫印迹法）-1
	用于体外半定量检测人血清、血浆中过敏原特异性IgE抗体。
	600
	价格联动
	Tenfly Phoenix-A

	34
	吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（免疫印迹法）-2
	用于体外半定量检测人血清、血浆中过敏原特异性IgE抗体。
	600
	价格联动
	Tenfly Phoenix-A

	35
	戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	用于定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒的特异性IgM抗体。
	500
	价格联动
	安图 A2000Plus化学发光分析仪

	36
	甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	用于定性检测人血清或血浆中的甲型肝炎病毒的特异性IgM抗体。
	4000
	价格联动
	安图 A2000Plus化学发光分析仪

	37
	肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
	用于体外定性检测人血清或血浆中的肺炎衣原体特异性IgM抗体。
	3000
	价格联动
	安图 A2000Plus化学发光分析仪

	38
	诺如病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	用于体外定性检测人粪便样本中诺如病毒GI/GII型的核酸RNA。
	50
	价格联动
	/

	39
	甲型/乙型流感病毒核酸检测
	用于体外定性检测人口咽拭子样本中的甲型流感病毒和乙型流感病毒。
	200
	价格联动
	/

	40
	呼吸道病毒核酸六重联检试剂盒（PCR荧光你探针法）
	用于定性检测人鼻咽拭子样本中的甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、副流感病毒1型及副流感病毒3型核酸。
	800
	价格联动
	/

	41
	乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法）
	本产品用于体外定性检测人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒表面抗原。
	200
	价格联动
	/

	42
	人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金法）
	用于体外半定量检测人尿液中人绒毛膜促性腺激素（HCG）的含量。
	2000
	价格联动
	/

	43
	人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）
	本试剂盒用于体外定性检测人全血、血清或血浆样本中人类免疫缺陷病毒（HIV） 1/2型抗体。
	500
	价格联动
	/

	44
	甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）
	本产品用于体外定性检测人鼻拭子和口咽拭子样本中的甲型和乙型流感病毒抗原。
	3000
	价格联动
	/

	45
	呼吸道合胞病毒IgM抗体、人细小病毒B19IgM抗体、柯萨奇病毒B组IgM抗体、腺病毒IgM抗体、腮腺炎病毒IgM抗体联合检测试剂盒（胶体金法）
	用于体外定性检测人血清中的呼吸道合胞病毒IgM抗体、人细小病毒B19IgM抗体、柯萨奇病毒B组IgM抗体、腺病毒IgM抗体、腮腺炎病毒IgM抗体。
	1300
	价格联动
	/

	46
	肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	用于体外定性检测人血清/血浆/全血样本中的肺炎衣原体IgM抗体。
	500
	价格联动
	/

	47
	丙型肝炎病毒抗体检测试剂（胶体金法）
	用于体外定性检测人血清、血浆样本中的丙型肝炎病毒（HCV）抗体。
	100
	价格联动
	/

	48
	EB病毒衣壳抗原IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	用于体外定性检测人全血、血清或血浆样本中的EB病毒衣壳抗原IgM抗体。
	500
	价格联动
	/

	49
	肺炎支原体（MP）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	用于体外定性检测患者痰液中的肺炎支原体核酸。
	10000
	价格联动
	/

	50
	人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒（荧光PCR法）
	用于分型定性检测妇女宫颈脱落细胞样本中21种人乳头瘤病毒型别（具体包括HPV 16，18，31，33，35，39，45，51，52，53，56，58，59，66，68，26，82，73及HPV 6, 11和81型）。
	300
	价格联动
	/

	51
	乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	用于定量检测血清中的乙型肝炎病毒核酸。
	200
	价格联动
	/

	52
	新型冠状病毒2019-nCov核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	用于体外定性检测具有新型冠状病毒感染相关症状人群、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的鼻咽拭子、口咽拭子、痰液样本中，新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab和N基因。
	500
	价格联动
	/

	53
	丙型肝炎病毒（HCV）核酸定量检测试剂盒（荧光PCR法）
	用于定量检测人血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒核酸（RNA）。
	200
	价格联动
	/

	54
	百日咳杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	用于体外定性检测鼻咽拭子样本中的百日咳杆菌核酸。
	400
	价格联动
	/

	55
	十项呼吸道病原体检测试剂盒（荧光PCR）
	用于体外定性检测儿童咽拭子样本中的十种呼吸道病原体核酸。
	100
	价格联动
	/

	56
	血栓弹力图活化凝血检测试剂盒(凝固法)
	用于体外定量检测全血样本在凝固过程中的R值、α角、MA值。适用于进行人体凝血功能的评价，辅助评价凝血状态。
	800
	价格联动
	/

	57
	血小板聚集功能检测试剂盒（ADP激活的比浊法）
	用于体外定量检测人血液样本中血小板聚集率，临床用于血小板聚集功能检测和抗血小板治疗的监测
	200
	价格联动
	/

	58
	血小板聚集功能检测试剂盒（AA激活的比浊法）
	用于体外定量检测人血液样本中血小板聚集率，临床用于血小板聚集功能检测和抗血小板治疗的监测
	200
	价格联动
	/

	59
	血小板聚集功能检测试剂盒（COL激活的比浊法）
	用于体外定量检测人血液样本中血小板聚集率，临床用于血小板聚集功能检测和抗血小板治疗的监测
	200
	价格联动
	/

	60
	呼吸道合胞病毒、肺炎支原体、腺病毒核酸检测试剂盒 
（荧光 PCR 法）
	可检测人口咽拭子样本中的呼吸道合胞病毒、肺炎支原体、腺病毒核酸。
	500
	价格联动
	/

	61
	呼吸道合胞病毒、肺炎支原体核酸检测试剂盒 
（荧光 PCR 法）
	本试剂盒用于定性检测人口咽拭子样本中的呼吸道合胞病毒（RSV）、肺炎支原体（MP）的核酸；
	3000
	价格联动
	/

	62
	新型冠状病毒 2019-nCoV 和甲型乙型流感病毒核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法）
	可检测人口咽拭子样本中的新型冠状病毒（2019-nCoV）和甲型、乙型流感病毒（Flu A、FluB）的核酸。
	2000
	价格联动
	/

	63
	人CYP2C19 基因分型检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
	适用于定性检测人全血样本中的 CYP2C19 基因*2（c.681G>A）和*3(c.636G>A) 两个位点的多态性。
	100
	价格联动
	/

	64
	人MTHFR 基因分型检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
	适用于定性检测人全血样本中的亚甲基四氢叶酸还原酶（MTHFR）基因 677C/T 位点的多态性
	100
	价格联动
	/

	65
	人类 SLCO1B1 和 ApoE 基因分型检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
	用于体外定性检测人全血样本中有机阴离子转运多肽 1B1 编码基因（SLCO1B1）c.521T>C 位点和载脂蛋白 E（ApoE）基因 c.388T>C、c.526C>T 位点的基因多态性。
	100
	价格联动
	/



采购包4（设备+挂网产品+非挂网产品）

	采购包4设备

	设备设施
	需求参数
	数量
	单位

	1.全自动化学发光免疫分析仪
	1.▲检测速度：≥240测试/H。
2.▲可连接现用全自动凝血分析仪，升级为免疫凝血一体机。
3.检测原理：ALP-AMPPD管式磁微粒。
4.试剂位：≥15个。
	1
	台



	采购包4非挂网产品

	序号
	试剂种类（产品名称）
	技术参数要求
	预估年用量(次)
	试剂挂网情况
	备注

	1
	低离子强度溶液（LISS）
	用于提供抗体摄取的最佳离子强度，在血型定型、交叉配血实验中用作红细胞再悬浮溶液和抗体反应添加剂溶液。
	31
	非挂网产品
	

	2
	形态学染色用玻片
	用于抗酸染色液染色后，作为观察抗酸阳性菌生物学形态及结构特征的染色示例，为临床操作提供指导。
	15
	非挂网产品
	

	3
	一次性使用拭子
	供人体自然腔道如：鼻腔、口腔、阴道、尿道等部位沾取生物样本检验用。
	5000
	非挂网产品
	

	4
	一次性使用微量采血吸管
	采集末梢血，适用于临床化验取血使用。
	48000
	非挂网产品
	

	采购包4挂网产品

	序号
	试剂种类（产品名称）
	技术参数要求
	预估年测试量(次)
	试剂挂网情况
	适用设备

	1
	细胞计数板
	用于样本中有形成分进行计数。
	13000
	价格联动
	AVE562

	2
	粪便标本采集处理器
	用于样本采集、收集。
	15000
	价格联动
	AVE562

	3
	大便隐血检测试剂盒
	用于检测人体粪便样本中的血红蛋白含量。临床上用于出血性病变的辅助诊断
	10000
	价格联动
	AVE562

	4
	尿液有形成分分析仪试剂包
	清洗液:用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测,不包含单独用
于仪器清洗的清洗液。
缓冲液：仅用于提供/维持反应环境
	33000
	价格联动
	尿沉渣流水线764B+752

	5
	待测物清洗液
	用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含
单独用于仪器清洗的清洗液。
	57000
	价格联动
	尿沉渣流水线764B+752

	6
	尿液分析试纸条
	用于检测人体尿液样本中的尿胆原、葡萄糖、酮体、胆红素、蛋白质、亚硝酸盐、pH值、隐血、比重和白细胞等项目。临床上用于肾病类、糖尿病类、泌尿感染类以及其他疾病类疾病的辅助诊断。
	42000
	价格联动
	尿沉渣流水线764B+752

	7
	样本稀释液
	用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。
	20000
	价格联动
	尿沉渣流水线764B+752

	8
	待测物清洗液-1
	用于检测过程中发硬过程体系内待测物清洗或洗脱、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。
	4000
	价格联动
	AVE-321

	9
	待测物清洗液-2
	用于检测过程中发硬过程体系内待测物清洗或洗脱、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。
	4000
	价格联动
	AVE-321

	10
	缓冲液
	仅用于提供/维持反应环境。
	4000
	价格联动
	AVE-321

	11
	阴道炎联合检测试剂盒（干化学酶法）
	用于检测阴道分泌物样本中的唾液酸酶活性、过氧化氢含量、白细胞酯酶活性、PH等项目。临床上用于细菌性阴道病的辅助诊断。
	3000
	价格联动
	AVE-321

	12
	细胞保存液
	用于保存、运输取自人体的细胞，仅用于体外分析检测目的。
	3000
	价格联动
	AVE-321

	13
	妇科分析仪用染色液
	主要用于妇科分泌物中的有形成分进行染色，从而观察其形态与结构。
	4000
	价格联动
	AVE-321

	14
	待测物清洗液-1
	用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测。
	60000
	价格联动
	UC1800

	15
	待测物清洗液-2
	用于对样品针、管路中的残留物、污垢进行浸泡、软化、溶解、冲洗，保持液路畅通，防止细菌生长。
	60000
	价格联动
	UC1800

	16
	尿液分析试纸条（干化学法）1
	用于对人体尿液中的白细胞（WBC）、酮体（KET）、亚硝酸盐（NIT）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、蛋白质（PRO）、葡萄糖（GLU）、尿比重（SG)、酸碱度（pH）、隐血（BLD）、微白蛋白（MA）、尿钙（Ca）、肌酐(CR)、维生素C（VC）等化学指标进行半定量或定性检测，为临床检验和诊断提供参考，适用于医疗机构临床检验的筛选试验或辅助诊断。
	4300
	价格联动
	UC180

	17
	尿液分析试纸条（干化学法）2
	用于对人体尿液中的白细胞（WBC）、酮体（KET）、亚硝酸盐（NIT）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、蛋白质（PRO）、葡萄糖（GLU）、尿比重（SG)、酸碱度（pH）、隐血（BLD）、微白蛋白（MA）、尿钙（Ca）、肌酐(CR)、维生素C（VC）等化学指标进行半定量或定性检测，为临床检验和诊断提供参考，适用于医疗机构临床检验的筛选试验或辅助诊断。
	5400
	价格联动
	UC1800

	18
	尿液干化学分析质控物
	含有5种浓度：阴性质控物(LEVEL-0)、低浓度质控物(LEVEL-1)、中浓度质控物(L.EVEL-2)、高浓度质控物(LEVEL-3)、多项中浓度质控物(LEVEL-4)和多项高浓度质控物(LEVEL-5)。主要用于尿液有形成分分析仪的准确性监控;检出限质控物主要用于尿液有形成分分析仪的检出率监控;聚焦液质控物主要用于尿液有形成分分析仪的显微镜聚焦效果监控。
	2000
	价格联动
	

	19
	凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（凝固法）
	用于测定人血浆凝血酶原时间，临床上主要用于外源性凝血系统功能缺陷的筛查和口服抗凝剂治疗监测。
	47000
	价格联动
	CX-9000M2

	20
	凝血酶时间（TT）测定试剂盒（凝固法）
	用于测定人血浆凝血酶时间，临床上主要用于反映血浆纤维蛋白原含量或结构异常，还可用于反映纤溶系统功能。
	44000
	价格联动
	CX-9000M2

	21
	凝血分析用稀释液
	用于在凝血测试中稀释病人血浆标本
	2000
	价格联动
	CX-9000M2

	22
	抗凝血酶III（AT III）质控品
	用于对检测项目AT Ⅲ进行质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	价格联动
	CX-9000M2

	23
	凝血质控品
	用于APTT、PT、TT、FIB日常室内质量控制，要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	价格联动
	CX-9000M2

	24
	D-二聚体（D-Dimer)测定试剂盒（免疫比浊法）
	用于检测人血浆样本中D-二聚体的含量，临床上主要用于排除静脉血栓形成、弥散性血管内凝血的辅助诊断以及溶栓治疗的监测。
	32000
	价格联动
	CX-9000M2

	25
	抗凝血酶III（AT III）测定试剂盒（发色底物法）
	用于检测人血浆中抗凝血酶Ⅲ的活性，临床上主要用于辅助诊断血栓形成性疾病。
	7400
	价格联动
	CX-9000M2

	26
	D-二聚体（D-Dimer)质控品
	用于对检测项目D-二聚体进行质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	价格联动
	CX-9000M2

	27
	纤维蛋白（原）降解产物（FDP）质控品
	用于对检测项目FDP进行质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	价格联动
	CX-9000M2

	28
	D-二聚体（D-Dimer）校准品
	用于对D-二聚体检测项目进行校准。
	60
	价格联动
	CX-9000M2

	29
	纤维蛋白（原）降解产物（FDP）校准品
	用于对FDP检测项目进行校准。
	60
	价格联动
	CX-9000M2

	30
	纤维蛋白（原）降解产物（FDP）测定试剂盒（免疫比浊法）
	用于检测人体样本中纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物(FDP)的浓度，临床上主要用于原发性和继发性纤维蛋白溶解功能亢进相关疾病的辅助诊断。
	14000
	价格联动
	CX-9000M2

	31
	纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（凝固法）
	用于检测人血浆中纤维蛋白原浓度，临床上主要用于弥散性血管内凝血、原发性纤溶症的辅助诊断以及溶栓疗效的监测。
	45000
	价格联动
	CX-9000M2

	32
	凝血分析用稀释液
	用于在凝血测试中稀释病人血浆标本
	6000
	价格联动
	CX-9000M2

	33
	活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（凝固法）
	用于测定人血浆活化部分凝血活酶时间，临床上主要用于内源性凝血系统功能缺陷的筛查和肝素抗凝治疗监测。
	27000
	价格联动
	CX-9000M2

	34
	凝血酶抗凝血酶复合物 TAT 测定试剂盒
	用于测定人血浆反映凝血系统激活，早期预测血栓、DIC 风险
	1600
	价格联动
	/

	35
	纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物 PIC测定试剂盒
	用于测定人血反映纤溶系统激活，辅助血栓性疾病、DIC 诊断，溶栓监测
	1600
	价格联动
	/

	36
	组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1 复合物（t-PAIC）测定试剂盒
	用于测定人血反映血管内皮损伤，VTE、心梗风险指标
	1400
	价格联动
	/

	37
	血栓调节蛋白（TM）测定试剂盒
	用于测定人血内皮细胞损伤辅助诊断指标
	1500
	价格联动
	/

	38
	凝血酶-抗凝血酶复合物（TAT）质控品
	用于对应检测单项目测试日常室内质量控制，要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	价格联动
	/

	39
	纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物（PIC）质控品
	用于对应检测单项目测试日常室内质量控制，要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	价格联动
	/

	40
	血栓调节蛋白（TM）质控品
	用于对应检测单项目测试日常室内质量控制，要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	价格联动
	/

	41
	组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物（t-PAIC）质控品
	用于对应检测单项目测试日常室内质量控制，要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	价格联动
	/

	42
	凝血酶-抗凝血酶复合物（TAT）校准品
	该校准品对人全血中凝血酶-抗凝血酶检测项目进行校准。
	20
	价格联动
	/

	43
	纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物（PIC）校准品
	该校准品对人全血中纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂检测项目进行校准。
	20
	价格联动
	/

	44
	血栓调节蛋白（TM）校准品
	该校准品对人全血血栓调节蛋白检测项目进行校准。
	20
	价格联动
	/

	45
	组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物（t-PAIC）校准品
	该校准品对人全血中组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1检测项目进行校准。
	20
	价格联动
	/

	46
	样本稀释液
	用于对待测样本进行稀释，以便于使用仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。
	4000
	价格联动
	/

	47
	全自动免疫检验系统用底物液
	与其他多种试剂（如一抗、二抗、标准品、终止液等）配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于确定的检测系统。
	4000
	价格联动
	/

	48
	抗人球蛋白（IgG）检测卡（凝胶法）
	用于不规则抗体筛查和交叉配血试验，仅用于临床检测。
	3500
	价格联动
	全自动血型分析仪120

	49
	人ABO血型正/反定型和Rh（D）血型检测卡（凝胶法）
	用于检测人红细胞ABO血型正、反定型和 Rh(D)血型，仅用于临床检测。
	11000
	价格联动
	全自动血型分析仪120

	50
	血型试剂质控试剂盒
	用于ABO正反定型、RhD、抗体筛查、交叉配血的室内质控，仅用于临床检验。
	2800
	价格联动
	/

	51
	人ABO血型反定型用红细胞试剂盒
	用于检测人体血液样本中ABO血型抗体；临床上用于人ABO血型反定型检测。
	12000
	价格联动
	/

	52
	抗体筛选红细胞试剂盒
	用于临床筛查人血清/血浆里的红细胞血型不规则抗体。
	4200
	价格联动
	/

	53
	非发酵菌药敏检测试剂盒（比色/比浊法）
	用于非发酵菌的体外药敏测定。
	1000
	价格联动
	AutoMic-i600

	54
	肠杆菌药敏检测试剂盒(比色/比浊法)
	用于肠杆菌的体外药敏测定。
	2000
	价格联动
	AutoMic-i600

	55
	革兰阳性菌药敏检测试剂盒(比色/比浊法)
	用于革兰阳性菌的体外药敏测定。
	1000
	价格联动
	AutoMic-i600

	56
	真菌药敏检测试剂盒(比色/比浊法)
	用于真菌的体外药敏测定。
	200
	价格联动
	AutoMic-i600

	57
	链球菌药敏检测试剂盒(比色/比浊法)
	用于链球菌的体外药敏测定。
	400
	价格联动
	AutoMic-i600

	58
	需氧培养瓶（树脂型）
	用于血液、灌洗液、腹水、胸水、脑脊液中需氧菌、兼性厌氧菌和真菌的体外培养检测。
	2000
	价格联动
	BC60

	59
	厌氧培养瓶（树脂型）
	用于血液、灌洗液、腹水、胸水、脑脊液中厌氧、兼性厌氧菌的体外培养检测。
	2000
	价格联动
	BC60

	60
	需氧培养瓶（儿童型）
	用于儿童血液、灌洗液、腹水、胸水、脑脊液中需氧菌、兼性厌氧菌和真菌的体外培养检测。
	400
	价格联动
	BC60

	61
	质谱样本预处理试剂
	用于对待测样本进行预处理，以便于使用微生物质谱仪对微生物进行鉴定。
	1200
	价格联动
	MS1000

	62
	质谱用血培养微生物预处理试剂
	用于对阳性血瓶培养液的预处理，便于获取血培养液种的病原菌蛋白，以进行后续的质谱检测。
	100
	价格联动
	MS1000

	63
	微生物质谱鉴定仪用校准品
	用于全自动微生物质谱检测系统微生物鉴定前仪器的校准。
	60
	价格联动
	MS1000

	64
	质谱样品处理基质溶液
	用于临床微生物的质谱鉴定。
	8000
	价格联动
	MS1000

	65
	革兰氏染色液（染色机用)
	用于细菌或真菌的涂片染色。
	4000
	价格联动
	染色机BSZ-GT116

	66
	抗酸染色液（冷染法）（染色机用)
	用于分枝杆菌等细菌抗酸染色。
	800
	价格联动
	染色机BSZ-GT116

	67
	抗酸染色液（萋尼氏法）（染色机用)
	用于分枝杆菌等细菌抗酸染色。
	4000
	价格联动
	染色机BSZ-GT116

	68
	抗酸染色液（荧光金胺O法）（染色机用)
	用于分枝杆菌等细菌抗酸染色。
	800
	价格联动
	染色机BSZ-GT116

	69
	革兰氏染色液（快速法）
	用于细菌或真菌的涂片染色。
	300
	价格联动
	/

	70
	抗酸染色液（冷染法）
	用于分枝杆菌等细菌抗酸染色
	300
	价格联动
	/

	71
	瑞氏-姬姆萨染色液
	用于人体血细胞、骨髓细胞样本的染色。
	300
	价格联动
	/

	72
	凝聚胺
	可单独使用或与配套试剂共同使用，用于检测人体血液样本中红细胞免疫抗体。临床上用于交叉配血、抗体筛检。
	150
	价格联动
	/

	73
	卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基
	卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基加有抗生素中和剂，用于物体表面大多数细菌的分离、培养、计数和监测。
	600
	价格联动
	/

	74
	肉汤培养基
	用于增菌培养，促进细菌微生物的生长和繁殖
	500
	价格联动
	/

	75
	SS琼脂平板
	用于肠道菌的培养、分离和鉴定。
	6500
	价格联动
	/

	76
	MH琼脂平板
	用于细菌的抗生素敏感试验。
	900
	价格联动
	/

	77
	淋球菌琼脂平板
	用于淋球菌的培养、分离和鉴定。
	120
	价格联动
	/

	78
	麦康凯琼脂平板
	用于肠道致病菌的分离、培养和鉴定。
	17000
	价格联动
	/

	79
	念珠菌显色平板
	用于念珠菌的分离、培养鉴定。
	20
	价格联动
	/

	80
	巧克力色血琼脂平板（嗜血杆菌）
	用于营养要求苛刻的微生物的培养、分离、鉴定。
	8800
	价格联动
	/

	81
	沙保罗琼脂平板
	用于真菌的培养、分离和鉴定。
	2100
	价格联动
	/

	82
	血琼脂平板
	用于微生物的分离、培养鉴定。
	16000
	价格联动
	/

	83
	营养琼脂培养基
	用于细菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。
	3400
	价格联动
	/

	84
	HTM培养基
	适用于嗜血杆菌的纸片扩散法药物敏感试验。
	2000
	价格联动
	/

	85
	脑心浸液琼脂培养基
	用于普通细菌培养。
	120
	价格联动
	/

	86
	沙门氏菌属诊断血清
	临床上用于凝集试验以诊断各型沙门氏菌。
	200
	价格联动
	/

	87
	志贺氏菌属诊断血清
	用于临床微生物实验室，对分离到的疑似志贺氏菌菌株做血清学分群、分型鉴定，辅助诊断细菌性痢疾（志贺氏菌）及流行病学监测。
	200
	价格联动
	/

	88
	凝血复合质控品
	用于对应凝血检测单项目测试日常室内质量控制，或可用于凝血检测多项目测试日常室内质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。复合质控品需具体列明对应质控项目）。
	400
	价格联动
	

	89
	D-二聚体质控物
	用于对应凝血检测单项目测试日常室内质量控制，或可用于凝血检测多项目测试日常室内质量控制。要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。
	400
	价格联动
	


★（三）商务及其他要求
一、通用要求（设备、试剂通用）
1.资质货源：产品合规持证，国内 / 正规贸易产地，无翻新、串货；资质变更 3 日内报送医院，无产权、知识产权纠纷。
2.报价包干：报价含运输、安装、培训、税费、冷链、售后全部费用，合同期不得私自涨价；遇集采、同级低价可下调单价。
3.包装效期：原厂中文完整包装，到货剩余效期≥总效期 2/3，效期不足医院可拒收。
4.验收规则：到货联合验收，不合格 7 日内更换；验收合格不免除后续质量责任。
5.合同终止：厂家停产、供应商履约差、政策集采，医院可单方解约，无需赔偿。
二、检验设备专项商务
1.交付安装：签合同 30-45 天内到货、安装、联机、对接 LIS 系统，落地就位风险供方承担。
2.授权培训：提供厂家本项目专项授权；免费三级实操、维保培训。
3.质保售后：流水线整机≥5 年、单机≥3 年质保，质保内配件、维修、软件升级全免费；故障 2 小时到场，重大故障 24 小时提供备用机。
4.计量强检：交货附带首次计量检定证书，费用供方承担。
5.耗材兼容：设备开放兼容常规试剂，配套易耗配件长期稳定供货。
注：1、以上带★号条款为实质性要求。
2、本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。


附件2：报价格式
（包一）
表1：设备
	包件号
	序号
	产品名称（设备名称）
	数量（台/套）
	制造商家及规格型号
	品牌
	供应商单价报价（台/元）
	小计（元）
	备注

	包1
	1
	全自动生化分析流水线
	2
	
	
	
	
	分析单元模块

	
	
	
	1
	
	
	
	
	轨道单元

	
	2
	全自动血液细胞分析仪
	6
	
	
	
	
	

	
	3
	糖化血红蛋白分析仪
	1
	
	
	
	
	

	
	4
	血气生化分析仪
	2
	
	
	
	
	

	报价总价合计：        元，大写：



表2：挂网产品（按照对应各包挂网产品的项目自行完善）
	包件号
	序号
	试剂种类（产品名称）
	是否为挂网产品
	产品注册证号；产品的商品代码或流水号（耗材提供商品代码，试剂提供流水号）
	投标产品注册证名称
	品牌（或生产厂家）
	投标产品规格、型号
	供应商报价（挂网价的统一折扣率%）
	备注

	包1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




表3：非挂网产品
	包件号
	序号
	试剂种类（产品名称）
	产品注册证号
	投标产品注册证名称
	品牌（或生产厂家）
	投标产品规格、型号
	单价（元）
	预估年数量（次）
	单个产品合计金额（元）
	备注

	包1
	1
	生化分析仪用电极传感器-1
	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	2
	生化分析仪用电极传感器-2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	3
	生化分析仪用电极传感器-3
	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	4
	生化分析仪用参比电极
	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	5
	糖化血红蛋白分析用层析柱
	
	
	
	
	
	40000
	
	

	
	6
	生化分析仪电解质模块用质控物（离子选择电极法）
	
	
	
	
	
	400
	
	

	
	7
	生化分析仪电解质模块血清测试用定标液（离子选择电极法）
	
	
	
	
	
	400
	
	

	全部产品单价*预估数量的汇总合计：   元     大写：      元整




（包二）
表1：设备
	包件号
	序号
	产品名称（设备名称）
	数量（台/套）
	制造商家及规格型号
	品牌
	供应商单价报价（台/元）
	小计（元）
	备注

	包2
	1
	全自动化学发光免疫分析流水线
	4
	
	
	
	
	分析单元模块

	
	
	
	1
	
	
	
	
	样本前后处理单元

	
	2
	全自动酶免仪
	1
	
	
	
	
	

	
	3
	智能采血系统
	1
	
	
	
	
	1：智能采血管理系统 2套 
2：多功能采血桌 8套  
3：智能采血叫号系统 1套 
4：智能采血管分拣系统 1套

	报价总价合计：        元，大写：



表2：挂网产品（按照对应各包挂网产品的项目自行完善）
	包件号
	序号
	试剂种类（产品名称）
	是否为挂网产品
	产品注册证号；产品的商品代码或流水号（耗材提供商品代码，试剂提供流水号）
	投标产品注册证名称
	品牌（或生产厂家）
	投标产品规格、型号
	供应商报价（挂网价的统一折扣率%）
	备注

	包2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





表3：非挂网产品
	包件号
	序号
	试剂种类（产品名称）
	产品注册证号
	投标产品注册证名称
	品牌（或生产厂家）
	投标产品规格、型号
	单价（元）
	预估年数量（次）
	单个产品合计金额（元）
	备注

	包2
	1
	丙型肝炎病毒抗体质控品
	
	
	
	
	
	400
	
	

	
	2
	梅毒螺旋体抗体质控品
	
	
	
	
	
	400
	
	

	
	3
	人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品
	
	
	
	
	
	400
	
	

	
	4
	乙型肝炎病毒e抗体质控品
	
	
	
	
	
	400
	
	

	
	5
	乙型肝炎病毒e抗原质控品
	
	
	
	
	
	400
	
	

	
	6
	乙型肝炎病毒表面抗体质控品
	
	
	
	
	
	400
	
	

	
	7
	乙型肝炎病毒表面抗原质控品
	
	
	
	
	
	400
	
	

	
	8
	乙型肝炎病毒核心抗体质控品
	
	
	
	
	
	400
	
	

	全部产品单价*预估数量的汇总合计：   元     大写：      元整




（包三）
表1：设备
	包件号
	序号
	产品名称（设备名称）
	数量（台）
	制造商家及规格型号
	品牌
	供应商单价报价（台/元）
	小计（元）
	备注

	包3
	1
	血栓弹力图仪
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	实时荧光定量PCR分析仪
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	全自动血小板聚集仪
	1
	
	
	
	
	

	
	4
	全自动核酸检测分析仪
	2
	
	
	
	
	

	报价总价合计：        元，大写：



表2：挂网产品（按照对应各包挂网产品的项目自行完善）
	包件号
	序号
	试剂种类（产品名称）
	是否为挂网产品
	产品注册证号；产品的商品代码或流水号（耗材提供商品代码，试剂提供流水号）
	投标产品注册证名称
	品牌（或生产厂家）
	投标产品规格、型号
	供应商报价（挂网价的统一折扣率%）
	备注

	包3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




（包四）
表1：设备
	包件号
	序号
	产品名称（设备名称）
	数量（台）
	制造商家及规格型号
	品牌
	供应商单价报价（台/元）
	小计（元）
	备注

	包4
	1
	全自动化学发光免疫分析仪
	1
	
	
	
	
	

	报价总价合计：        元，大写：



表2：挂网产品（按照对应各包挂网产品的项目自行完善）
	包件号
	序号
	试剂种类（产品名称）
	是否为挂网产品
	产品注册证号；产品的商品代码或流水号（耗材提供商品代码，试剂提供流水号）
	投标产品注册证名称
	品牌（或生产厂家）
	投标产品规格、型号
	供应商报价（挂网价的统一折扣率%）
	备注

	包4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



表3：非挂网产品
	包件号
	序号
	试剂种类（产品名称）
	产品注册证号
	投标产品注册证名称
	品牌（或生产厂家）
	投标产品规格、型号
	单价（元）
	预估年数量（次）
	单个产品合计金额（元）
	备注

	包4
	1
	低离子强度溶液（LISS）
	
	
	
	
	
	31
	
	

	
	2
	形态学染色用玻片
	
	
	
	
	
	15
	
	

	
	3
	一次性使用拭子
	
	
	
	
	
	5000
	
	

	
	4
	一次性使用微量采血吸管
	
	
	
	
	
	48000
	
	

	全部产品单价*预估数量的汇总合计：   元     大写：      元整



注：1、报价应是最终采购人结算的价格，包括配送产品的运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、完成本项目所需的全部费用。
2、 供应商按分包整体报价，例如：报名包一，就要提供包一的设备+非挂网产品+挂网产品；各供应商也可以多包参与报价，不能删减每个包对应的项目名称和序号，否则做无效投标处理。
3、 统一折扣率说明：
（1）挂网产品：供应商承诺在以“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统”实际成交月份的上一个月的（“我省最高参考价”、“联动参考价”和“截止上月末全省医药机构采购加权平均价”中的最低价格）基础上报折扣率。如不下浮则其折扣率报价应为100%。例如：挂网价格为100元，统一折扣率80%，即按80元执行结算价格。本项目为滚动折扣，即8月中标，假如折扣率是80%。9月买的时候以8月挂网价*80%进行结算，10月买的时候以9月挂网价*80%进行结算。且该项报价不得上浮否则做无效投标处理）。
（2）非挂网产品：按单价报价。
4、挂网产品仅有一个折扣率。否则做无效投标处理。
5、统一折扣率报价不得上浮，否则做无效投标处理。
6、报价合计总价在列表末汇总，最多保留小数点后两位，此报价单须盖公章单独密封。


附件3：报名登记表
报名登记表

	*报名项目名称（包号）
	成都市新津区中医医院检验设备、耗材（试剂）采购项目询预算价

	*报名单位/个人名称
(统一社会信用代码/税号)
	                              （盖章）

	*单位/个人地址
	

	单位电话
	

	*经办联系人
	
	*手 机
	

	邮     箱
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    采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com
注：提供（1）报名登记表扫描件（2）报价单位营业执照正、副本复印件（3）法人和授权委托人证明文件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。
报价单位请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因报价单位提供的错误或不实信息，对其报价事宜造成影响的，自行承担所有责任。
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