成都市新津区中医医院
2026年第二批次医疗设备采购项目询预算价公示

各潜在供应商：
根据医院业务需要，我院拟采购2026年第二批次医疗设备项目。现将具体采购需求公告如下，各潜在供应商如有意向参与，请主动与我院联系，并在公示期内提供以下资料，以便初步甄选。
一、公司情况介绍
1、公司相关业务情况、业绩简介。
2、公司营业执照复印件；公司法人身份证复印件或授权委托书及授权委托人身份证复印件。
二、报名要求
1、资料必须密封，现场递交成都市新津区中医医院采购办（医院行政办公区二楼）。
2、报价资料需按照医院要求格式报价。（附件2）
3、提供电子版报价资料和相关服务方案简介资料，可优化和细化功能参数，以便医院甄选使用（该项目须电子报价，U盘单独密封）
4、参与供应商应符合《政府采购法》第二十二条的相关资质要求，具备相关资质。并提供相关证明材料或承诺函。 
5、拟参与本项目的供应商如需了解项目情况，自行对接该项目负责人了解相关信息。
6、所有递交资料及相关证明材料必须加盖供应商鲜章有效。
三、本次公开询价结果只作为本项目采购预算价，不作为成交价。
四、其他事项
[bookmark: _Toc20249][bookmark: _Toc20665]1、报名资料接收时间：（2026年8月4日-2026年8月7日；文件接收截止日期：2026年8月11日16：00）递交资料人员须为法人或授权委托人并提供证明文件查看。报名登记表见附件3。
2、公示人：成都市新津区中医医院 地址：成都市新津区西创大道1389号。
3、报名联系人：潘老师、周老师028-82526150 ；项目咨询联系人：刘老师，028-82556072。
4、报名供应商可通过邮箱845865477@qq.com报名。报名需提交报名登记表及登记表要求的相关资质资料（盖公章）。


★一、采购清单
	（包一）二氧化碳点阵激光等一批医疗设备

	序号
	设备名称
	数量

	1
	二氧化碳点阵激光
	1

	2
	氦氖激光
	1

	3
	体外膈肌起搏器
	4

	4
	排痰器
	2

	5
	认知能力测试与训练仪
	1

	6
	红外偏振光治疗仪
	1

	7
	床单元消毒机
	1

	8
	熏蒸治疗仪
	1

	9
	医用除锈机
	1

	10
	医用蒸汽清洗机
	1

	11
	便携式管腔检测系统
	1

	12
	术中神经电生理监测
	1


二、包一采购需求
(一）二氧化碳点阵激光（1台）
1.用于妇科外阴阴道宫颈等私密手术；
2.激光器类型：二氧化碳激光器；
3.激光输出模式：至少包含连续、单脉冲、重复脉冲、点阵脉冲；
4.输出功率和能量可调；脉冲重复频率可调；
5.扫描图形：至少包含正方形、长方形、圆形、三角形；扫描方式：至少包含顺序、重复次数可选；
6.配有点阵扫描及高能脉冲治疗、切割通用手具；
7.扫描密度可适配不同焦距规格，支持多档位光斑中心距可调，可根据加工需求灵活调节；
8.瞄准光系统：≥650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调；
9.冷却方式：封闭式内循环水冷却，外循环强风冷却；
10.控制系统：触摸屏，软件具有参数修正功能及升级接口、设备存储记忆、故障信息显示、声音提示、密码设置等多种功能、扫描电机位置微调和记忆、大光斑、磨削等多种功能，具有静音可选模式；
11.具备开机自检功能；
12.使用年限：≥十年。
13.★配置要求：主机1套、私密手具≧10套、配备相应的手具镜座、光学图形扫描器2套。
（二）氦氖激光（1台）
1.激光器类型：氦氖激光管。
2.激光波长≥600nm；
3.激光输出功率：最大输出功率≥35mW；
4.光束传导：采用医用级激光传导系统；
5.输出方式：至少包括：连续输出、定时输出；
6.控制方式：微电脑控制，数码显示。
（三）体外膈肌起搏器（4台）
1.具备多模式电刺激功能，可调节刺激频率、强度、时长，适配不同患者膈肌肌力水平；
2.支持无创体表刺激，电极片贴合便捷，避免侵入性操作带来的感染风险；
3.配备实时监测功能，可反馈膈肌收缩状态，可精准调整治疗参数；
4.操作界支持预设康复治疗方案，满足神经损伤、慢阻肺等不同病种患者的呼吸康复需求。
5.能连续运行≧8小时。
6.整机2年质保相关费用包含在报价内，终身保修，报修后24小时响应并到达现场有效处理。
（四）排痰器（2台）
1.拥有多频率振动调节功能，可覆盖气道不同部位痰液松动需求，适配成人、老年等不同人群；
2.配备多种叩击头，满足不同体位（卧位、坐位）排痰操作，提升治疗舒适性；
3.支持定时治疗设置，可精准控制排痰时长，避免过度操作损伤气道黏膜；
4.设备便携易移动，方便在病房、康复治疗区灵活使用，适配科室床旁治疗需求；
5.适用于长期卧床、骨折患者临床使用；采用背心式穿戴设计，结构简约、穿脱便捷，使用方便。
（五）认知能力测试与训练仪（1台）
1.采用计算机认知矫正治疗原理，提高患者认知功能、生活能力的新型康复治疗技术。
2.软件含医生端、评估端、训练端
2.1 医生端：包含医生管理、患者管理、训练监控、训练介绍及系统设置等内容；
2.2 评估端：具有多种临床量表≧6种；评估和标准范式评估≧7种。
2.3 训练端：包含但不限于感知运动、综合注意力、学习和记忆、执行能力、语言和社会认知六大模块。
3.具备≧24种情景化的训练方案；训练方案可自动演示；训练难易度多级可选。
4.具备在线训练及离线训练模式。
5.具有数据库备份还原功能；可自动生成评估及训练报告，并可打印报告；服务器端实时监控每位患者的治疗动态。
6.具有软件著作权证书。
7.配置要求：医生端1套，训练端1套，输出设备1套，台车1台。
（六）红外偏振光治疗仪（1台）
1.偏振光要求
（1）光谱范围：0.6μm～1.6μm；峰值波长为：1.1μm±5%；通过光纤传输；
（2）配备多种直径光斑治疗头；
（3）输出功率、照射时间、间断时间、治疗时间可调，治疗结束时有声音提示；
（4）输出方式：≧4种输出方式；
（5）治疗头外壳温度：≤40℃。
（6）临床处方；内置红外偏振光临床处方。
2.红外光要求
（1）光谱范围至少：0.76μm～2.80μm。
（2）最大输出光功率密度为：200mW/cm2±10%。
（3）输出控制；输出功率分为0级～30 级，分级可调。
（4）光斑直径：红外线照射光斑直径应≥160mm。
（5）外壳温度：钯灯外壳温度应≤60℃；
（6）临床处方；治疗仪内置6种及以上红外光临床处方。
3.安全要求：产品通过电磁兼容测试。
4.配置要求：推车主机一台、≥10英寸触摸屏显示，至少一个钯灯、至少1根单头光纤
（七）床单元消毒机（1台）
1.双通道双路输出，可单路通道或双路通道进行处理；
2.内置空气过滤；
3.臭氧浓度：≥1600mg/m3
4.臭氧产量：≥5000mg/h
5.消毒时间：60min、90min、120min三档可任选
6.臭氧泄漏量：≤0.11mg/m3
7.臭氧还原时间：≥30min
（八）熏蒸治疗仪（1台）
1.定时时间：1-99min 任意可调，连续工作时间≥8h。
2.熏蒸锅容积：≥8L。
3.工作加药量：2.5L-5L。
4.熏蒸容器具有：达到压力自动泄压、限压阀失效后安全阀自动泄气、具有超温、超压、缺水保护并具有声响提示。
5.熏蒸容器内设置具有可拆卸的过滤蒸汽输出装置。
6.具备冷凝水收集系统，熏蒸过程中产生的冷凝水自动汇集至冷凝水收集器，且喷出的蒸汽中没有凝聚的水珠。
7.喷头配有安全隔离罩，具有三维万向旋转臂杆、360°旋转喷头。
8.具有浓度检测功能。
（九）医用除锈机（1台）
1.舱体容积≥30L。
2.舱体材质：舱体采用304不锈钢拉伸成型。
3.加热管：隔绝式加热系统，贴面式加热器。
4.管路材质：管路部件均采用耐腐性的不锈钢和聚四氟材质组成。
5.控制方式：数字控制，温度、时间可调可控。具备温度传感器，能显示温度。过压、过流保护，电路安全。
6.沥水篮筐材质：采用304不锈钢焊接成型。
7.电动抛光轮：1000-8000r/min速度可调。
8.运行时间：0-99min可调。
（十）医用蒸汽清洗机（1台）
1.材质要求：外罩采用SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1mm；罐体材料为不锈钢筒体，壁厚≥3mm；喷枪管路采用硅胶材质。
2.结构要求：外罩顶端和侧端的通风口能同时散热。罐体焊接符合GB150-1998 JB4708-2000的要求，且设计压力≥1.0Mpa。
3.电磁阀要求：耐温≥180℃；连续喷气15min，喷气电磁阀表面温度＜120℃；不喷气连续四小时，喷气电磁阀温度＜50℃。
4.手柄要求：选用尼龙材质，连续喷气15min，操作手柄表面温度≤55℃。
5.保温棉要求：保温材料耐温达到上千度的玻璃纤维断贴粘，厚度≥10mm，保温棉外表面侧面温度≤100℃。
6.控制器要求：采用液晶屏显示，采用触摸控制按键，非按键膜按键，显示屏实时显示蒸汽压力值及水位、加热等状态。
7.喷蒸汽系统要求：手柄按键式操作，且只有在“喷蒸汽”状态下，按键才起到喷蒸汽作用，防止了操作人员的误操作；蒸汽产生量与蒸汽压力值呈正相关；连续喷气40min内，无异常。
8.蒸汽压力要求：蒸汽压力值0-0.55Mpa可设定。
9.超压保护系统要求：压力值超过设定值后，设备自动断电。
10.加热系统要求：根据设定的压力自动控制加热系统的启动与切断：压力低于设定值时，加热管启动工作，达到设定值，立即切断加热系统，安全可靠。
11.干烧报警要求：达到过热保护器保护温度值时，立即停止加热。
12.进水超时报警要求：进水报警时间值可设定，设定范围为0-20min，超过进水报警设定时间值，注水泵就立即停止工作，停止进水。
（十一）便携式管腔检测系统（1台）
1.工作长度：≥1.5m，且有管道长度标识。
2.摄像头：≥30万像素，可自动聚焦、自动智能调节亮度。
3.光源寿命≥8000h，视场角≥100°。
4.线管与主机拆离后，可使用专用密封帽密封，外表面带有防水措施，线管可使用酒精擦拭消毒亦可使用规范允许的化学消毒剂浸泡消毒。
5.镜身前端采用航空连接，可进行反复插拔。
6.配置≥5英寸电容式显示屏；
7.支持TF卡扩展存储，存储卡插槽须具备防尘防水设计支持热插拔功能；支持单文件清除与批量文件格式化功能，文件可导出查看。
8.支持手动调节前端光亮度，支持数字变焦功能。
9.具备手动拍照录像功能。
（十二）术中神经电生理监测（1台）
1.放大器要求：≧32通道。
2.隔离电源：配备专用医用隔离电源，防高压专用隔离。
3.刺激器要求：恒流恒压两种≥8个高电流刺激端口。
4.显微镜视频功能：可将手术室的显微镜视频图像等导入到术中监护软件界面中，进行同步显示与分屏显示和录制。
5.配置：专用台车，配激光打印机和双显示屏。
6.支持远程监控。
7.具备脑电图功能















★一、采购清单
	（包二）便携式心脏按压仪等一批医疗设备

	序号
	设备名称
	数量

	1
	便携式心脏按压仪
	1

	2
	颅内压检测仪
	1

	3
	输血输液加温仪
	2

	4
	麻醉深度监测仪
	1

	5
	微量输注泵（四通道）
	1

	6
	临时起搏器
	1

	7
	铅衣（分体式）
	3

	8
	呼吸神经肌肉刺激仪
	1

	9
	悬吊系统（成人款）
	1

	10
	口腔高频电刀
	1

	11
	便携式转运呼吸机
	1

	12
	内镜清洗工作站
	1

	13
	脊柱双道内镜器械及动力系统
	1


二、包二采购需求
（一）便携式心脏按压仪（1台）
1.按压功能：具备自动按压机制，按压频率100-120次/分钟，按压深度5-6厘米，按压与放松时间比1：1，支持按压深度和频率可调。
2.操作便捷性：具备一键启动功能，配备操作指引。
3.监测功能：实时监测按压深度、频率、按压位置偏移，具备压力反馈系统，异常情况自动报警并提示纠正。
4.兼容性：适配不同体型患者，支持与心电监护仪等设备数据同步，兼容标准急救担架和病床。
5.电源保障：内置可充电电池，支持外接电源，低电量自动提醒，确保连续工作时间≧4小时。
6.安全性能：具备过载保护、漏电保护功能，机身采用绝缘材料，可耐受常规消毒。
7.数据记录：自动记录按压时间、次数、深度等关键参数，支持数据导出与打印，便于急救过程追溯与分析。
（二）颅内压检测仪（1台）
1.实时监测颅内压数值，可以持续记录数小时甚至数天的ICP数据，形成趋势图。
2.显示压力波形分析。
3.计算并显示灌注压。
4.可以预设ICP和CPP的安全阈值。一旦压力超出安全范围，仪器会立即发出报警。
（三）输血输液加温仪（2台）
1.直接加温常规输血输液管路，无需专用耗材。
2.包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失。
3.具有高温报警保护，超温报警保护，传感器故障报警，低温报警功能、过流报警等报警及关断功能。
4.温度调节范围：32.0℃-41.0℃，多种调节方式，方便快捷。
5.输血输液加温器双通道可独立同时工作，分别控制，互不影响，一机两用。
（四）麻醉深度监测仪（1台）
1.脑电双频指数：能够反映临床麻醉中患者的麻醉状态和镇静水平，数值显示0～99，每秒更新。
2.爆发抑制比(BS%)：能够显示在过去30秒内的脑电图信号，脑电波处于抑制状态时间的百分比，麻醉用药过量参考指数。数值显示范围0～100，每秒更新。
3.肌电值(EMG)：显示肌电活动的总功率，可间接反映患者的肌松程度，数值范围0～100，每秒更新。
4.信号质量(SQI)：显示采集和传输的EEG信号质量，数值范围为0～99，每秒更新。
5.操作方式：电容式触摸屏输入，分辨率≧1024*600。
6.打印功能：病例信息可通过USB导出，在电脑端打开供麻醉研究分析。全程打印患者手术过程中的BIS、EMG及BS%等数据曲线。
7.具备存储功能：具备数据保存，导出功能。
8.无需特殊耗材，心电电极片即可使用。
（五）微量输注泵（四通道）（1台）
1.具有精确注射微量注射功能。
2.具备多种注射模式。
3.具有输液工作站。
4.输注泵具备三类医疗器械注册证。

（六）临时起搏器（1台）
1.起搏模式：须具备多种常用起搏模式，具备无起搏疗法，具备其他重要起搏模式如快速心房起搏（RAP）和紧急起搏。
2.频率范围：起搏频率应能覆盖≥30ppm-200ppm，高频频率需达到≥80ppm-800ppm。
3.输出幅度：心房输出幅度在0.1mA-20mA，心室输出幅度在0.1mA-25mA。
4.脉冲宽度：心房脉冲宽度≤1.5ms，心室脉冲宽度≤2.0ms；或具备可调范围，如心房0.5ms-2.0ms，心室0.5ms-2.0ms。
5.A-V延迟：可调节范围在20ms-300ms。
6.感知灵敏度：心房感知灵敏度为0.4mV-10mV（ASYNC），心室感知灵敏度为0.8mV-20mV（ASYNC）。
7.显示与指示功能：能够实时显示心率、心房输出、心室输出、模式、电池状态等关键参数。有心房和心室起搏感知指示灯，可直观了解设备工作状态。
（七）铅衣（分体式）（3套）
1.防护性能：符合国家相关防护标准，能够有效阻挡在介入手术中常见的X射线和γ射线等放射性辐射。
2.设计合理性：分体式铅衣的设计应符合人体工程学原理，方便医护人员穿脱和进行各种手术操作，不妨碍手术过程中的肢体活动。铅围脖的设计要贴合颈部曲线，确保对颈部的防护效果，同时不会造成颈部的束缚感。
3.耐用性与易维护性：材质坚固耐用，具备一定的耐磨性和抗撕裂性。且易于清洗和维护。
4.单套配备：铅衣（分体式含铅衣、铅围裙）、铅帽、铅围脖、
（八）呼吸神经肌肉刺激仪（1台）
1.呼吸肌专用刺激模式：具备针对膈肌及辅助呼吸肌的特异性刺激波形与模式。
2.多通道独立程控系统：≧2个独立输出通道，可分别调控双侧膈肌区（如肋间）及辅助肌群（如胸大肌、腹肌）的刺激强度、频率与模式。
3.主动安全保障机制：具备实时阻抗监测与报警、强度上升斜坡、安全电流上限锁定及紧急停止功能。必须符合医疗电气安全标准。
4.生理性同步触发功能：具备“呼吸同步”模式，可通过外接信号（如呼吸机流量波形、阻抗式呼吸感应带）或内置感应法，实现电刺激与患者自主吸气相的同步。
5.科学化、宽范围参数调节：刺激频率、脉宽、通断比、强度等核心参数在生理有效范围内连续可调，并具有清晰的生理学意义指导。
（九）悬吊系统（成人款）（1台）
1.随时锁定：三根绳具备任意滑动位置随时锁定。
▲2.具有不同规格的悬带（窄悬带、宽悬带、中分带、长悬带、T型带、面部悬带等）和训练手环，最大承重≥80kg。
3.绳索吊索自由组合：根据不同规格的拉绳满足不同的训练要求。
▲4.专用训练床：配合进行患者多体位的训练，具有电动调节功能。
5.定滑轮：每个悬吊训练器具有两组。
6.既可以使用开链运动，也可以使用闭链运动。
7.最大承重：≥150kg。
★8.设备使用年限≥8年。
（十）口腔高频电刀（1台）
1.组织切割：高频电产生的高温使口腔组织细胞瞬间汽化、分离，形成光滑切割面，无机械牵拉损伤，适配牙龈、黏膜、系带等软组织精细切割。
2.凝血止血：通过低功率、高电流密度使组织蛋白凝固，封闭血管（适配口腔小动静脉、毛细血管），分为接触式凝血（电刀头直接接触出血点）和非接触式凝血（电刀头距组织1-2mm，靠电弧凝血）。
3.混合模式：切割+凝血同步进行，适用于切割过程中易出血的部位（如牙龈翻瓣、肿物切除），兼顾切割效率和止血效果。
4.功率调节：可精细调节，适配口腔不同部位，支持数字显屏实时显示功率档位。
5.刀头接口：适配口腔专用小尺寸刀头，支持快速插拔。
6.主机尺寸：小型化设计，适配口腔诊疗台旁摆放。
7.操作模式：≥3种基础模式。
8.负极板保护：具备单极/双极负极板适配，支持负极板接触面积检测、接触不良声光报警。
9.组织阻抗检测：实时检测口腔组织阻抗，当组织碳化、阻抗异常升高时，自动降低功率或暂停输出。
10.过载/短路保护：输出功率过载、刀头短路时，立即切断输出并声光报警。
11.具有防误触设计。
12.绝缘等级：刀头及操作手柄为医用级绝缘（耐高压、防漏电），手柄防水防污（可消毒）。
13.电磁兼容：符合医用设备电磁兼容标准。
（十一）便携式转运呼吸机（1台）
1.生命体征监测：实时监测转运患者心率、血压、血氧饱和度、呼吸频率等关键生命体征，确保转运过程中患者生命状态可实时掌握。
2.多模式通气支持：提供容量控制通气（VCV）、压力控制通气（PCV）、同步间歇指令通气（SIMV）多种通气模式。
3.参数调节便捷性：配备操作界面和物理旋钮，支持调节潮气量、呼吸频率、吸呼比、氧浓度等核心通气参数。
4.便携与稳定性：配备内置可充电电池，确保脱离外接电源时仍能稳定运行≥4小时。
5.报警与安全防护：具备气道高压、低压、氧浓度异常、电源故障等多重报警功能，声音与视觉报警同步触发。
6.兼容转运环境：具备抗颠簸、抗电磁干扰能力。
7.气源适配性：可适用空气压缩模式，同时支持外接氧气钢瓶或中心供氧，内置氧浓度监测模块。
8.数据记录与传输：可自动记录通气参数和生命体征数据，支持通过蓝牙或USB导出。
（十二）内镜清洗工作站（1台）
1.液晶屏显示及操作，可显示设置清洗时间，剩余清洗时间；支持一键启动完成注液、注气、吸引、计时清洗流程。
2.电源板集成化设计的电源控制系统，为灌流系统供电，有独立的接地保护。
3.配置静音无油医用空压机提供可调的稳定高压气体。
4.浸泡法和数字法双重测漏系统，内镜镜体漏气时以尖锐的蜂鸣声报警。
5.具备全自动灌流装置，可吹出内镜孔道孔内残留的污物、水、消毒液、酶液。
（十三）脊柱双道内镜器械及动力系统（1台）
1.具备双通道手术器械及动力：可以开展脊柱椎间孔镜手术和普通开放手术，对骨组织的磨削处理。
2.具备开放动力磨钻功能。
3.配置要求：
	一、双通道脊柱微创手术器械

	1
	椎板咬骨钳1
	1 件

	2
	椎板咬骨钳2
	1 件

	3
	椎板咬骨钳3
	1 件

	4
	椎板咬骨钳4
	1 件

	5
	椎板咬骨钳5
	1 件

	6
	脊柱外科手术器械手柄
	1 件

	7
	髓核钳1
	1 件

	8
	髓核钳2
	1 件

	9
	髓核钳3
	1 件

	10
	髓核钳4
	1 件

	11
	髓核钳5
	1 件

	12
	髓核钳6
	1 件

	13
	骨凿1
	1 件

	14
	骨凿2
	1 件

	15
	骨凿3
	1 件

	16
	骨凿4
	1 件

	17
	骨剪1
	1 件

	18
	骨剪2
	1 件

	19
	骨膜剥离器1
	1 件

	20
	骨膜剥离器2
	1 件

	21
	骨膜剥离器3
	1 件

	22
	扩张式通道管1
	1 件

	23
	扩张式通道管2
	1 件

	24
	扩张式通道管3
	1 件

	25
	扩张式通道管4
	1 件

	26
	扩张式通道管5
	1 件

	27
	扩张式通道管6
	1 件

	28
	骨科用保护器1
	1 件

	29
	骨科用保护器2
	1 件

	30
	骨科用保护器3
	1 件

	31
	脊柱手术用神经拉钩1
	1 件

	32
	脊柱手术用神经拉钩2
	1 件

	33
	脊柱手术用神经拉钩3
	1 件

	34
	脊柱手术用神经拉钩4
	1 件

	35
	手术刀
	1 件

	36
	手术刀柄
	1 件

	37
	骨锤
	1 件

	38
	双通道减压包器械盒
	1 件

	39
	内窥镜
	1 套

	40
	铝合金消毒盒
	1 件

	二、骨组织手术设备 

	1
	主机
	1台

	2
	脚踏开关
	1个

	3
	通用磨钻手柄
	1个

	4
	磨钻头（切削刃2.0）
	1个

	5
	磨钻头（切削刃3.0）
	2个

	6
	磨钻头（切削刃4.0）
	1个

	7
	磨钻头（金刚砂2.0）
	1个

	8
	磨钻头（金刚砂3.0）
	2个

	9
	磨钻头（金刚砂4.0）
	1个

	10
	磨钻头（全刃3.5）
	1个

	11
	磨钻头（半刃3.5）
	1个

	12
	磨钻头（扁平刃3.5）
	1个

	13
	骨科用电锯片
	4个




★一、采购清单
	（包三）下肢康复运动器等一批医疗设备

	序号
	设备名称
	数量

	1
	下肢康复运动器（外骨骼机器人）
	1

	2
	数字OT训练与评估系统
	1

	3
	心肺运动测试系统
	1

	4
	经颅磁刺激仪
	2

	5
	多关节主被动训练仪
	1


二、包三采购需求
（一）下肢康复运动器（外骨骼机器人）（1台）
1.结构组成：移动台架、升降装置、浮动装置、腰部宽度调节部件、髋关节运动部件、膝关节运动部件、脚踏板部件、躯干绑带、绑腿带、控制系统、可拆卸电源、专用软件。
2.下肢外骨骼步态训练系统配有腰部、腿部、脚部固定装置。
3.可录入并储存患者信息，显示用户信息、训练时间、步数、步长、里程等信息，可查看训练报告。
4.训练方式：站立、坐下、行走。
5.调节内容包含：运动步速调节、运动步长调节、髋关节运动角度调节、膝关节运动角度调节、踝关节运动角度调节、大腿长度、小腿长度、腰部宽度、腰部深度、升降调节、重心浮动支撑工作行程均可调节。
6.设备正常使用时，续航时间≧6小时。
7.内置手控导航系统，外骨骼动力系统根据控制实现行进方向变化。
8.设备使用年限：≥8年。
9.支持脑机接口互联。
（二）数字OT训练与评估系统（1台）
1.系统支持电动调节高度，系统具有处方保存功能，可自定义并存储≥2个处方。
2.触摸屏角度可电动调节，≥40英寸多点触控屏。
3.≥50种国际通用评估量表，至少包括认知和手功能评估量表。
4.≥30种作业训练，包括认知训练、手眼协调训练、益智游戏训练，能够进行手部运动控制训练。
5.系统可新建、修改、删除用户信息，可打印评估报告及训练报告。
6.自带详细又透明的数据统计功能：能层层点开看量表每一项的具体得分，既能看整体汇总大数据，也能单独查看每一项的细微明细。
7.多种上肢运动控制和认知结合训练，≥300种图库，提供多种动画显示。
8.配备完善的数据管理功能：完整留存患者测试及训练全过程数据；内置患者信息数据库，可存储大批量患者档案；系统支持自动生成康复病例报告，评估结果可直接打印输出。
9.训练游戏可设置训练难度和训练时间。
10.CPU型号性能不低于第4代Intel i5，运行内存≥4G，存储内存采用固态硬盘≥128G。
11.电机：≥1个。
（三）心肺运动测试系统（1台）
1.心肺运动功能测试仪
1.1实时分析功能：系统具有吸入及呼出气体的氧浓度、二氧化碳浓度的实测数据分析功能。
1.2具备静态肺测试功能，具有常规通气、分钟最大通气量、流速容量环测试功能，可选择测试区间和测试结果。
1.3具备动态心肺功能测试功能。
1.4具有动态肺测试模块编辑、运动规程、分析流程设置功能。
1.5具备设备自动检测功能，测试数据能够通过实时传输到系统软件中。
1.6可连接运动跑台或功率车；系统可以根据医生要求编辑患者运动负荷规程。
1.7软件可依据检测结果自动生成测试报告，支持一键打印；还能对报告内容进行编辑，可根据医护需求自定义设置报告打印模板。
1.8运动处方功能：系统可以根据测试结果，可以自动出具运动训练处方，医生可以根据患者实际情况进行调整。
1.9提供一次性面罩（≧10个）和可循环使用面罩（数量≧2个），避免交叉感染。
2.运动血压监护仪
2.1接口：兼容大多数运动试验系统的心电图接口。
2.2可以区分运动实验中的干扰和噪声。
2.3袖带：防滑设计，有拉伸型袖筒使袖带固定到位。
2.4液晶屏实时显示血压数据和信号质量，用户信息实时显示，显示当前工作状态并提示帮助信息。
2.5系统数据可下载，数据可自动连续存储，可存储≥300组血压数据。
2.6可以自动采集血压数值或手动触发测量，具备报警提醒功能，有过压安全保护功能。
2.7不用贴心电图线，能先测出病人原本的基础血压。
3.运动脉搏血氧仪
3.1 血氧饱和度SpO2测量范围：0-100%，精确度：±2个数字位。
3.2 配备LED屏幕显示。
4.功率车
4.1设备配有带绝缘防护的专用通讯接口，可连接主控设备；能隔绝电路之间的电流干扰。
4.2显示：配备液晶显示器，显示角度可调。
4.3 车把和座椅可调节。
4.4可显示信息至少包含：功率，转速，时间，速度。
（四）经颅磁刺激仪（2台）
1.适用范围：用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，还可用于神经电生理检查、康复科神经功能评定和精神科、神经科运动功能评定；可用于脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。
2.输出通道：双通道磁刺激输出，双通道电刺激输出
3.最大刺激频率：≥60Hz，0Hz～60Hz可调；电刺激输出强度0 mA～100 mA可调
4.配置医用工作站。
5.整机设计使用寿命≥10年。
6.最大磁感应强度：≧6T
7.设备使用期限≥10 年。
8.冷却系统：备有散热设计
9.可进行中枢-外周多模态刺激治疗。
（六）多关节主被动训练仪（1台）
1.设备可提供上肢与下肢的运动康复训练。
2.痉挛等级分多个档次，根据使用者情况进行设定。
3.上肢训练臂可旋转，为上、下肢训练提供舒适与便捷。
4.配备可旋转的彩色显示屏。
▲5.具有等速训练模式，包含康复评估功能(肌力、关节活动度、肌张力)。
▲6.上肢训练方式：上肢训练臂可进行垂直方向90度旋转，具有上肢垂直圆周运动与水平圆周运动变换功能。
7.配置患者管理系统：具有训练方案、病例档案存储查询管理功能。
8.具有训练时间、训练速度、训练阻力、训练模式的设定及语音提示功能。
9.具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能，痉挛探测可进行关闭或开启设置。
10.具备安全防护功能。
11.主、被动训练模式可自由转换或可手动选择。
▲12.具有多种训练模式。
13.配置主机1台、电源线1根、上肢手柄2个、上肢拐臂手柄2个、上肢托架2个、小腿支架2个、手部固定带2个、手臂固定带2个、触摸屏（含等速训练模块）1套。
▲14.支持脑机接口互联。

★一、采购清单
	（包四）彩色多普勒超声诊断仪医疗设备

	序号
	设备名称
	数量

	1
	彩色多普勒超声诊断仪
	1


二、包四采购需求
（一）彩色多普勒超声诊断仪（1台）
★1.探头配置6个：①腹部探头；②甲状腺、乳腺浅表器官探头；③高帧频探头做浅表肌骨；④双平面探头或等效技术；⑤腹部穿刺探头；⑥心脏探头。
★2.弹性成像功能：具备两种及以上弹性成像模式。
3.超声造影成像功能：①具备造影剂谐波成像技术，支持双幅对比显示模式；②具备造影计时功能及造影剂再灌注成像技术；③具备造影定量分析功能，支持在机及离机时间-强度曲线分析；④具备微血管血流成像功能；⑤造影功能支持腹部、浅表、乳腺、血管、心脏等临床应用；⑥单次连续存储时间≥60秒

★一、采购清单
	（包五）高清电子胃肠镜系统医疗设备

	序号
	设备名称
	数量

	1
	高清电子胃肠镜系统
	1


二、包五采购需求
（一）高清电子胃肠镜系统（1台）
1.电子上消化道内窥镜（高清胃镜）
（1）视野角度为直视型设计
（2）具备宽广的视野可视范围
（3）支持远近多距离清晰观察
（4）先端部外径纤细，便于深入人体腔道
（5）弯曲段管径小巧，降低诊疗不适感
（6）器械有效操作长度充足，适配各类临床操作场景
（7）设备整体长度充裕，满足临床操作握持与进镜需求
（8）弯曲段多方向大角度活动，操作灵活无盲区
（9）配套大口径器械通道，可兼容多种诊疗附件
（10）搭载高清成像元件，成像画质清晰细腻
（11）采用无线对接方案，内窥镜与光源非接触式传输供电及影像信号，增强设备耐久度与运行稳定性
▲（12）能兼容多品牌设备。
2.电子下消化道内窥镜（高清肠镜）
（1）采用直视型视野设计，成像观察视角端正，贴合常规诊疗观察需求。
（2）配备超广视野范围，有效扩大观察覆盖面，减少观察盲区，全面提升诊疗视野效果。
（3）支持远近不同距离的清晰观察，适配临床各类腔道组织的观察诊疗场景。
（4）设备先端部采用精细化纤细管径设计，便于顺畅深入人体腔道，降低进镜阻力。
（5）弯曲部管径小巧规整，结构贴合人体生理腔道，提升进镜顺畅度与患者诊疗舒适度。
（6）设备有效操作长度充足，能够满足各类复杂临床诊疗的深度操作需求。
（7）设备整体全长规格充裕，适配临床常规握持、进镜操作及各类诊疗场景使用。
（8）内窥镜弯曲段支持上下左右多方向超大角度灵活弯折，转向灵敏、活动范围广，可适配复杂腔道走位，无观察死角。
（9）配备大孔径专用器械钳道，兼容性强，可适配多种临床诊疗附件开展操作。
（10）搭载高清图像传感器，成像画质清晰细腻，可清晰呈现腔道组织细节。
（11）配备专业辅助送水功能，具备前射水冲洗能力，可在诊疗过程中快速冲洗创面，保持术区视野清晰，保障治疗顺利开展。
（12）采用先进无线连接技术，内窥镜与光源设备实现非接触式对接，可稳定传输电力与图像数据，有效规避接触式连接故障，大幅提升设备运行耐用性与工作可靠性。
（13）具备插入部硬度可调功能，可通过专用调节环灵活调整设备插入部硬度，优化肠镜插入性能，有效降低肠镜检查操作难度，提升诊疗便捷度。
▲（14）能兼容多品牌设备。
3.电子内窥镜处理器（主机系统）
1、特殊光模式：具备≥3种特殊光模式；
2、照明光源：≥3个独立可控的高亮度LED光源；
3、光源LED寿命：≥14000小时；
4、具备光源冷却、横膈模式气泵；
5、色彩调节: 亮度，色度，对比度均可调节；
6、图像放大：兼容内镜可电子放大≥2倍；
7、测光模式：具备平均测光，峰值测光，自动测光等测光模式；
8、消化内科可拓展兼容：胃镜、肠镜、光学放大胃肠镜、电子经鼻内镜、电子十二指肠镜、小肠镜、环扫/扇扫超声胃镜；
9、主机和光源一体化设计。



★一、采购清单
	（包六）注射泵等一批医疗设备

	序号
	设备名称
	数量

	1
	注射泵（单通道）
	38

	2
	注射泵（双通道）
	26

	3
	静脉输液泵
	33

	4
	全自动蜡疗机
	1

	5
	中频治疗仪
	15

	6
	电动拔罐器
	2

	7
	宫腔镜灌注泵（医用加压器）
	2

	8
	超声波身高体重测量仪
	1

	9
	心电监护仪
	5

	10
	铅防护设备（连体式）1
	放射科用：成人围脖3个+成人帽子1个+儿童帽子1个+成人铅衣1套+儿童铅衣1套）

	11
	铅防护设备（连体式）1
	口腔科用：铅围脖2个（成人1，儿童1）+全景机防护服2件（成人1，儿童1）+铅衣1个（成人）

	12
	便携式牙椅
	2

	13
	麻醉视频喉镜
	1

	14
	洗胃机
	1

	15
	振动排痰仪
	1

	16
	自悬式艾灸仪
	1

	17
	眼部雾化熏蒸治疗仪
	1

	18
	艾灸仪
	2

	19
	多导睡眠监测仪
	1


二、采购需求
（一）注射泵（单通道）（38台）
1.产品适用范围：与注射器配合使用，用于小剂量精确定量注射镇痛药物。
2.配备液晶触摸屏。
3.配备多规格的自动识别注射器。
4.配备多种注射模式。
5.电池续航持久，可支持设备正常使用8小时以上。
6.具备三类医疗器械注册证
（二）注射泵（双通道）（26台）
1.双通道注射泵，两个通道独立电源控制，方便临床使用
2.配置触摸屏，具备中文显示
3.具备多种注射模式
4.双通道注射泵间可实现病人信息参数同步功能
5.级联模式：两个通道同时开启，具有级联模式
6.具备三类医疗器械注册证
（三）静脉输液泵（33台）
1.★需通过NMPA三类注册证；支持输血功能。
2.使用年限≥10年，需提供证明材料；
3.具备多种输液模式
4.支持输血功能。
5.无需任何配件，支持多泵叠加；
6.防尘防水等级≥IP31；
7.泵门和止液夹采用自动控制方式，确保输液管路可靠闭合及泵门便捷操作，支持手动应急操作功能。
8.具备三类医疗器械注册证
（四）全自动蜡疗机（1台）
1.全自动一体化制备：具备自动融蜡、自动过滤杂质、自动搅拌、自动成膜、自动下蜡功能，全程无需人工干预。
2.蜡饼厚度均匀可调
3.精准恒温控制，具备超温报警与自动断电保护功能。
4.大容量高效制备：单次制备蜡饼数量≥8个，蜡盘尺寸应能覆盖腰部、膝部等大关节部位。
5.自动过滤与清洁：具备自动过滤功能，可滤除蜡块中的杂质、皮屑、分泌物；蜡盘及管路便于清洗消毒。
6.预约与定时功能：支持定时开关机、预约制备，可提前设定工作时间。
7.安全保护装置：具备双层防漏电保护、过热保护、缺水报警、防干烧等多重安全设计。
（五）中频治疗仪（15台）
1.双通道及以上输出：每台设备至少具备2个独立输出通道，可同时治疗2名患者或同一患者2个部位。
2.多种治疗频率与波形：载波频率1kHz~10kHz可调，具备多种波形，输出强度可调。
3.预设治疗处方：内置多种常见病症治疗处方（颈椎病、腰椎间盘突出、肩周炎、关节炎、面瘫、术后粘连等），一键调用。
4.透皮给药功能：具备离子导入/药物离子导入功能，可配合电极片实现药物定向渗透。
5.安全保护：具备开机输出保护、输出短路保护、电极脱落报警、输出强度缓升缓降功能，符合GB 9706.1及YY 0607安全标准。
6.操作便捷：大屏幕液晶显示，按键或触摸操作，治疗时间1~60分钟可调，治疗结束自动关机并蜂鸣提示。
7.数据接口：支持USB或网络接口，治疗数据可导出用于临床研究。
（六）电动拔罐器（2台）
1.多功能一体化集成设计，单台设备整合多种理疗功能，无需更换主机设备即可自由切换各类理疗模式。
2.搭载数字化智能负压控制系统，负压强度支持多档位精准调节，可有效规避漏气掉罐问题，负压调节区间宽泛，可满足各类理疗操作的负压使用需求。
3.具备恒温加热及温度可控功能，理疗接触面可实现区间内连续调温，设备升温速度快，工作过程中温度稳定性高，温差波动小，同时搭载超温防护机制，保障理疗操作安全。
4.内置多款标准化智能治疗程序，涵盖多种常规理疗模式，可一键调用预设理疗参数，同时支持人工手动自定义调节参数，适配不同人群、不同理疗场景使用。
5.配备完善的安全保护与智能报警系统，采用无明火安全设计，集成过温保护、过压保护功能，设置专用紧急停止按键。设备运行出现异常状况时，可自动终止工作并触发声光报警，全方位保障设备运行与理疗安全。
6.设备便携易用，适配床旁诊疗场景，主机可便携移动或配备移动脚轮，可直接在病床旁开展理疗操作。设备操作界面简洁直观，支持脚踏开关控制负压启停，可实现单人独立操作。
7.配备七个电动热砭罐体，1台罐体消杀装置。
（七）宫腔镜灌注泵（医用加压器）（2台）
1.连接水泵与宫腔镜用于妇科手术使用。
2.压力可调节，可控制压力，连续出水。
3.能与多品牌（沈大、维克、好克、奥林巴斯等）宫腔镜连接。
（八）超声波身高体重测量仪（1台）
1.测量功能：具备超声波自动测量身高、高精度传感器测量体重、自动计算BMI（身体质量指数）功能；
2.数据传输：支持与医院信息系统无缝对接，测量数据可实时上传，实现无纸化、信息化管理；
3.人机交互：配备语音引导提示及LED/液晶显示屏，操作简单，受检者站立后自动完成测量；
4.设备配置：需配套防滑踏板、自动复位装置，确保老年人、儿童使用安全；
5.售后服务要求：质保期不少于2年，提供安装调试及操作指导服务，故障响应时间不超过24小时。
（九）心电监护仪（5台）
1.监测参数：可连续监测并显示心电（ECG）、心率（HR）、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SpO₂）、呼吸（RESP）及体温（TEMP）。
2.报警功能：具备彩色显示屏，报警事件分类明确（红色为最高优先级），报警限值可调，并具备声光报警及报警记录回顾功能。
3.数据管理：支持≥24小时的趋势数据存储与回顾，具备网络接口，可接入医院中央监护系统（可选配中央站）。
4.性能要求：电池续航时间≥3小时，满足院内转运需求；抗电刀干扰能力强。
5.硬件配置：标配成人/儿童血氧探头及血压袖套各一套。
（十）铅防护设备（连体式）1，（成人围脖3个+成人帽子1个+儿童帽子1个+成人铅衣1套+儿童铅衣1套）
1.铅衣：标准铅当量：≥0.5mmPb,材质：铅橡胶/无铅轻量化防护面料，连体式，不带袖;规格：成人、儿童多尺码。
2.铅围脖:铅当量≥0.5mmPb，环绕式防护，遮挡颈部甲状腺散射线，材质：铅橡胶/无铅轻量化防护面料，可分体式、连体式;规格：成人、儿童多尺码，形状为长方形
3. 铅帽:铅当量≥0.5mmPb,含成人、儿童多种尺码

（十一）铅防护设备（连体式）2 ，(铅围脖2个（成人1，儿童1））+全景机防护服2件（成人1，儿童1）+铅衣1个（成人）
1.铅衣：标准铅当量：≥0.5mmPb,材质：铅橡胶/无铅轻量化防护面料，连体式;规格：成人、儿童多尺码。
2.铅围脖:铅当量≥0.5mmPb，环绕式防护，遮挡颈部甲状腺散射线，材质：铅橡胶/无铅轻量化防护面料，可分体式、连体式;规格：成人、儿童多尺码
3.全景机防护服:铅当量≥0.5mmPb,含成人、儿童多种尺码
（十二）便携式牙椅（2台）
1.核心气源动力系统
（1）静音无油空压机：配套驱动电机，排气流量区间宽泛，设备储气压力范围合理，具备智能压力启停控制功能，设备整体静音设计。
（2）储气罐：配置不锈钢储气罐，配有安全泄压结构、排污结构以及高精度油水过滤组件，搭载三级精密气源过滤系统，可实现水汽分离、油污过滤、粉尘净化多重净化功能，气源洁净度可满足牙科临床医用标准。
（3）手机端工作气压（动力输出）：高速涡轮手机具备适配临床诊疗的标准工作气压输出，低速气动马达匹配专用工作气压。
2.水路动力系统：采用密闭压力式水瓶供水系统，独立设置净水储放与废水收集结构，配备管路单向防回流装置。
4.负压吸唾动力系统：配备独立的负压吸唾动力系统，区分强弱双档吸唾功能，强吸负压与抽吸能力强劲，弱吸运行柔和稳定，均配备水汽分离、防溢过滤防护结构，有效防止废液倒吸，保障设备管路洁净与使用安全。
5.牙椅机械动力（折叠便携式椅体）
椅体采用折叠便携式结构设计，支持电动液压或电动推杆升降驱动方式，靠背可通过气动或电动方式灵活调节，设备承重性能优良，椅体高度、靠背倾角均可调节锁定，适配不同患者诊疗体位需求。
6.配套动力类配件参数
配备医用LED手术照明系统，支持感应智能开关控制，无需手动触碰即可启停照明，操作卫生便捷。
配置气动电控复合式脚踏控制器，支持多路设备独立控制，分工明确、操控灵敏，适配单人临床操作习惯。
管路规格：标准4孔牙科手机接口，气源管路为医用标准耐腐蚀管路
（十三）麻醉视频喉镜（1台）
1、显示主机可兼容喉镜手柄、硬管手柄、软管手柄；
2、配备全触摸显示屏；
3、电池：内置≥2000mAh锂电池，具备电量管理功能；
4、可一键拍照、录像、录音，主机上可阅读、回放；
6、内置操作使用教学视频；
7、具有户外/户内环境模式。
8、显示器能转动。
9、采用可调节的多功能手柄，一支手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。
10、照明采用LED灯；
11、▲手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号分别为：婴幼儿型、儿童型、成人型、成人大号型；
12、配置要求：主机、喉镜手柄、窥视叶片。
（十四）洗胃机（1台）
1.动态模拟压力显示。
2.进出胃液量平衡功能。
3.自动压力反馈控制系统。
4.强力换向防堵结构，机器无堵塞、卡死现象。
5.进出胃液路分离控制结构，有效防止交叉感染。
（十五）振动排痰仪（1台）
1.拥有多频率振动调节功能，可覆盖气道不同部位痰液松动需求，适配成人、老年等不同人群。
2.配备多种叩击头，满足不同体位（卧位、坐位）排痰操作，提升治疗舒适性。
3.支持定时治疗设置，可精准控制排痰时长，避免过度操作损伤气道黏膜。
4.设备便携易移动，方便在病房、康复治疗区灵活使用，适配科室床旁治疗需求。
5.适用于长期卧床、骨折患者临床使用；采用背心式穿戴设计，结构简约、穿脱便捷，使用方便。
（十六）自悬式艾灸仪（1台）
1.悬式支臂性能：灸头角度固定后，在无外力作用下，不会改变原来的位置。
2.支臂可多角度调节。
3.灸头角度可调适合人体曲度，灸头装置可装卸。
4.点火装置：内置点火装置。
5.净烟系统：每个灸头具备独立滤烟装置，过滤后应无明显可视烟雾。
6.温度可控：施灸时可通过排烟系统控制温度。
7.燃烧室燃烧时长：燃烧室燃烧完毕时间持久，满足长时间施灸使用需求。
8.灸材规格标准，尺寸、重量符合医用规范标准，适配设备燃烧室使用。
9.灸疗装置：由底托、燃烧室、上盖组成；底托具备铺设姜蓉药物等功能，上盖含有过滤器；灸盒可拆卸，配绑带可单独施灸。
10.灸疗装置具有独立的二类医疗器械注册证。
11.整机稳定性：正常使用中设备应能固定不失衡。
（十七）眼部雾化熏蒸治疗仪（1台）
1、超声震荡频率：100KHz～130KHz。
2、最大雾化率：≥0.1mL/min。
3、工作时整机噪声：≤50dB（A计权）。
4、雾粒等效粒径中位值：2.5μm±25%。
5、雾粒直径分布：≤5μm的雾粒占有比：≥70%。
6、熏蒸工作温度：38℃～50℃范围内可调，温控精度±2℃，具备超温保护功能。
（十八）艾灸仪（2台）
1.控温：施灸温度可在38℃~70℃范围内调节，控温精度±1℃，具备超温报警与自动断电保护。
2.自动定位与寻穴：具备红外/视觉定位功能，可自动识别穴位或手动定位，机械臂/灸头可多维度灵活调节。
3.多种模拟手法：内置回旋灸、雀啄灸、循经往返灸、温和灸等标准化手法，可一键切换。
4.消烟净化系统：标配烟雾过滤装置，过滤效率不低于90%，运行时无明显艾烟外溢。
5.多灸头同时施灸：单台设备至少支持2个灸头同时工作，可治疗不同患者或同一患者多穴位。
6.操作与记录：触摸屏操作，治疗时间1~60分钟可调，可存储常用治疗方案，支持治疗数据导出。
（十九）多导睡眠监测仪（1套）
1、通道数≧45通道。
2、包括脑电EEG、眼电EOG、下颌肌电EMG、心电ECG、腿动PLM、压力、压力式气流、压力式鼾声、麦克风鼾声、热敏式气流、RIP胸部运动、RIP腹部运动、血氧饱和度SpO2、脉率、脉搏波、体位、体动、环境光、事件标记等参数。
3、胸部主机具有显示屏，可实时显示记录状态、蓝牙连接状态、电池电量、剩余内存容量等信息；同时具有物理按钮，用于患者事件标记。
4、血氧采集器需通过蓝牙与主机无线连接，以腕表方式穿戴，且血氧采集器具有OLED显示屏，可实时显示血氧、脉率、蓝牙连接状态、电池剩余容量等信息。
5、主机内置录音功能，可检测环境声音，并解析出实际鼾声波形。
6、分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告。可自定义模块化选择报告内容。
7、多导睡眠采集分析软件包括:睡眠分期、微觉醒事件、周期性腿动、呼吸事件、心律失常、氧减事件、心脏事件、睡眠结构、体位、鼾声事件、磨牙等事件分析，可全面了解患者整晚夜间睡眠状况。
8、心脏事件可分析心动过速、心动过缓、宽复合波心电过速、窄复合波心电过速、心脏停博等事件。
9、可自由定义患者报告，包括语言、样式、不同事件分析、趋势图组合等，方便临床进行睡眠事件分析。
10、软件具有睡眠数据管理功能，可一键导出所有患者的各项分析生理指标至Excel中，同时可自定义不同分析指标的标签顺序，便于临床医务人员进行科研及其他数据收集操作。
11、多导睡眠记录仪使用年限≧8年。（提供铭牌佐证）



[bookmark: _GoBack]★三、各包商务及其他要求
1.产品售后要求（本条针对本次所有询价产品）
1.1、所有设备具备医疗器械产品相关资质如：生产经营许可证、备案凭证、合格证、注册证等，以及产品中文说明书。
1.2、本项目报价包含新设备的采购安装、调试；中标供应商必须同时满足国家或行业技术标准，以及医院实际使用需求。
1.3、所有产品质保期≧1年，质保期内无条件响应医院售后服务要求，响应时间≦1小时。如需到场解决的响应时间≦24小时。特殊故障情况由双方协商解决。如涉及质保期内需医院另行支付费用的易损件更换，供应商应单独列出。凡未列出需医院另行支付费用的易损件清单则默认为质保期内所有零配件故障免费更换。
注：1、以上带★号条款为实质性要求。
2、本项目所涉及的所有国家标准、地方标准、行业标准等如有最新的标准以最新标准为准。


附件2：报价格式
	项目名称：成都市新津区中医医院
2026年第二批次医疗设备采购项目询预算价
（包一：二氧化碳点阵激光等一批医疗设备）

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位
	单项报价（元）
	数量
	总价（万元）
	注册证名称

	1
	二氧化碳点阵激光
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	氦氖激光
	
	
	
	
	1
	
	

	3
	体外膈肌起搏器
	
	
	
	
	4
	
	

	4
	排痰器
	
	
	
	
	2
	
	

	5
	认知能力测试与训练仪
	
	
	
	
	1
	
	

	6
	红外偏振光治疗仪
	
	
	
	
	1
	
	

	7
	床单元消毒机
	
	
	
	
	1
	
	

	8
	熏蒸治疗仪
	
	
	
	
	1
	
	

	9
	医用除锈机
	
	
	
	
	1
	
	

	10
	医用蒸汽清洗机
	
	
	
	
	1
	
	

	11
	便携式管腔检测系统
	
	
	
	
	1
	
	

	12
	术中神经电生理监测
	
	
	
	
	1
	
	

	合计大写（元）：                 合计小写（万元）：            



备注：1、可提供多个包报价、按分包整体报价不可漏报，最多保留两位小数，每包报价须分开单独密封、否则视为无效报价；2、报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须盖公章单独密封。


	项目名称：成都市新津区中医医院
2026年第二批次医疗设备采购项目询预算价
（包二：便携式心脏按压仪等一批医疗设备）

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位
	单项报价（元）
	数量
	总价（万元）
	注册证名称

	1
	便携式心脏按压仪
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	颅内压检测仪
	
	
	
	
	1
	
	

	3
	输血输液加温仪
	
	
	
	
	2
	
	

	4
	麻醉深度监测仪
	
	
	
	
	1
	
	

	5
	微量输注泵（四通道）
	
	
	
	
	1
	
	

	6
	临时起搏器
	
	
	
	
	1
	
	

	7
	轻铅铅衣（分体式）
	
	
	
	
	3
	
	

	8
	呼吸神经肌肉刺激仪
	
	
	
	
	1
	
	

	9
	悬吊系统（成人款）
	
	
	
	
	1
	
	

	10
	口腔高频电刀
	
	
	
	
	1
	
	

	11
	便携式转运呼吸机
	
	
	
	
	1
	
	

	12
	内镜清洗工作站
	
	
	
	
	1
	
	

	13
	脊柱双道内镜器械及动力系统
	
	
	
	
	1
	
	

	合计大写（元）：                 合计小写（万元）：            



备注：1、可提供多个包报价、按分包整体报价不可漏报，最多保留两位小数，每包报价须分开单独密封、否则视为无效报价；2、报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须盖公章单独密封。


	项目名称：成都市新津区中医医院
2026年第二批次医疗设备采购项目询预算价
（包三：下肢康复运动器等一批医疗设备）

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位
	单项报价（元）

	数量
	总价（万元）
	注册证名称

	1
	下肢康复运动器（外骨骼机器人）
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	数字OT训练与评估系统
	
	
	
	
	1
	
	

	3
	心肺运动测试系统
	
	
	
	
	1
	
	

	4
	经颅磁刺激仪
	
	
	
	
	2
	
	

	5
	多关节主被动训练仪
	
	
	
	
	1
	
	

	合计大写（元）：                 合计小写（万元）：            



备注：1、可提供多个包报价、按分包整体报价不可漏报，最多保留两位小数，每包报价须分开单独密封、否则视为无效报价；2、报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须盖公章单独密封。

	项目名称：成都市新津区中医医院
2026年第二批次医疗设备采购项目询预算价
（包四：彩色多普勒超声诊断仪医疗设备）

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位
	单项报价（万元）
	数量
	注册证名称

	1
	彩色多普勒超声诊断仪
	
	
	
	
	1
	

	合计大写（元）：




备注：1、可提供多个包报价、按分包整体报价不可漏报，最多保留两位小数，每包报价须分开单独密封、否则视为无效报价；2、报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须盖公章单独密封。


	项目名称：成都市新津区中医医院
2026年第二批次医疗设备采购项目询预算价
（包五：高清电子胃肠镜系统医疗设备）

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位
	单项报价（万元）
	数量
	注册证名称

	1
	高清电子胃肠镜系统
	
	
	
	
	1
	

	合计大写（元）：



备注：1、可提供多个包报价、按分包整体报价不可漏报，最多保留两位小数，每包报价须分开单独密封、否则视为无效报价；2、报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须盖公章单独密封。


	项目名称：成都市新津区中医医院
2026年第二批次医疗设备采购项目询预算价
（包六：注射泵等一批医疗设备）

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位
	单项报价（元）
	数量
	总价（万元）
	注册证名称

	1
	注射泵（单通道）
	
	
	
	
	38
	
	

	2
	注射泵（双通道）
	
	
	
	
	26
	
	

	3
	静脉输液泵
	
	
	
	
	33
	
	

	4
	全自动蜡疗机
	
	
	
	
	1
	
	

	5
	中频治疗仪
	
	
	
	
	15
	
	

	6
	电动拔罐器
	
	
	
	
	2
	
	

	7
	宫腔镜灌注泵（医用加压器）
	
	
	
	
	2
	
	

	8
	超声波身高体重测量仪
	
	
	
	
	1
	
	

	9
	心电监护仪
	
	
	
	
	5
	
	

	10
	铅防护设备（连体式）1
	
	
	
	
	放射科用：成人围脖3个+成人帽子1个+儿童帽子1个+成人铅衣1套+儿童铅衣1套）
	
	

	11
	铅防护设备（连体式）2
	
	
	
	
	口腔科用：铅围脖2个（成人1，儿童1））+全景机防护服2件（成人1，儿童1）+铅衣1个（成人）
	
	

	12
	便携式牙椅
	
	
	
	
	2
	
	

	13
	麻醉视频喉镜
	
	
	
	
	1
	
	

	14
	洗胃机
	
	
	
	
	1
	
	

	15
	振动排痰仪
	
	
	
	
	1
	
	

	16
	自悬式艾灸仪
	
	
	
	
	1
	
	

	17
	眼部雾化熏蒸治疗仪
	
	
	
	
	1
	
	

	18
	艾灸仪
	
	
	
	
	2
	
	

	19
	多导睡眠监测仪
	
	
	
	
	1
	
	

	合计大写（元）：                 合计小写（万元）            



备注：1、可提供多个包报价、按分包整体报价不可漏报，最多保留两位小数，每包报价须分开单独密封、否则视为无效报价；2、报价表如有列举项目不全的，各报价公司可以在原表上添项，不能改变原表格内容。报价合计总价在列表末汇总，此报价单须盖公章单独密封。


附件3：报名登记表
报名登记表

	*报名项目名称（包号）
	成都市新津区中医医院
2026年第二批次医疗设备采购项目询预算价（包x）

	*报名单位/个人名称
(统一社会信用代码/税号)
	                              （盖章）

	*单位/个人地址
	

	单位电话
	

	*经办联系人
	
	*手 机
	

	邮     箱
	

	备     注
	



    采购单位联系人：潘老师、周老师 028-82526150，邮箱845865477@qq.com
注：提供（1）报名登记表扫描件（2）投标单位营业执照正、副本复印件（3）法人和授权委托人证明文件（以上三条均需加盖供应商公章，提供扫描至以上邮箱）（4）递交响应文件时，把以上3项资料盖章资料一并递交，此3项资料无需密封。
投标单位购买招标文件时请如实认真填写报名登记表和投标人信息；若因投标单位提供的错误或不实信息，对其投标事宜造成影响的，由其投标单位自行承担所有责任。
1

